图像扫描仪器注册审查指导原则

（征求意见稿）

本指导原则旨在指导注册申请人对第二类图像扫描仪器注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对图像扫描仪器的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供申请人和审查人员使用的指导文件，不涉及注册审批等行政事项，亦不作为法规强制执行，如有能够满足法规要求的其他方法，也可以采用，但应提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的，随着法规、标准体系的不断完善和科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。

一、适用范围

本指导原则适用于图像扫描仪器，根据《医疗器械分类目录》，该类设备按第二类医疗器械管理，涵盖分类编码为22-07-02的适用产品。

二、注册审查要点

- 监管信息

## 1.产品名称

## 产品的命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》和国家标准、行业标准中的通用名称要求，并参考《医疗器械通用名称命名指导原则》《临床检验器械通用名称命名指导原则》采用以下命名结构：特征词+扫描仪。

## 在实际应用中常采用的产品名称为：病理切片扫描仪、显微镜扫描系统。

## 2.分类编码

## 根据《医疗器械分类目录》，分类编码为22-07-02，管理类别为Ⅱ类。

## 3.注册单元划分的原则和实例

## 注册单元划分应符合《医疗器械注册单元划分指导原则》的要求，原则上以申报产品的技术原理、结构组成和适用范围为划分依据。性能差异较大、核心功能的实现原理差异较大、结构组成差异较大的应考虑划分为不同的注册单元。

## 例如，工作原理为明场成像和荧光成像的产品宜划分为不同的注册单元。

- 综述资料

## 1.产品描述

## 1.1产品的结构和组成

图像扫描仪器可由光学成像系统、图像采集系统、计算机、软件等组成。

光学成像系统：载片或切片上的细胞等临床样本，转化为高分辨率的光学图像。

图像采集系统：接收光学成像系统形成的光学图像，通过图像传感器将其转换为数字电信号。

软件：对数字电信号预处理，最终将信号稳定地传输给计算机进行显示和存储。

图1  图像扫描仪器系统架构图（示例）

## 1.2产品工作原理

图像扫描仪器中对临床样本的照相扫描成像，采用的是光电技术，通常有两种方法：明场成像和荧光成像。

1.2.1明场成像

图像扫描仪器光源位于样本组织的下方，当光线穿过样本时，样本中吸收染色剂的不同组织细胞，对特定波长的光产生不同程度的吸收，并在高倍物镜下，针对承载有病变组织的玻璃载玻片，采集光学图像传送到光电转换器中变为模拟电信号，再将模拟电信号变换成为数字信号，最后将数字信号传送到计算机并合成为完整的高分辨率数字图片，所得的数字图像进行存储并通过图像工作站进行调阅。

1.2.2荧光成像

光源产生特定波长的激发光，少部分的激发光穿过组织并被荧光团吸收，荧光团吸收了特定波长的光子后，释放出特定波长的发射光（即荧光），滤光片允许此发射光进入相机并被传感器检测到，形成明亮的高分辨率数字图片。

## 1.3型号规格

## 对于存在多种型号规格的产品，应当明确各型号规格的区别。应当采用对比表或带有说明性文字的图片、图表，描述各种型号规格的结构组成（或配置）、功能、产品特征和运行模式、技术参数等内容。

## 1.4包装说明

## 申请人应详细描述申报产品中注册单元所有产品组成的包装情况，说明包装清单和包装方式，提供包装图示。

## 1.5研发历程

## 应描述申报产品的研发背景和目的，如申报产品的研发历史概述、历次注册申请提交的信息。

## 1.6与同类和/或前代产品的参考和比较

## 对于研发参考的同类产品或前代产品，应说明选择其作为研发参考的原因。同时列表说明申报产品与研发参考产品在工作原理、结构组成、性能指标及适用范围等方面的异同。

## 区别于其他同类产品的特征是技术审评的关注点，如设备适用范围、结构组成、性能指标等。

## 2.适用范围和禁忌证

## 2.1适用范围

## 预期用途可描述为：用于对临床样本的显微图像进行扫描、观察等。对于适用于荧光成像方法，适用范围中需进行明确。

## 需明确目标用户以及操作或使用该产品应当具备的技能/知识/培训。

## 2.2预期使用环境

## 预期使用环境的信息应当明确该产品预期使用的地点，还应明确可能影响其安全性和有效性的环境条件，如温度、湿度、压力、移动、振动、海拔等。

## 2.3禁忌证：不适用

- 非临床资料

## 1.产品风险管理资料

## 1.1产品的主要风险

## 1.1.1危害估计

## 图像扫描仪器的风险管理报告应符合GB/T 42062《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的有关要求，判断与产品有关的危害，估计和评价相关风险，控制这些风险并监视控制的有效性。

## 1.1.1.1与产品有关的安全性特征判定，可参考YY/T 1437《医疗器械 GB/T 42062应用指南》。

## 1.1.1.2危害、可预见的事件序列和危害处境判断，可参考GB/T 42062《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》附录C基本风险概念。

## 1.1.1.3风险控制的方案与实施、综合剩余风险的可接受性评价及生产和生产后监视相关方法，可参考YY/T 1437《医疗器械 GB/T 42062应用指南》。

## 1.1.1.4风险可接收准则，降低风险的措施及采取措施后风险的可接收程度，是否有新的风险产生。

## 1.2产品的危害示例

## 1.2.1能量危害

## 电磁能：环境中可能使用的其他设备对图像扫描仪器的电磁干扰，静电放电对图像扫描仪器产生干扰，图像扫描仪器产生的电磁场对可能使用的设备的影响等。

## 漏电流：可触及金属部分、外壳与带电部分隔离/保护不够，漏电流超出允许值，导致人体受伤。

## 机械能：图像扫描仪器坠落导致机械部件松动、导致无照明输出等。

## 1.2.2生物学和化学危害

## 本产品不与患者直接接触。

## 1.2.3操作危害

## 功能：光源损坏引发的危害。

## 使用错误：偏离注册申请人规定的环境条件、使用要求外使用或存储产品，可能造成元器件失效，引发危害。

## 1.2.4信息危害

## 包括标记缺少或不正确，标记的位置不正确，不能被正确地识别，不能永久贴牢和清楚易认。

## 不符合法规及标准的说明书，包括说明书中未对限制充分告知，未对由不熟练或未经培训的人员使用、不正确的操作、与其他设备共同使用时易产生的危害进行警告，未正确标示储存条件、消毒方法、维修和维护信息，未对因长期使用产生功能丧失而可能引发的危害进行警告，未对合理可预见的误用进行警告等引发的危害。

## 以下依据GB/T 42062《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》附录C基本风险概念（表2）从八个方面提示性列举了图像扫描仪器的可能存在的初始危害因素，提示审查人员从以下方面考虑。

表1  产品主要初始危害因素

| 通用类别 | 初始事件和环境示例 |
| --- | --- |
| 不完整的 要求 | 设计参数的不恰当不规范：可触及金属部分、外壳、信号输入/输出部分等与带电部分隔离/保护不够，电介质强度不够，导致对电击危险防护不够，可能对使用者造成电击危害；带脚轮设备锁定不良，移动式设备易翻倒，设备支撑件强度不足，设备面、角、边粗糙，对飞溅物防护不够，都可能对使用者造成机械损伤；对环境的电磁干扰超标，干扰其他设备正常工作等等。 光源部件产生大量的热能，未采用隔热措施导致可接触的外表面温度过高，且未张贴警示性符号，导致高温危害；光源部件未设计过滤措施，导致光泄露照射观察人员眼睛，造成光照危害。 运行参数不恰当规范：照射时间过久，光源照度衰减，等等。 性能要求不恰当规范：性能参数如视场范围、图像几何失真度、色彩饱和度、放大倍数、光源照度的要求等不符合临床要求，可导致误诊，等等。 服务中的要求不恰当规范：使用说明书未对设备及配件维护、保养方式、方法、频次进行说明，导致设备及配件不能正常使用，等等。 寿命的结束：使用说明书未对设备/附件的使用寿命和贮藏寿命进行规定，导致设备/附件超期非正常使用导致图像质量等性能指标降低，安全性能出现隐患，等等。 |
| 制造过程 | 制造过程更改的控制不充分：控制程序修改未经验证，导致设备性能参数指标不符合标准要求；等等。 制造过程的控制不充分：生产过程关键工序控制点未进行监测，导致部件或整机不合格；等等 供方的控制不充分：外购、外协件供方选择不当，外购、外协件未进行有效进货检验，导致不合格外购、外协件投入生产；等等。 |
| 运输和贮藏 | 不恰当的包装：产品防护不当导致设备运输过程中损坏，等等。 不适当的环境条件：在超出设备规定的贮藏环境（温度、湿度、压力）贮藏设备，导致设备不能正常工作；等等。 |
| 环境因素 | 物理学的（如热、压力、时间）：过热环境可能导致设备不能正常工作；等等。 化学的（如腐蚀、降解、污染）：强酸强碱导致设备/配件损害；等等。 电磁场（如对电磁干扰的敏感度）：抗电磁干扰能力差，特定环境设备工作不正常；等等。 不适当的能量供应：设备的供电电压不稳定，导致设备不能正常工作或损坏；等等。 |
| 清洁、消毒和灭菌 | 未对消毒过程的确认或确认程序不规范：使用说明书中推荐的对设备的消毒方法未经确认，不能对产品进行有效消毒；等等。 消毒执行不恰当：使用者未按要求对产品进行防护或消毒，导致院内感染；等等。 |
| 处置和废弃 | 没提供信息或提供信息不充分：未在使用说明书中对产品的处置和废弃方法进行说明，或信息不充分；未对设备废弃的处置进行提示性说明；等等。 |
| 人为因素 | 设计缺陷引发可能的使用错误，如： 易混淆的或缺少使用说明书：如缺少详细的使用方法、缺少必要的技术参数、缺少必要的警告说明、缺少电路图和元器件清单、缺少运输和贮存环境条件的限制；设备在故障状态（如变压器过载、断开保护接地线、设备的元器件出现故障）下运行可产生危险警示不足；使用前未检查设备工作状态；操作说明过于复杂，不易懂；未说明如何正确维护、保养设备/附件；等等。 |
| 可用性 | 设置或其他信息的显示不明确或不清晰：放大倍数未为标注；等等。 与已有的器械比较，样式或布局有争议：显示参数与多数设备通用的显示参数布局不相同，可能引起参数记录错误；等等。 由缺乏技术的/未经培训的人员使用：使用者/操作者未经培训或培训不足，不能正确使用和维护保养设备；等等。 |
| 失效模式 | 由于老化、磨损和重复使用而致功能退化：长时间使用后光源衰减，重复清洁消毒导致按键失效；等等。 |

## 2.医疗器械安全和性能基本原则清单

## 参考《医疗器械安全和性能基本原则符合性技术指南》的要求，根据《医疗器械安全和性能的基本原则》中的各项要求明确适用性。对于不适用的要求，应当逐项说明不适用的理由。对于适用要求，应逐项说明为符合要求所采用的方法，以及证明其符合性的文件。

## 3.产品技术要求应包括的主要技术指标

## 申请人需按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》中的规定，结合产品的技术特征和临床使用来确定产品的功能性、安全性指标，指标不得低于相关强制性标准、行业标准的要求。申请人如不采用的条款（包括国家标准、行业标准要求），需说明理由。

## 如有新版强制性国家标准、行业标准发布实施，产品性能指标等要求需执行最新版本的国家标准、行业标准。

## 产品的工作条件无需列入性能指标中，需在试验方法中明确试验条件。包括但不限于温度、相对湿度、大气压力、电源电压、频率、功率等方面的要求。

## 产品技术要求中需明确型号规格及其划分的说明、产品性能指标及检验方法等。

## 产品技术要求需包括但不局限于以下内容：

## 3.1.1产品型号规格及其划分说明

## 对同一注册单元中存在多种型号、规格的产品，需明确不同型号、规格的划分说明，提供型号间主要差异对比表。推荐采用图示和/或表格的方式，表述文本较多的内容可以在附录中列明。

## 若含有软件，按照《医疗器械软件注册审查指导原则（2022修订版）》的要求，明确软件名称、型号规格、发布版本、软件完整版本命名规则，明确字段的位数、范围、含义，涵盖软件更新全部类型。软件版本命名需能区分重大软件更新和轻微软件更新。含有上位机软件和下位机软件的，或各型号规格软件版本不同的需分别进行描述。

## 3.1.2一般性能

## 申请人需根据申报产品特征确定需要符合的标准和临床使用要求，对设备整机应给出不少于下列参数性能：外观和结构要求、载玻片容量、放大倍数、最大扫描区域、扫描分辨率、扫描畸变、稳定性、噪音、扫描速度、卡片率。

## 若产品含有窄带光光谱，应明确光谱特性（主峰值、半高宽等）。若产品含有激光光源，应明确激光光源的波长。

## 3.1.3软件功能

## 需符合《医疗器械软件注册审查指导原则》（2022修订版）《医疗器械网络安全注册审查指导原则》（2022年修订版）的要求：如多层扫描功能、扫描拼接最大错位距离等软件的临床功能纲要、以及使用限制、接口、访问控制、运行环境（若适用）、性能效率（若适用）等要求，且需与说明书中的功能描述一致。

## 3.1.4安全性能

## 需符合GB 4793、GB/T 42125.1、YY/T 0648的要求。

## 3.1.5电磁兼容

## 需符合GB/T 18268.1、GB/T 18268.26的要求。

## 3.2检验报告

## 申请人可提交注册产品的自检报告或委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告。若提交自检报告，还需按照《医疗器械自检管理规定》的要求提供相关资料。

## 注册单元内各型号的主要安全指标、性能指标、光源类型不能被典型型号全部涵盖时，则需选择结构最复杂、功能最多、技术指标最高的型号进行性能和电气安全检测。如果检测一个型号不能覆盖其他型号的全部性能功能，则可对其他型号不能覆盖的部分进行差异检测。例如：含不同光源的图像扫描仪器不能互相覆盖。

### 4.研究资料

## 申请人需根据申报产品适用范围和技术特征，提供非临床研究综述，逐项描述所开展的研究，概述研究方法和研究结论。根据非临床研究综述，提供相应的研究资料，各项研究可通过文献研究、实验室研究、模型研究等方式开展，一般需包含研究方案、研究报告。

## 4.1化学和物理性能研究

## 应当提供产品物理和/或机械性能指标的确定依据、设计输入来源以及临床意义，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。包含功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标。

申报产品各组成模块性能的研究资料：应根据综述资料中有关申报产品结构组成和各主要组成模块的情况进行，提供详细的研究资料，一般应包括对光学成像系统（成像分辨率）、图像采集系统温控模块（卡片率和扫描速度）的功能性指标或者模块中主要元器件功能性指标的研究资料。

## 如申报产品预期与其他医疗器械、药品、非医疗器械产品联合使用实现同一预期用途，应当提供证明联合使用安全有效的研究资料，包括互联基本信息（连接类型、接口、协议、最低性能）、联合使用风险及控制措施、联合使用上的限制，兼容性研究等。

## 荧光成像扫描设备，应当提供典型临床样本与荧光染料后反映产品荧光成像能力的研究资料。

如申报产品含辅助定位功能，需提供设计考量，提供相应部件对于图像质量影响的研究报告。

提供设备结合临床最不利运行状态下，软件处理过程中的卡片率研究资料。

## 4.2电气系统安全性研究

## 应当提供电气安全性、机械和环境保护以及电磁兼容性的研究资料，说明适用的标准以及开展的研究。

## 4.3软件研究

## 对于包含软件组件的图像扫描仪器，注册申请人应依据《医疗器械软件注册审查指导原则》（2022年修订版）的要求，提交自研软件研究报告、外部软件环境评估报告（若适用）、GB/T 25000.51自测报告，亦可提交自检报告或检验报告代替自测报告

## 若具备电子数据交换、远程访问与控制、用户访问三种功能当中一种及以上功能的图像扫描仪器，应依据《医疗器械网络安全注册审查指导原则》（2022年修订版）的要求，提交网络安全研究资料。

## 4.4清洁、消毒、灭菌研究

## 终端用户消毒：应当明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据。

## 4.5可用性研究

## 注册申请人需依据《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》，按照中使用风险医疗器械要求提交使用错误评估报告。

## 5.稳定性研究

## 医用电器环境要求是评价产品在各种工作环境和模拟贮存、运输环境下的适应性，可以制定不同的气候环境条件和机械环境条件来进行试验，或通过对关键部件的试验来评价整机的情况，也可以通过已上市同类产品比对方式进行判断。

## 5.1使用稳定性

## 应当提供产品寿命信息及确定依据。需参照《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》提供产品使用稳定性的验证资料。

## 使用寿命（或使用期限）的确认应当提供产品使用寿命的验证报告。光源的使用寿命应提供单独的寿命验证报告。

## 5.2运输稳定性

## 需提交运输稳定性验证资料，证明在规定的运输条件下，运输过程中环境条件（例如：震动、振动、温度和湿度的波动）不会对医疗器械的特性和性能，包括完整性和清洁度，造成不利影响。

## 对于包装及包装完整性：应提供在宣称的使用期限内以及运输储存条件下保持包装完整性的依据。若注册申请人通过试验验证运输储存条件下的包装完整性，应提供试验方案、试验过程图片、试验报告等详细资料。

## 6.其他资料

## 根据《关于发布免于进行临床评价医疗器械目录的通告》（以下简称《目录》），图像扫描仪器属于免于进行临床评价产品。按照《列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》的要求开展申报产品与《目录》所述产品的等同性论证。

## 提交申报产品与《目录》所述内容的对比资料及申报产品与《目录》中已获准境内注册医疗器械的对比说明。存在差异的，应提交差异部分对安全有效性影响的分析研究资料。该资料应能证明申报产品与《目录》所述产品的基本等同性，若无法证明申报产品与《目录》所述的产品具有基本等同性，应开展临床评价。

## （四）临床评价资料

如无法证明申报产品与《目录》所述的产品具有基本等同性，应对产品进行临床评价。应按照相关指导原则的要求提交临床评价资料。

- （五）产品说明书和标签样稿

1.申报产品的说明书、标签样稿应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》《医疗器械软件注册审查指导原则（2022年修订版）》以及GB 4793-2024中有关要求，除此之外，说明书中还应包含以下内容：

1.1注册申请人应给出产品维护和保养及定期检查的方法；若有可由用户自行排除的故障，则应说明故障的种类和产生的原因及排除方法等。

1.2应提醒注意由于电气安装不合适而造成的危险；应给出图像扫描仪器与其他设备间潜在的电磁干扰或其他干扰的相关信息，以及有关避免这些干扰的建议；应给出特殊情况下（停电、意外移动等）的注意事项。

1.3安装和使用说明：注册申请人应明确产品的使用方法、

1.4注册申请人应明确产品的使用方法、明确产品安装及调试的负责方（即是否上门安装调试）；应明确需要用户自行安装部分（如可拆卸配件）的安装、调试方法及其注意事项；应明确长期停用后的使用前检查和检修程序。

1.5荧光扫描设备应根据申报产品的实际特点明确激发光源的信息，并明确在研究方案中配合使用的荧光染料上市信息。

2.产品说明书还需结合产品特点明确以下内容：

2.1设备的注意事项及警告信息。

2.2操作者应当具备相关专业资质，并在使用前请务必详细阅读使用说明书。

2.3设备电磁兼容的相关信息。应给出设备电磁兼容信息的相关说明及工作环境。

- 质量管理体系文件

1.生产工艺过程及过程控制点

应当根据图像扫描仪器的实际情况，可以流程图的形式对生产工艺过程进行详细描述，明确产品生产的工艺过程，以及各关键工艺的控制点。注明关键工艺和特殊过程，说明过程控制点及控制标准。

2.研发和生产场地

注册申请人应当对与图像扫描仪器有关的研制场地和生产场地情况进行概述，如地址、位置、面积、生产环境条件、生产设备、工艺装备、监视和测量装置、人员等。

# 三、参考文献

[1]中华人民共和国国务院.医疗器械监督管理条例:中华人民共和国国务院令第739号[Z].

[2]国家市场监督管理总局.医疗器械注册与备案管理办法:国家市场监督管理总局令第47号[Z].

[3]国家食品药品监督管理局.医疗器械说明书和标签管理规定:国家食品药品监督管理总局令第6号[Z].

[4]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类规则:国家食品药品监督管理总局令第15号[Z].

[5]国家食品药品监督管理局.医疗器械通用名称命名规则:国家食品药品监督管理总局令第19号[Z].

[6]国家药品监督管理局.医疗器械通用名称命名指导原则:国家药监局通告2019年 第99号[Z].

[7]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类目录:国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号[Z].

[8]国家药品监督管理局.医疗器械注册申报资料要求及说明:国家药监局公告2021年第121号[Z].

[9]国家食品药品监督管理局.医疗器械注册单元划分指导原则:总局通告2017年第187号[Z].

[10]国家药品监督管理局.有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则:国家药品监督管理局通告2019年第23号[Z].

[11]国家药品监督管理局医疗器械审评中心.医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版):国家药监局器审中心通告2022年第9号[Z].

[12]国家药品监督管理局医疗器械审评中心.医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）:国家药监局器审中心通告2022年第7号[Z].

[13]国家药品监督管理局.列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则:国家药监局通告2021年第73号[Z].

[14]国家药品监督管理局.免于临床评价医疗器械目录：国家药监局通告2025年第19号[Z].

[15]国家食品药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则：国家食品药品监督管理总局通告2021年第73号[Z].

[16]国家食品药品监督管理局.医疗器械生物学评价和审查指南:国家食品药品监督管理局通知2007年345号[Z].

[17]国家药品监督管理局.医疗器械产品技术要求编写指导原则:国家药监局公告2022年第8号[Z].

[19]国家药监局器审中心医疗器械可用性工程注册审查指导原则：国家药监局器审中心通告2024年第13号[Z].

[20]GB/T 42062-2022,医疗器械风险管理对医疗器械的应用[S].

[21]GB 9706.1-2020,医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求[S].

[22]YY 9706.102,用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验[S].

[23]GB/T 14710-2009,医用电器环境要求及试验方法[S].

[24]GB/T 191—2008,包装储运图示标志[S].

[25]YY/T 0664-2020,医疗器械软件 软件生存周期过程[S].

[26]YY/T 0466.1—2023,医疗器械 用于制造商提供信息的符号 第1部分：通用要求[S].

[27]YY/T 1474—2016,医疗器械可用性工程对医疗器械的应用[S].

[28]T/CIS 11009-2026,病理切片扫描仪通用技术规范[S].