静电理疗贴注册审查指导原则

（征求意见稿）

本指导原则旨在指导注册申请人对静电理疗贴注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对静电理疗贴的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将适时进行调整。本指导原则中相关内容均应执行最新版本的标准。

# 一、适用范围

本指导原则适用于《医疗器械分类目录》中管理类别为 Ⅱ 类的静电理疗贴，分类编码为 09-01-04（物理治疗器械 - 电疗设备 / 器具 - 静电贴敷器具）。产品通常由驻极体膜、医用基材、医用压敏胶、离型纸（如有）组成，不含药。用于通过物理静电场作用，缓解颈、肩、腰、腿等部位及软组织损伤引起的疼痛。

# 二、注册审查要点

（一）总体要求

静电理疗贴的产品设计开发应以临床为导向，应能保证产品用于临床的安全和有效。产品设计开发和生产过程应保证产生的加工残留物等降低到可接受水平，为患者提供最大程度的安全保障。产品设计开发应考虑医疗器械可用性工程的要求。

（二）监管信息

申请人应提供申请表、产品列表、既往沟通记录、主文档授权信以及其它管理信息。

1. 产品名称

产品命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》的要求，例如：静电理疗贴、静电理疗膜。

2. 分类编码

根据《医疗器械分类目录》，申报产品属于子目录 09 - 物理治疗器械，一级产品类别 01 - 电疗设备 / 器具，二级产品类别 04 - 静电贴敷器具。

3. 注册单元划分的原则和实例

注册单元的划分应参照《医疗器械注册单元划分指导原则》，以产品的技术原理、结构组成、性能指标和适用范围等因素为划分依据。

无菌与非无菌产品建议划分不同注册单元；

驻极体膜材质不同建议划分不同注册单元；

（三）综述资料

1. 概述

1.1 依据医疗器械分类目录，静电理疗贴管理类别为 Ⅱ 类医疗器械，分类编码为 09-01-04（物理治疗器械 - 电疗设备 / 器具 - 静电贴敷器具）。

1.2 产品命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》、《物理治疗器械通用名称命名指导原则》和国家标准、行业标准中的通用名称要求，如：静电理疗贴、静电理疗膜。

2. 产品描述

2.1 产品的结构和组成

静电理疗贴产品通常由驻极体膜、医用基材、医用压敏胶、离型纸（如有）组成，不含药。

驻极体膜

离型纸

医用压敏胶

2.2 产品工作原理

静电理疗贴利用驻极体膜所携带的持久静电场作用于人体完整皮肤，通过物理作用改善局部微循环，辅助缓解颈、肩、腰、腿等部位疼痛及软组织损伤等不适症状。

3. 型号规格

说明产品的型号规格及划分依据，明确各型号规格的区别。

4. 包装说明

说明产品的包装层次，写明产品各层次包装（初包装、中包装、大包装）的信息，包括包装所用材料及包装所载明的信息及样图。

5. 适用范围和禁忌证

5.1 适用范围：用于缓解颈、肩、腰、腿等部位软组织损伤引起的疼痛。

5.2 禁忌证：对产品组成成分过敏者禁用，皮肤破损或感染禁止使用，孕妇禁用，心脏起搏器佩戴者禁用或禁止贴于靠近起搏器部位。

6. 参考的同类产品或前代产品

提供同类产品（国内外已上市）或前代产品（如有）的信息，阐述申请注册产品的研发背景和目的。对于同类产品，说明选择其作为研发参考的原因。申报产品应与已在中国境内上市的同类产品或前代产品进行对比分析，应详述产品间异同。

7. 不良事件情况（如适用）

应当提交申报产品的上市、销售、不良事件和召回等相关情况分析资料。

（四）非临床资料

1. 产品风险管理资料

1.1 风险分析方法

1.1.1 在对风险的判定及分析中，要考虑合理的可预见的情况，它们包括：正常使用条件下和非正常使用条件下；

1.1.2 风险判定及分析应包括：对于患者的危害、对于操作者的危害和对于环境的危害；

1.1.3 风险形成的初始原因应包括：原材料选择不当，设计、生产风险，运输与防护不当等；人为因素包括不合理的操作；适用错误；综合危害；环境条件；

1.1.4 风险判定及分析考虑的问题包括：产品原材料生物学危害；产品质量是否会导致使用中出现不正常结果；操作信息，包括警示性语言、注意事项以及使用方法的准确性等。

1.2 风险分析清单

静电理疗贴产品的风险管理报告应符合 GB/T 42062《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的有关要求，审查要点包括：

1.2.1 产品安全性特征判定是否准确（依据 YY/T 1437）；

1.2.2 危害分析是否全面（依据 GB/T 42062 附录 C）；

1.2.3 风险可接受准则，降低风险的措施及采取措施后风险的可接受程度，是否有新的风险产生。

根据 GB/T 42062 对静电理疗贴已知或可预见的风险进行判定，产品在进行风险分析时至少应包括以下主要危害，注册申请人还应根据自身产品特点确定其他危害。针对各项风险，应采取应对措施，确保风险降到可接受程度。

2. 产品技术要求及检验报告

产品技术要求的制定应符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求。申请人应依据产品的技术特征和临床使用情况确定安全有效的技术指标和检验方法，且性能指标不得低于强制性国家标准、行业标准。

2.1 产品型号/规格及其划分说明

明确产品型号/规格，阐明各型号/规格间区别及划分说明，型号/规格表述应与全部注册申报资料保持一致，并提供结构示意图。

2.2 性能指标

静电理疗贴产品性能指标至少应包括以下几点：

2.2.1 外观及尺寸（粘贴层、离子堆积层尺寸）；

2.2.2 剥离强度；

2.2.3 持粘性；

2.2.4 水蒸气透过性（如适用）、阻水性（如适用）；

2.2.5 静电性能（表面电位/静电压）；最小值还是标称值；

2.2.6 无菌（如适用）；

2.2.7 微生物限度（如适用）；

# 2.2.8 化学性能；

# 根据不同材料特性，明确化学性能要求（如：酸碱度等，具体指标的选择可以参照相应的国家、行业标准及已上市同类产品情况）。用环氧乙烷灭菌的产品应规定环氧乙烷残留量的要求。

2.2.9 根据产品宣称的技术特点制定的其他性能要求，如表面电位的均匀性指标。

2.3 检验报告

2.3.1 同一注册单元内所检验的产品应当是能够代表本注册单元内其他产品安全性和有效性的典型产品，其功能最齐全、或结构最复杂、或风险最高。其他型号可进行差异性检测。

2.3.2 典型产品的确定可以通过比较同一注册单元内所有产品的技术结构、性能指标等相应资料，说明其能够代表本注册单元内其他产品的安全性和有效性。

3. 研究资料

3.1 原材料控制

说明原材料的选择依据，明确产品的起始材料，列明产品生产过程中由起始材料至终产品所需全部材料（包括添加剂、助剂等）的基本信息，如名称、供应商、符合的标准（如适用）等。产品组成材料可以列表的形式提供，并与产品结构图示中标识的部件一一对应。若产品组成材料为混合物的，应明确各组分及其比例。

原材料应具有稳定的供货渠道以保证产品质量，所用原材料的质量控制标准和研究资料。

对于首次应用于医疗器械的新材料，应提供该材料适合用于产品预期用途的相关研究资料，可参考提供该材料适于人体使用的相关研究资料，如新材料的生物相容性研究资料，毒理学分析，可沥滤物分析，临床应用史等。

3.2 产品性能研究

应给出技术要求中各性能指标设定依据、采用标准或方法、原因及理论基础。应提供关键性能如静电性能、电荷存储稳定性、表面电位分布均匀性、持粘性、剥离性能等验证资料。应考虑贴敷于人体皮肤后，结合使用时间，进行静电保持时间的研究。

还应考虑患者辅助漏电流、静电放电等电气安全因素。

3.3 生物学特性研究

按照GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验》、《关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知》要求开展生物相容性评价，生物相容性评价研究资料应当包括：生物相容性评价的依据、项目和方法；产品所用材料的描述及与人体接触的性质和时间；实施或豁免生物学试验的理由和论证；对于现有数据或试验结果的评价。

本指导原则中的静电理疗贴开展生物学评价时，建议考虑累积接触时间，应按照GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验》标准进行评价，至少应包括细胞毒性、刺激反应、致敏反应等。说明书中规定的最长使用时间不应超出生物学评价时确定的累积接触时间

3.4 灭菌工艺研究

如产品无菌供应，应明确灭菌工艺（方法和参数）及其选择依据和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告，无菌保证水平（SAL）应保证达到1×10-6，报告内容应符合 GB 18279《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷》系列标准等相关标准规定。灭菌过程的选择应至少考虑以下因素：产品与灭菌过程的适应性；包装材料与灭菌过程的适应性；灭菌对产品安全有效性的影响。

若灭菌使用的方法容易出现残留，如环氧乙烷灭菌，应当明确残留物信息及采取的处理方法，并提供环氧乙烷解析的研究资料。

3.5 产品稳定性

3.5.1 货架有效期

货架有效期包括产品有效期和包装有效期。产品有效期研究可采用加速老化或实时老化的研究，加速老化研究可参考YY/T 0681.1《无菌医疗器械包装试验方法第1部分：加速老化试验指南》。有效期验证方案中应设定验证项目、验证方法及判定标准。验证项目包括产品自身性能验证和包装系统性能验证两方面。

3.5.2 包装及包装完整性

# 应明确产品的内包装形式并确保包装在宣称的运输储存条件下，在产品有效期内能够对产品起到防护作用并保持产品清洁。产品包装验证可依据有关标准进行（如GB/T19633系列标准），提交产品的包装验证报告。包装材料的选择应考虑以下因素：包装材料的物理化学性能；包装材料所能提供的物理、化学和微生物屏障保护；包装材料与成型和密封过程的适应性；包装材料与产品的适应性；包装材料与标签系统的适应性；包装材料与贮存运输过程的适合性；包装有效期。包装验证的资料内容应与包装说明中给出的信息相符。

# 提交运输稳定性研究资料，证明在生产企业规定的运输条件下，运输过程中的环境条件（例如：震动、振动、温度和湿度的波动）不会对医疗器械的特性和性能，包括完整性和清洁度，造成不利影响。

3.6 其他资料

静电理疗贴未列入《免于进行临床评价医疗器械目录》，应按要求提交完整临床评价资料。

3.7可用性工程

按照《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》要求，中、低使用风险医疗器械可基于风险管理过程开展可用性工程生命周期质控工作，提交使用错误评估报告。若前期已开展可用性工程工作，亦可提交可用性工程研究报告，用于替代使用错误评估报告。

（五）临床评价资料

静电理疗贴不属于免于进行临床评价目录产品，注册申报必须按照《医疗器械临床评价技术指导原则》提交完整临床评价资料，可通过同品种临床评价路径或临床试验路径开展。

1. 采用同品种临床评价路径：应选取境内已上市同类产品作为参比，充分论证等同性，并系统收集临床文献、临床数据、不良事件数据等，形成完整临床评价报告。

2. 如需开展临床试验，应符合《医疗器械临床试验质量管理规范》等相关文件的要求。对于所宣称的产品功效，注册注册申请人应提交相应的、充分的、具有临床和统计学意义的临床数据支持。

（六）产品说明书和标签样稿

产品说明书和标签编写应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，关于产品性能特征的描述不应超出研究资料及产品技术要求，不得含有未经验证的夸大宣传。

1. 提示使用前首先阅读说明书。

2. 禁忌证至少包含：对成分过敏者禁用；皮肤破损 / 感染禁用；孕妇禁用；起搏器使用者禁用或禁止贴于靠近起搏器部位。

3. 产品灭菌方式、一次性使用、有效期。

4. 注意事项应包含使用时间限制、皮肤反应处理、包装破损禁止使用、仅限完整皮肤使用、单人单次使用等。

（七）质量管理体系文件

质量管理体系文件应符合国家药品监督管理局《关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》中对质量管理体系文件的要求，至少应包括但不限于以下内容：

1.生产工艺过程及过程控制点

注册申请人应根据申报产品的实际情况，以流程图的形式对生产工艺过程进行详细描述，注明关键工序和特殊过程，并进行简单说明。关键工序和特殊过程因生产企业不同可能会存在差异。应说明生产工艺过程质量控制点，包括关键工序和特殊过程的控制规定和方法。

2.研制、生产场地情况概述

应结合场地平面图详细介绍研发、生产、检验、仓库场地情况。有多个研制、生产场地，应介绍每个研制、生产场地的实际情况。生产场地应与生产规模相适应。生产场地的区域划分应与生产工艺流程相符合。

3.根据上述质量管理体系程序，申请人应当形成相关质量管理体系文件和记录。应当提交下列资料，在质量管理体系核查时进行检查。

3.1申请人基本情况表。

3.2申请人组织机构图。

3.3生产企业总平面布置图、生产区域分布图。

3.4生产过程有净化要求的，应当提供有资质的检测机构出具的环境检测报告（附平面布局图）复印件。

3.5产品生产工艺流程图，应当标明主要控制点与项目及主要原材料、采购件的来源及质量控制方法。

3.6主要生产设备和检验设备（包括进货检验、过程检验、出厂最终检验所需的相关设备；在净化条件下生产的，还应当提供环境监测设备）目录。

3.7质量管理体系自查报告。

3.8如适用，应当提供拟核查产品与既往已通过核查产品在生产条件、生产工艺等方面的对比说明。

三、参考文献

### [1]中华人民共和国国务院.医疗器械监督管理条例:中华人民共和国国务院令第739号[Z].

### [2]国家市场监督管理总局.医疗器械注册与备案管理办法:国家市场监督管理总局令第47号[Z].

### [3]国家食品药品监督管理局.医疗器械说明书和标签管理规定:国家食品药品监督管理总局令第6号[Z].

### [4]国家食品药品监督管理局.医疗器械通用名称命名规则：国家食品药品监督管理总局令第19号[Z].

### [5] 国家食品药品监督管理局.医疗器械分类目录:国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号[Z].

### [6] 国家食品药品监督管理局.医疗器械注册单元划分指导原则:总局通告2017年第187号[Z].

### [7]国家药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则:国家药监局通告2021年第73号[Z].

### [8]国家药品监督管理局.医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式:国家药监局公告2021年第121号[Z].

### [9]GB/T 16886.1,医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验[S].

### [10]GB/T 16886.5,医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验[S].

### [11]GB/T 16886.10,医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验[S].

### [12]GB 18279.1, 医疗保健产品灭菌环氧乙烷第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求[S].

### [13]GB 18281.2, 医疗保健产品灭菌生物指示物第2部分：环氧乙烷灭菌用生物指示物[S].

### [14]GB/T 19633.1, 最终灭菌医疗器械包装第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求[S].

### [15]GB/T 19633.2, 最终灭菌医疗器械包装第2部分：成形、密封和装配过程确认的要求[S].

### [16]YY/T 0466.1,医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求[S].

### [17]GB/T 42062,医疗器械风险管理对医疗器械的应用[S].

### [18] YY/T 0148,医用胶带 通用要求[S].

附件

表1产品主要危害

| 危害类型 |  | 可预见的事件序列 | 可能产生的危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物学和化学危害 | 生物污染 | 包装破损或使用时操作不规范造成生物污染 | 产品引入致病菌，引起患者身体不适或感染 |
|  | 环境污染 | 生产环境污染产品，如外来的粉尘、其他杂质等 | 引起患者身体不适或感染 |
|  | 生物相容性 | 采用了不合格原辅材料；生产引入了外来物质 | 引起患者局部过敏或刺激 |
|  | 化学危害 | 生产工艺控制不严 不正确的配方（化学成分） 添加剂或助剂使用比例不正确 | 造成毒性危害 |
| 可用性 | 使用产品时未按照说明书中操作方法操作 | 错误操作；未采取相应的保护措施 | 无法保证使用安全性 导致操作失误，导致无法达到满意的效果 |
|  | 忽视说明书中禁忌证、警示信息等内容 | 患者在使用过程中出现过敏 | 引起患者过敏 |
|  | 不正确的标签 | 外部标记不全面、标记不正确或不能够清楚易认 | 错误使用；产品辨别错误 |
|  | 不正确的说明书；说明书上的注意事项、禁忌证不全 | 缺少详细的使用方法、必要的警告说明 | 错误操作；无法保证使用安全有效性 |
| 功能性 | 对医疗器械寿命终止缺少适当的决定 | 没有标识产品有效期 | 超出有效期的产品被使用，可能会引起患者细菌感染，或因材料老化产生而导致产品性能不符合要求 |
|  | 不适当的产品包装（产品污染和／或变性） | 生产、运输、搬运和储存过程中导致包装破损；包装封口不严密；包装材料选择不适当；使用前未检查产品包装状态 | 产品使用性能无法得到保证 |
|  | 再次使用和/或不适当的再次使用 | 产品多次使用，未说明具体操作方法 | 出现细菌感染现象 |