一次性使用手术帽产品注册审查指导原则

（2021年制定）（征求意见稿）

本指导原则旨在指导注册申请人对一次性使用手术帽注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审查注册申报资料提供参考。

本指导原则是对一次性使用手术帽的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用，需详细阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将进行适时的调整。

- 适用范围

本指导原则适用于《医疗器械分类目录》中分类编码为14-13-05的一次性使用手术帽产品，产品以“无菌”状态提供。

二、技术审查要点

（一）监管信息

申请人应描述一次性使用手术帽的产品名称的确定依据、管理类别、分类编码、规格型号、产品组成等信息。

1.产品名称

产品名称应参照《医疗器械通用名称命名规则》制定，一般采用“特征词＋核心词”的命名方法，特征词一般不超过3个。

2.分类编码

参考《医疗器械分类目录》，申报产品属于子目录14-注输、护理和防护器械，一级产品类别13-手术室感染控制用品，二级产品类别05-手术室用衣帽。申报产品按第二类医疗器械管理。

3.注册单元划分

注册单元的划分应参照《总局关于发布医疗器械注册单元划分指导原则的通告》，以产品的技术原理、结构组成、性能指标和适用范围等因素为划分依据。

4.型号规格

应明确申报产品的型号规格。

5.结构及组成

结构组成中部件名称应规范。各项文件中结构及组成应一致，产品部件编号顺序应一致。

（二）综述资料

1.产品分类

申请人应描述本申报产品分类，如产品结构类型；预期使用环境等。

2.工作原理

- 应详述一次性使用手术帽的工作原理。

3.结构组成

一次性使用手术帽通常由具有一定防护特性的无纺布或覆膜无纺布复合材料制成。根据产品结构不同，常见可分为弹性收口型（图1）、折裥型（条型）（图2）和系带型（图3），也可根据实际临床需求设计为不同形状。

用来制作一次性使用手术帽的无纺布材料通常包括聚丙烯纺粘无纺布、纺粘＋熔喷＋纺粘复合无纺布（SMS复合无纺布）等，覆膜材料通常包括聚乙烯(PE)等。申请人应在申报资料中明确产品的所有原材料。

- 图1弹性收口型

- 图2折裥型（条型）

- 图3系带型

4.包装说明

应提供有关产品包装的信息，如描述产品包装的材料，说明包装清单和包装方式，提供包装图示等。如有配件，还应提供与该产品一起销售的配件包装情况。应当说明与灭菌方法相适应的最初包装的信息。

5.适用范围

（1）适用范围

- 用于戴在手术人员头部，防止感染源向病人手术创面传播和病人的体液向手术人员传播。

（2）预期使用环境

应明确设备使用场所和使用环境要求。

（3）适用人群

应详述产品的适用人群。

（4）禁忌症

应说明产品临床应用的禁忌症，例如：对组成材料过敏者禁用。

6.参考的同类产品情况

申报产品应与已在中国境内上市的同类产品或前代产品进行对比分析，应详述产品间差异。

7.不良事件情况

- 申请人应当收集并全面分析上报一次性使用手术帽产品相关可疑不良事件，以促进该类产品的进一步技术更新，最大限度地控制医疗器械潜在风险，保证该类产品安全有效地使用。申请人在风险分析时应关注同品种产品的不良事件历史记录。

- 非临床评价资料

1.研究资料

至少应包含如下内容：

（1）原材料控制

原材料明确质控标准，并提交相应的证明资料。

对于首次用于医疗器械方面的新材料，应提供该材料适合用于符合预期用途的相关研究资料。

（2）产品性能研究

应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明。应给出产品技术要求（包括规格参数和性能要求）中各项性能指标及检验方法的确定依据、所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。对于自定义性能，注册申请人还需提供相应的依据及方法学验证资料。

一次性使用手术帽性能研究可参照YY/T 0506系列标准。对于不适用的标准、标准中不适用的条款及指导原则中的不适用项，需要给出不适用的合理理由。产品技术要求编制说明还包括以下内容：

- a.引用或参考的相关标准及资料；

- b.产品概述及主要技术条款确定的依据；

c.其他需要说明的内容。

(3)生物相容性研究

应描述一次性使用手术帽与人体接触部件的材料，以及接触的性质和时间，参照《关于印发医疗器械生物学评价和审评指南的通知》、GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验》的要求对其进行生物相容性评价。

- a.如需进行生物相容性试验，应按照GB/T 16886系列标准的要求开展。应至少进行细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏的生物学评价研究。

b.如申报企业生产有手术衣、手术单、防护服等与手术帽原材料、生产工艺、包装材料一致的产品，若生物学试验报告结果符合生物学评价要求，可用于评价一次性使用手术帽的生物安全性。

c.如开展申报产品与市售产品的等同性比较的生物相容性评价，应按照《关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知》要求进行评价，应提供资料证明申报产品与已上市产品具有等同性。

(4)灭菌工艺研究

- 参考GB 18280.1《医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》、GB 18279.1《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》和GB/T 16886.7《医疗器械生物学评价第7部分：环氧乙烷灭菌残留量》等相应规定，提交产品包装及灭菌方法选择的依据，经过确认并进行常规控制，并应开展以下方面的确认：

- a.产品与灭菌过程的适应性：应考察灭菌方式、灭菌工艺过程过程对于一次性使用手术帽的影响。

- b.包装与灭菌过程的适应性。

- c.应明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告。无菌保证水平（SAL）应达到1×10-6。

- d.残留毒性：若灭菌使用的方法容易出现残留，如环氧乙烷灭菌，应当明确残留物信息及采取的处理方法，并提供环氧乙烷解析的研究资料。

(5)有效期和包装研究

a.有效期研究

- 有效期包括产品有效期和包装有效期。产品有效期验证可采用实时或加速老化的研究。实时老化的研究是唯一能够反映产品在规定储存条件下实际稳定性要求的方法，应遵循极限试验和过载试验原则。建议以加速老化试验来对产品效期进行先期研究和预测，并适时启动实时老化试验对产品效期做进一步的后续研究和确认，当加速老化与实时老化结果不一致时，应以实时老化结果为准。加速老化研究试验的具体要求可参考YY/T 0681和YY/T 0698系列标准、GB/T 19633系列标准。应重点关注时间逻辑和相应的加速老化规范要求，建议设计多个时间点，最后一个时间点应晚于所设定的货架寿命的时间点。

- 对于包装的有效期验证，所验证的包装材料应包括送检样品的包装材质，建议申请人提交所选择最终成品包装的初始完整性和维持完整性的检测结果。对于在加速老化研究中可能导致产品变性而不适于选择加速老化试验方法研究其包装的有效期验证，应以实时老化方法测定和验证。

b.包装及包装完整性：

- 应提供在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。包装验证资料应包括封口试验及包材对灭菌的适应性验证。

产品包装验证可依据GB/T 19633系列标准对包装进行分析研究和评价。直接接触产品的包装材料的选择应至少考虑以下因素：包装材料的物理化学性能；包装材料的毒理学特性；包装材料与产品的适应性；包装材料与成型和密封过程的适应性；包装材料与灭菌或洁净控制过程的适应性；包装材料所能提供的物理、化学和微生物屏障保护；包装材料与使用者使用时的要求（如无菌开启）的适应性；包装材料与标签系统的适应性；包装材料与贮存运输过程的适应性。

(6)其他资料

结合申报产品的特点，证明产品安全性、有效性的其他研究资料。

2.风险管理

应依据YY/T 0316《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》，提供产品风险管理报告。

申请人应重点说明：申报产品的研制阶段已对有关可能的危害及产生的风险进行了估计和评价，针对性地实施了降低风险的技术和管理方面的措施。产品性能测试对上述措施的有效性进行了部分验证，达到了通用和专用标准的要求。申请人对所有剩余风险进行了评价，全部达到可接受的水平。产品风险分析资料应为申请人关于产品安全性的承诺提供支持。

风险管理报告一般包括以下内容：

### （1）申报产品的风险管理组织。

### （2）申报产品的组成。

### （3）申报产品符合的安全标准。

### （4）申报产品的预期用途，与安全性有关的特征的判定。

### （5）对申报产品的可能危害作出判定。

### （6）对所判定的危害采取的降低风险的控制措施

### （7）对采取控制措施后的剩余风险进行估计和评价，具体要求见附录A。

### 应提供采取风险控制措施前后的风险矩阵表。

3.产品技术要求的主要性能指标

产品技术要求应符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求，可参照YY/T 0506系列标准，结合产品设计特点及临床应用进行制定，且应不低于相关的强制性国家标准和行业标准，产品技术要求及试验方法均应经过验证。

（1）产品型号/规格及其划分说明（如适用）

应说明产品的型号、规格，明确产品型号、规格的划分说明。不使用“主要”、“等”之类模糊词语。必要时可提供产品的结构示意图。

（2）性能指标

一次性使用手术帽的性能指标可参照YY/T 0506系列标准进行制定，在制定技术要求时，应充分考虑产品自身特点，对于不适用的内容，应在性能研究资料中详细说明原因，提供有关证据。可考虑根据产品实际特点增加自定义性能指标。

常见的一次性使用手术帽通用技术指标应有以下几点（包括但不限于此）：

- a.物理要求：外观、尺寸、阻微生物穿透、洁净度、落絮、胀破强力、断裂强力、透气性、系带（若适用，考虑尺寸、抗拉性、连接牢固度）、弹性收口（若适用，考虑拉伸性）。

- b.化学要求：环氧乙烷残留量（环氧乙烷灭菌产品）。

c.生物要求：无菌。

d.检验方法。

产品的检验方法应根据技术性能指标设定，检验方法需优先采用已颁布的标准或公认的检验方法；自定义检验方法需提供相应的方法学依据及理论基础，同时保证检验方法具有可操作性和可重现性，必要时可附相应图示进行说明，文本较大的可以附录形式提供。

（3）标准符合性清单

申报产品应符合的国家标准和行业标准可参考下表1。

表1  相关标准

| GB/T 4744 | 纺织品 防水性能的检测和评价 静水压法 |
| --- | --- |
| GB/T 7742.1 | 纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法 |
| GB/T 14233.1 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法 |
| GB/T 14233.2 | 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法 |
| GB/T 16886.1 | 医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验 |
| GB/T 16886.5 | 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验 |
| GB/T 16886.7 | 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 |
| GB/T 16886.10 | 医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验 |
| GB 18279.1 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求 |
| GB/T 18279.2 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第2部分：GB 18279.1应用指南 |
| GB 18280.1 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求 |
| GB 18280.2 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分：建立灭菌剂量 |
| GB 18280.3 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第3部分：剂量测量指南 |
| GB/T 19633.1 | 最终灭菌医疗器械包装 第1部分:材料、无菌屏障系统和包装系统的要求 |
| GB/T 19633.2 | 最终灭菌医疗器械包装 第2部分:成形、密封和装配过程的确认的要求 |
| GB/T 24218.3 | 纺织品 非织造布试验方法 第3部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 |
| YY/T 0316 | 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用 |
| YY/T 0466.1 | 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求 |
| YY/T 0506.1 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第1部分：制衣厂、处理厂和产品的通用要求 |
| YY/T 0506.2 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和试验方法 |
| YY/T 0506.4 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第4部分：干态落絮试验方法 |
| YY/T 0506.5 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第5部分：阻干态微生物穿透试验方法 |
| YY/T 0506.6 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第6部分：阻湿态微生物穿透试验方法 |
| YY/T 0506.7 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第7部分：洁净度-微生物试验方法 |
| YY/T 0506.8 | 病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第8部分：产品专用要求 |
| YY/T 0615.1 | 标示“无菌”医疗器械的要求 第1部分：最终灭菌医疗器械的要求 |
| YY/T 0681.1 | 无菌医疗器械包装试验方法 第1部分：加速老化试验指南 |

上述标准包括了产品技术要求中经常涉及到的标准。申请人需要根据产品的特点引用以上标准中适用的标准，特殊需要时也可以引用其他标准。

- 如有新版国家标准、行业标准发布实施，产品性能指标等要求应执行最新版本的国家标准、行业标准。

4.同一注册单元内注册检验典型性产品确定原则

注册申请人应提供典型性检验样品的选择说明，所检验型号产品应当是本注册单元内能够代表申报的其他型号产品安全性和有效性的典型产品。

a.申报产品不同型号组成材料不同，应分别进行检验。

b.若不同型号产品组成材料相同，结构不同，应对差异性指标进行检验。

（四）临床评价资料

该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，申请人无需提交临床评价资料。

（五）产品说明书和标签要求

一次性使用手术帽产品说明书和标签的编写应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（原国家食品药品监督管理总局令第6号）及相关标准的要求。说明书中关于产品性能特征的描述不应超过注册申请人提交的研究资料及产品技术要求，不得含有未经验证的夸大宣传的相关描述。

（六）质量管理体系

### 生产制造信息

1.产品生产制造相关要求

- 注册申请人应根据申报产品的实际情况，以流程图的形式对一次性使用手术帽的生产工艺进行详细描述，工艺过程中的关键工艺和特殊工艺应在工艺流程中标示清楚，并说明其过程控制点，并明确关键工序和特殊工序的工艺参数。

- 举例：领取原材料—裁切—折叠—☆缝制—★初包装—外包装—★灭菌—解析（若适用）—出库

- 其中：☆为关键工艺，★为特殊工艺。

- 以上举例不完全代表产品生产工艺，注册申请人应根据产品实际生产情况整理产品工艺流程图。

2.研制、生产场地情况概述

- 申请人应当对与申报产品有关的研制场地和生产场地情况进行概述，可参考下列内容：

- 研制场地：地址、位置、面积、研制环境条件（如适用）、研制设备、检验设备、人员等。

- 生产场地：地址、位置、面积、生产环境条件（如适用）、主要生产设备、工艺装备、检验设备、人员、生产厂区平面图、生产车间平面图等；

- 如申报产品具有多个研制、生产场地，则应对每个研制、生产场地的实际情况进行概述。

三、审查关注点

（一）产品技术要求

应关注一次性使用手术帽产品技术要求编写的规范性，引用标准的适用性、准确性；应关注申请人是否根据宣称的特殊性能、技术特点制定相关的性能指标要求。

（二）产品说明书要求

应关注说明书是否有未经验证的夸大宣传的相关描述。

（三）产品风险分析资料

应关注产品的主要风险是否已经列举，并通过风险控制措施使产品的安全性在合理可接受的程度之内。

（四）检测的典型产品

应关注检测产品是否能够代表本注册单元内其他产品安全性和有

# 附录A

# 风险管理文档

- 申报产品的风险管理组织

由申请人成立申报产品的风险管理小组。列出组长、组员姓名、职务及责任范围。管理组成员应具有与管理任务相适应的知识和经验。

风险管理小组负责风险分析、风险评估、风险管理报告的编写，接受有关方面的查询并对报告的内容负责。

- 申报产品组成

明确申报产品的具体组成。

- 产品预期用途和与安全性有关特征的判定

申请人应按“医疗器械风险管理标准”附录C的34条提示，对照申报产品的实际情况作针对性的简明描述，如：

对C.2.1：可说明申报产品的预期用途。

对C.2.3：是否与患者和其他人员接触？应说明申报产品与患者和操作人员接触的部分，接触性质。

对C.2.4及以下30项提示，应根据申报产品的实际情况逐条回答。

申报产品如存在34条提示以外的可能影响安全性的特征，也应做出说明。

- 对申报产品的可能危害作出判定

申请人应根据“医疗器械风险管理标准”附录E的举例，对产品的可能危害进行判定并列出清单。表1为一次性使用手术帽常见危害示例，应关注：

- 表1 产品主要危险（源）

| 危险（源） | 可预见的事件序列 | 危险情况 | 可能发生的伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物学危险（源） | 产品的材料选择未经生物学评价或使用生物不相容的材料 | 生物不相容的材料与使用者、患者接触 | 使用者过敏 患者感染 |
| 生物学危险（源） | 灭菌工艺未确认，或未严格按照已确认工艺实施灭菌；生产环境未严格按照《医疗器械生产质量管理规范》中的要求进行控制；在标识的灭菌有效期到期前，包装材料老化已不能保持无菌；使用超过灭菌有效期的产品；未能按运输、贮存要求对产品进行防护，造成产品包装破损，产品被污染。 | 使用者使用了有菌的产品，患者接触到有菌产品 | 使用者过敏 患者细菌感染 |
| 化学危险（源） | 对环氧乙烷残留量的控制未能按标准确认，或未能按确认结果实施控制，解析不彻底，致使环氧乙烷残留量超标 | 产品环氧乙烷残留量超标 | 损害使用人员及患者健康 |
| 生物学/危险（源） 环境危险（源） | 使用后的产品没有按照医疗垃圾处理 | 有害物质影响环境 | 环境污染 交叉感染 |
| 信息危险（源） | 产品标识和说明书不符合规定、未明确产品运输储存所需环境 | 使用了不符合要求的产品或产品使用处置不当 | 人员感染、破坏环境 |
| 操作危险（源） | 使用产品时操作不当/不规范、 产品被重复使用、 系带和弹性材料断裂 | 防护效果达不到预期，导致出现细菌感染 | 患者感染 延误治疗 |

注：上表内容仅为风险分析示例，并不用于注册申请人风险管理报告的制定，注册申请人应根据自身实际风险分析情况，确定其危害，制定产品风险管理报告。针对产品的各项风险，企业应采取应对措施，确保风险降到可接受的程度。注册申请人应按照YY/T 0316中规定的过程和方法，在产品整个生命周期内建立、形成文件和保持一个持续的过程，用以判定与医疗器械有关的危害、估计和评价相关的风险、控制这些风险并监视上述控制的有效性，以充分保证产品的安全和有效。

- 明确风险可接受准则

- 对所判定的危害采取的降低风险的控制措施

为对所有危害，使其风险达到可接受的水平，一般依次采取如下的一种或多种方法：

### （一）通过设计取得固有安全性；

### （二）医疗器械本身或在生产过程中的防护措施；

### （三）告知安全信息。

申请人应根据所列出的危害，逐项列出用于将风险降低到可接受水平的采取措施。

- 对采取控制措施后的剩余风险进行估计和评价

申请人应针对剩余风险进行逐项估计，确认均达到可接受水平。评价方法至少采用YY/T 0316标准附录D半定量分析法，即每项风险危害的严重度、发生概率定性和半定量分级。

严重度定性分5级的示例表

| 术语 | 可能描述 |
| --- | --- |
| 灾难性的 | 导致患者死亡 |
| 危重的 | 导致永久性损伤或危及生命的伤害 |
| 严重 | 导致要求专业医疗介入的伤害或损伤 |
| 轻度 | 导致不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤 |
| 可忽略 | 不便或暂时不适 |

半定量概率分级示例表

| 术语 | 概率范围示例 |
| --- | --- |
| 经常 | ≥10－3 |
| 有时 | ﹤10－3 ≥ 10－4 |
| 偶然 | ﹤10－4 ≥ 10－5 |
| 很少 | ﹤10－5 ≥ 10－6 |
| 非常少 | ﹤10－6 |

为每项风险在二维风险图绘制风险位置点，应确保每项剩余风险均在可接受的区域内（下表空白格内）。

|  | 定性的严重度水平 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半 定 量 的 概 率 |  | 可忽略 | 较小的 | 严重 | 危重的 | 灾难的 |
|  | 经常 |  |  |  |  |  |
|  | 有时 |  |  |  |  |  |
|  | 偶然 |  |  |  |  |  |
|  | 很少 |  |  |  |  |  |
|  | 非常少 |  |  |  |  |  |

- 风险评审小组全体成员应审核并确认评审结论

# 附录B

相关非医疗器械标准或资料

- 1. GB/T 191《包装储运图示标志》

2.《中华人民共和国药典》

一次性使用手术帽产品注册技术审查指导原则

编制说明

一、指导原则起草目的和背景

（一）本指导原则编写的目的是用于指导和规范第二类一次性使用手术帽产品注册申报过程中审查人员对注册材料的技术审评。

（二）本规范旨在让初次接触该类产品的注册审查人员对产品原理、结构、主要性能、预期用途等各个方面有个基本了解，同时让技术审查人员在产品注册技术审评时把握基本的尺度，对产品安全性、有效性作出系统评价。

二、指导原则编写的依据

- （一）《医疗器械监督管理条例》

- （二）《医疗器械注册与备案管理办法》

- （三）《医疗器械说明书和标签管理规定》

- （四）《医疗器械产品技术要求编写指导原则》

- （五）《免于临床评价医疗器械目录》

- （六）国家药品监督管理部门发布的其他规范性文件

三、指导原则中重点内容说明

（一）根据《医疗器械分类目录》、《医疗器械分类规则》、确定了一次性使用手术帽产品的管理类别并参考专家意见确定了适用范围。

（三）根据产品注册要求，明确了产品研究资料部分，包括产品性能研究、生物相容性评价研究、灭菌工艺研究、产品包装和有效期研究；明确了产品生产工艺过程，及过程质量控制点；明确了产品的临床评价细化要求。

（四）产品的主要风险参照YY/T 0316中附录E进行。

（五）企业生产制造应满足法规、质量管理体系的要求。

四、指导原则编写单位

河南省食品药品审评查验中心