一次性使用眼内眼科器械的细菌内毒素限值及检测指导原则

（征求意见稿）

本指导原则旨在指导注册申请人对一次性使用眼内眼科器械的细菌内毒素限值和检测相关的注册申报资料的准备和撰写，同时也为技术审评部门提供参考。

本指导原则是对一次性使用眼内眼科器械的细菌内毒素的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的相关内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括审评审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将适时进行调整。

一、背景

眼前节毒性综合征（Toxic Anterior Segment Syndrome, TASS）是一种眼前节急性非感染性的炎症反应。随着眼科手术的发展，近年来TASS有逐渐增多的趋势。对于部分重度TASS患者，可能导致患眼永久性损伤，如持续性角膜水肿、难以控制的高眼压等，需要二次手术干预，包括青光眼手术和角膜移植术。

TASS常见于眼前节手术的早期，尤其多见于白内障超声乳化手术后，但也有研究显示玻璃体切除术后也可引发TASS。回顾文献，TASS的致病因素有多种，如眼内灌注液、眼科用药（防腐剂、抗生素、麻醉药物、眼膏等）、眼科黏弹剂、与眼科器械清洗和灭菌/消毒的有关因素（消毒去污剂、细菌内毒素与细菌生物膜、金属离子、超声乳化头及手柄、水等）、人工晶状体及推注器、硅油、医用无菌手套中的滑石粉、患者个体因素等。由此可见，使用未适当或未正确加工的眼科器械是引发TASS的因素之一。

2005年在美国多个州爆发的TASS（涉及112例患者）事件的调查结果显示，在白内障手术中使用的同一品牌细菌内毒素超标的平衡盐溶液导致了TASS。在多数TASS病例中，眼科器械携带的细菌内毒素可引起炎症。因此，控制眼科器械中的细菌内毒性限值将是预防TASS的有效手段之一。国家标准化组织（International Standardization Organization, ISO）也将细菌内毒性限值纳入眼科器械的标准中，并逐次降低限值要求。本指导原则旨在提出眼科器械的细菌内毒素限值要求和检测的注意事项的建议，以期注册申请人通过控制眼科器械的细菌内毒素而达到减少TASS发生的目的。

二、适用范围

本指导原则中提出的建议适用于《医疗器械分类目录》“16眼科器械”子目录中与眼内组织直接或间接接触的医疗器械，包括在眼内手术中作为永久植入物和一次性使用的眼内眼科器械。此类器械包括但不限于：

（一）眼内液体

眼内填充物（分类编码：16-07-02）

眼用粘弹剂（分类编码：16-07-04）

（二）眼前节固体器械

1.人工晶状体（分类编码：16-07-01）

2.囊袋张力环器械（分类编码：16-07-07）

3.青光眼器械

a.青光眼引流装置（分类编码：16-07-03）

b.其他青光眼器械（例如眼压降低植入物）

（三）一次性使用眼内眼科手术工具/配件

1.超声手术设备（分类编码：16-05-01，例如冲洗/抽吸套筒和管道配件）

2. 眼科治疗和手术辅助器具（分类编码：16-05-06，例如眼科超声乳化手术仪用附件-手柄）

2.人工晶状体、人工玻璃体植入器械（分类编码：16-07-15）

3.囊袋张力环植入器械（分类编码：16-07-16）

本指导原则不适用于可重复使用的眼科器械，但是对于预期与眼内组织直接或间接接触的可重复使用的眼科器械可参照本指导原则的内容对其重复清洗灭菌后器械的细菌内毒素限值进行确认。

三、国内外标准对眼科器械细菌内毒素限值的要求

细菌内毒素是革兰氏阴性细菌细胞外壁的高分子量脂多糖成分，医疗器械在制造过程中（如灭菌）可能造成附着的革兰氏阴性细菌分解或裂解而使医疗器械受到细菌内毒素的污染。细菌可以在含水的介质中繁殖，因此在本质上呈水性、含有水性组分或在制造过程中以其他方式接触水的眼科器械易受细菌内毒素污染的影响。

眼科手术中常用的眼用粘弹剂（Ophthalmic Viscosurgical Devices, OVDs）易受细菌内毒素的污染。此外，用于制造具有生物学来源的透明质酸钠（Sodium Hyaluronate, HA）基OVDs的原料也可能携带细菌内毒素。研究表明，与水性溶液中的细菌内毒素相比，由于OVDs等粘性材料与敏感性眼部组织的接触时间更长，因此OVDs等粘性材料中的细菌内毒素更可能引发炎症。在白内障手术期间，摘除晶状体后眼前节可以容纳0.3 mL以上的OVD，且在手术结束时眼内可残留多达0.1 mL OVD。而研究表明，即使OVD仅含有0.02EU细菌内毒素，也可引发炎症。

当人工晶状体（Intraocular Lenses，IOL）或其他固体眼科器械置入房水等水性介质中时，器械上的细菌内毒素将进入防水溶液。研究表明，平衡盐溶液中的细菌内毒素达0.08EU时可引起眼内炎症。

基于微量细菌内毒素可引起眼内炎症的考虑，近几年ISO眼科器械标准一致修订了对眼科器械中细菌内毒素限值的要求。国内外标准对眼科器械的细菌内毒素限值如下表所示：

| ISO标准 |  | 国家标准/行业标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准名称 | 细菌内毒素限值 | 标准名称 | 细菌内毒素限值 |
| ISO 15798:2013/ AMD1:2017眼科植入物 眼用粘弹剂 | 每毫升产品中的细菌内毒素含量不得超过0.2EU | YY 0861-2011眼科光学 眼用粘弹剂 （ISO 15798：2010 眼科植入物 眼用粘弹剂，MOD） | 每毫升产品中的细菌内毒素含量不得超过0.5EU |
| ISO 16672：2020眼科植入物 眼内填充物 | 每毫升产品中的细菌内毒素含量不得超过0.2EU | YY 0862-2011眼科光学 眼内填充物 （ISO 16672：2003 眼科植入物 眼内填充物，MOD） | 每毫升产品中的细菌内毒素含量不得超过0.5EU |
| ISO 11979-8:2017眼科植入物人工晶状体 第8部分：基本要求 | 每个人工晶状体的平均内毒素应不大于0.2EU | YY 0290.8-2008眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求（ISO 11979-8:2006 ,MOD） | 每个人工晶状体的平均内毒素应不大于2.0EU |

注：本部分涉及的国内外标准仅包括ISO标准、国家标准以及行业标准。

虽然上述行业标准均以“修改”（Modified，MOD）形式采用相应的ISO标准，但其关于细菌内毒素的限值要求均与ISO标准一致。并且随着认知水平的提高以及考虑风险控制，细菌内毒素限值有逐渐降低的趋势。

四、眼科器械细菌内毒素限值及检测建议

（一）细菌内毒素限值

对于眼内眼科器械的细菌内毒素限值要求，应当提供限值指标的确定依据、设计输入来源以及临床意义，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

1.眼内液体

建议根据最新的ISO标准或行业标准（YY 0861或YY 0862）制定眼内液体的细菌内毒素限值，无论预期使用部位是眼前节还是眼后节。

2.眼前节固体器械

建议根据最新的ISO标准或行业标准（YY 0290.8）制定眼前节固体器械的细菌内毒素限值。此限值适用于完全置入眼前节的植入物，例如IOL和囊袋张力环。对于青光眼器械，例如青光眼引流装置器械的主要部分位于眼外部，此限值仅适用于置入前房中的器械部分和与房水接触的部分。

3. 一次性使用眼内眼科手术工具/配件

可参考眼前节固体器械的细菌内毒素限值要求制定一次性使用眼内眼科手术工具/配件的细菌内毒素限值。如采用其他限值，应根据使用风险论证其科学性。

对于一次性使用眼内眼科手术工具/配件，其细菌内毒素限值仅适用于该眼科器械在使用过程中与眼内组织直接或间接接触的部分。例如，对于超声手术设备的配件/辅助工具，“一次性使用的插管或管腔器械”（例如，冲洗/抽吸套筒和管道），此限值适用于液体路径和接触房水的器械部分。对于人工晶状体、囊袋张力环等器械的植入器械，此限值适用于与植入器械和眼内组织直接或间接接触的器械部分。

（二）细菌内毒素检测方法及注意事项

根据YY/T 0618《医疗器械细菌内毒素试验方法 常规监测与跳批检验》和中国药典 四部 1143“细菌内毒素检查法”，检测眼科器械的细菌内毒素水平时可以遵循细菌内毒素检测的一般原则。

YY/T 0618和中国药典中涉及多种细菌内毒素的检测方法，基本可归纳为凝胶法和光度测定法，后者包括浊度法和显色基质法。根据检测原理，浊度法和显色基质法又可分别分为动态法和终点法。不同的检测方法具有不同的检测限，应使用不同的方法进行试验以确保细菌内毒素被尽可能地回收。可采用任一方法对眼科器械进行检测，当测试结果有争议时，以凝胶限度试验为准。

对于不同的眼科器械，其细菌内毒素检测还应注意以下事项。

1.眼内液体

（1）细菌内毒素检测方法的确认

眼用粘弹剂和具有粘性或粘弹性的眼内填充物的粘度可能会干扰细菌内毒素检测（Bacterial Endotoxins Test, BET），因此需对其细菌内毒素检测方法进行确认。

除YY/T 0618和中国药典中描述的一般确认原则外，采用光度测定法检测眼内液体的细菌内毒素时，应确认加入/掺入产品的已知量的细菌内毒素的回收率。

对于每个眼内液体产品，建议分别将细菌内毒素掺入3个不同批次的随机产品中以获得至少3个不同的最终浓度。对于选择的最终浓度应论证其合理性（例如，最终浓度可设定为0.1、0.2和0.5 EU/mL）。每个试验应重复三次（即每个批次应掺入细菌内毒素并抽样三次进行检测）。然后对3个不同的最终浓度的产品进行细菌内毒素检测，细菌内毒素百分比回收率应根据从每个批次的三次测试产品获得的平均值计算。当细菌内毒素的回收率均在50%～200%之间时，则认为在设定的试验条件下样品不存在干扰作用。

（2）样品制备注意事项

对于使用高分子量HA制备的产品，应使用含有不可检测水平的细菌内毒素的透明质酸钠酶来分解大分子并使细菌内毒素更易于检测。使用酶分解将避免使用高稀释因子来克服干扰，从而提高检测的准确性。

（3）将OVD标记为“低炎症潜能”的注意事项

由于OVD可以引发一些炎症，因此在OVD标签中不得使用“非炎症性”的描述，尽管炎症可能不具临床显著性。如果进行了动物试验或其他用于检测炎症的有效方法证实产品具有低炎症性能，OVD可以标记为具有“低炎症潜能”。

尽管可以使用BET检测和量化OVD中的细菌内毒素，但由于试验存在固有限制，检测到的量仅为实际值的近似值。此外，检测到的细菌内毒素量可以受个别OVD的特有性质（例如分子量）影响，此类性质可以改变OVD与眼组织的结合方式，从而改变酶分解效率。因此，确保OVD具有低炎症潜能时，推荐对眼前节中的产品进行测试，随后进行炎症评估。

动物模型中OVD试验应通过在前房注射OVD进行。然后使用裂隙灯监测眼睛的临床症状，至少持续三天（即72小时）。应通过注射加入已知量的细菌内毒素的OVD引起的炎症来确认试验方法。注射加入已知量的细菌内毒素的OVD后，眼内剂量应至少可达到0.01、0.02和0.05 EU/眼。

2.眼前节固体器械

虽然YY/T 0618中建议了40 mL冲洗液/器械提取比例，但也可以对此提取比例进行调整以适应小尺寸的眼内固体器械。选择提取液体积时应考虑到该器械的细菌内毒素限值和试验中使用的鲎试剂的灵敏度。YY/T 0618规定，最低提取时间为37～40℃下15分钟或受控室温（一般为18～25℃）下不少于1小时。由于眼睛对细菌内毒素极度敏感，建议在37-40℃下进行提取，并至少搅拌60分钟，以提高提取效率。

3. 一次性使用眼内眼科手术工具/配件

对于一次性使用眼内眼科手术工具/配件（例如，插管或管腔器械），制备样品时应用已预热至37℃±1℃的提取介质填充液体通道，然后将温度保持在37℃±1℃至少60分钟。

五、定义

1.眼内液体：旨在引入眼内以帮助执行手术的非气体性液体，例如帮助维持前房深度，保持组织完整性，保护组织免受手术创伤或在视网膜复位期间充当填塞。

2.青光眼器械：用于治疗青光眼的器械，其中青光眼指眼内压力（即眼内压）异常高，从而导致视神经受损的病症。通常将此类器械部分植入眼前节，而将器械其他部分留在眼睛外。

3.套筒：晶体乳化手持件的尖端包裹着套筒，其通常具有橡胶稠度，允许在尖端周围进行冲洗且可充当防止尖端穿透晶状体材料的屏障。

4.管道：将液体输入或输出眼睛的任何管腔器械。

5.眼前节：眼睛的前三分之一，其中包括位于角膜和玻璃体前表面之间的所有结构。

6.前房：位于角膜后面和虹膜前面的眼内空间，其含有房水。

7.房水：眼前房和眼后房中循环的透明水样液体。其可维持眼睛的眼内压，为无血管眼组织提供氨基酸和葡萄糖，并在眼睛的免疫应答中发挥作用。

六、参考文献

[1]张士胜,廖华萍,王康孙.毒性眼前节综合征[J].国际眼科纵览,2007,31(4):221-225.

[2]马钰,贺经.眼前节毒性反应综合征的研究进展[J].国际眼科杂志,2017,17(4):669-672.

[3]杨蕾蕾,李嘉丽.毒性眼前节综合征[J].中国眼耳鼻喉科杂志,2008,8(1):63-64.

[4]Kutty PK, Forster TS,Wood-Koob C,et al. Multistate outbreak of toxic anterior segment syndrome[J].J Cataract Refract Surg,2008,34(4):585-590.

[5]YY/T 0618-2017,医疗器械细菌内毒素试验方法 常规监控与跳批试验[S]

[6]YY 0862-2011,眼内科学 眼内填充物[S]

[7]YY 0861-2011,眼科光学 眼用粘弹剂》[S]

[8]YY 0290.8-2008,《眼科光学 人工晶状体 第8部分：基本要求》[S]

[9]U.S. Food And Drug Administration. Endotoxin Testing Recommendations For Single-Use Intraocular Ophthalmic Devices, Guidance for industry and food and drug administration staff [EB/OL]. https://www.fda.gov/ MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm393374.htm

七、编制说明

本指导原则课题编制任务由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心下达，牵头单位为上海市医疗器械化妆品审评核查中心，参与单位为国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心、浙江省医疗器械检验研究院，另外爱尔康(中国)眼科产品有限公司在本指导原则的编制过程中提供了多项建议。

本指导原则参考国内外眼科器械标准、美国FDA指南文件Endotoxin Testing Recommendations For Single-Use Intraocular Ophthalmic Devices、国内外文献资料等，旨在提出眼科器械的细菌内毒素限值要求和检测的注意事项的建议，以期注册申请人通过控制眼科器械的细菌内毒素而达到减少TASS发生的目的。

编写单位联系方式：仲志真 021-33163589-3001