医用空气压缩机组注册审查指导原则

（征求意见稿）

本指导原则旨在指导注册申请人对医用空气压缩机组注册申报资料的准备及撰写，同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对医用空气压缩机组的一般要求，申请人应依据具体产品的特性确定其中内容是否适用。若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是供注册申请人和技术审评人员使用的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，相关内容也将适时进行调整。

# 一、适用范围

本指导原则适用于制取医用压缩空气，为医疗机构的集中供气系统提供压缩空气源的医用空气压缩机组。在《医疗器械分类目录》（2017年第104号）的分类编码为09-07-01。

本指导原则不适用于预期用于驱动手术器械的空气压缩机，以及配套麻醉机/呼吸机使用的小型空气压缩机。

# 二、注册审查要点

## （一）监管信息

## 1.注册单元划分的原则和实例

医用空气压缩机组的注册单元原则上以技术原理、结构组成、性能指标、适用范围为划分注册单元的依据，并建议结合以下方面进行考虑。

（1）压缩机的压缩工作结构不同，考虑划分为不同注册单元。例如：螺杆式、涡旋式、活塞式、旋转式。

（2）有油和无油压缩机划分为不同注册单元。

#### 2.产品适用的相关标准

表1相关产品标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 4793.1 | 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 |
| GB/T 18268.1 | 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 |
| GB 50751 | 《医用气体工程技术规范》 |
| GB/T 14710 | 《医用电器环境要求及试验方法》 |
| YY 0709 | 《医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南》 |

注：1.上述标准未标注年代号，申请人应参照最新版本。

2.如有其他新的适用国家标准或行业标准发布，应参照。

## （二）综述资料

## 1.产品名称要求

产品的命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局令第19号）的要求，可根据《呼吸、麻醉和急救器械通用名称命名指导原则》，结合产品组成结构及要求，确定产品名称，如医用空气压缩机组。

## 2.产品的结构和组成

（1）产品组成

医用空气压缩机组一般由空气压缩机（通常为至少一备一用）、电控柜、后冷却器、储气罐、空气过滤器、空气干燥器、连接管道、阀门和减压装置组成。

空气压缩机用于制取压缩空气。

后冷却器一般装于压缩机与储气罐之间，用于冷却压缩机出来的高温空气，降低压缩空气水分含量。

储气罐用于压缩空气的储存和缓冲。

空气过滤器通常包含多级过滤器，用于过滤压缩空气中的固体颗粒物、水分、微量油以及气态物质（如CO，CO2、SO2、NO、NO2等）。

空气干燥器用于降低压缩空气中的水分含量。

减压装置一般装于过滤器之后、集中供气系统管道的进气端前，用于降低输送到供气系统管道的压缩空气压力。

（2）产品结构组成示例如下：

图1医用空气压缩机组结构组成示例

（3）压缩空气制备流程图

图2医用空气压缩机组工作流程图

注：上述示意图仅供参考，具体产品结构组成和各组件配置情况应根据实际产品确定。

## 3.型号规格

## 对于存在多种型号规格的产品，应当明确各型号规格的区别。应提供产品主要部件的真实照片、结构图。申请人应结合系统框图和部件图示，详述机组各组件之间的安装顺序、连接关系。描述主要部件的信息，如压缩机的排气流量、排气压力、压缩工作结构、功率等；连接管道材质；过滤器的滤芯材质、过滤精度等。

## 4.产品工作原理

外界空气经压缩机制取压缩空气，压缩空气经过中间装置的冷却、过滤、干燥等处理后，获得空气质量符合要求的压缩空气，压缩空气经减压处理后输送到集中供气系统管道中。压缩机组内设置备用压缩机和过滤器，每台压缩机采取独立控制电路，保证机组在单一故障状态下实现连续供气。

5.包装说明

描述产品包装的组成部分，说明包装清单和包装方式，提供包装图示。

6.适用范围和禁忌症

（1）适用范围

用于制取医用压缩空气，为医疗机构的集中供气系统提供压缩空气源。

（2）禁忌症

明确申报产品是否可用于驱动手术器械。

7.不良事件情况

经查询文献和国家医疗器械不良事件监测信息系统，报道的不良事件有：管道中长期存在含油、含水的压缩空气导致管道堵塞；含油、含水的压缩空气导致呼吸机、麻醉机故障；个别案例报道含油的医用空气导致ICU患者吸入性肺炎。

（三）非临床研究资料

## 1.研究资料

1.1产品性能研究

应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。

1.2灭菌/消毒工艺研究 (若适用)

终端用户灭菌/消毒：应当明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据。

1.3产品有效期和包装研究

1.3.1有效期的确定：应依据《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》要求，提供产品使用期限分析评价报告。

应根据自身产品临床应用和产品设计情况，确定出产品的关键部件和可更换部件。应明确在预期使用条件下关键部件的使用期限，及可更换部件的定期保养维护时间和更换频次，且应提供确定使用寿命和更换频次的理论依据。

1.3.2包装及包装完整性：在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。

1.4软件研究

对于设备的软件，应按照《医疗器械软件注册技术审查指导原则》的要求提供一份产品软件的描述文档。如产品具有网络连接功能或采用存储媒介的方式用以进行电子数据交换或远程控制的，需要按照《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》单独提交一份网络安全描述文档。

1.5其他研究。

应按照GB/T 14710的要求，提交环境试验的验证资料。

## 2.产品的主要风险

医用空气压缩机组的风险管理报告应符合YY/T 0316《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》的有关要求，审查要点包括：

（1）与产品有关的安全性特征判定可参考YY/T 0316的附录C。

（2）危害、可预见的事件序列和危害处境判断可参考YY/T 0316附录E、I。

（3）风险控制的方案与实施、综合剩余风险的可接受性评价及生产和生产后监视相关方法可参考YY/T 0316附录F、G、J。

以下依据YY/T 0316的附录E（表2）从各方面提示性列举了医用空气压缩机组的可能存在的初始危害因素，提示审评人员可从以下方面考虑。

表2 产品主要初始危害因素

| 危险（源） | 可预见的事件序列 | 危险情况 | 伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁能 | 保护接地阻抗超过允许限值 | 电源故障时设备上会有电压差，人员接触会形成电流回路；机组可能带电，通过管道传导到气体终端 | 触电，严重时死亡 |
|  | 电磁辐射超过规定的要求，或抗电磁干扰不符合要求 | 不能在电磁环境中正常工作或对环境产生超过规定的干扰 | 自身受干扰或其它设备受干扰不能正常工作，控制程序紊乱 |
| 热能 | 压缩机体及出口管路高温 | 人员接触高温表面 | 烫伤 |
|  | 冷却装置故障或长时间超负荷运行 | 设备损坏或保护性停机 | 输出压力波动 |
| 机械能 | 运动零部件裸露无防护 | 人员接触或靠近，肢体或衣物卷入 | 碰伤、肢体伤害 |
| 压力 | 空压机运行不正常（气量不足）、系统漏气、减压装置故障、阀门故障、管道系统堵塞，用气量太大，造成输出压力低于规定的值 | 输出压力不足，终端流量和压力减小，可能造成空氧配比不符合要求 | 造成氧中毒或呼吸机工作不正常，危及患者的生命 |
|  | 减压装置故障、安全阀失效或堵塞，造成输出压力高于规定的值 | 超压，超过管道耐压范围，或造成终端压力过高 | 气体压力过高，可能导致管道破裂，器械（包括呼吸机）超压保护停机，造成手术中断，危及患者的生命 |
|  | 监测压力的器具（压力表、压力报警器等）未按规定检定或校准 | 压力显示偏离，造成医用气体机组欠压或超压 | 造成的危害如同上述的“气体压力低于规定值”或“气体压力高于规定值” |
| 生物学危害 | 管道脱脂清洗不完全 | 管道中的油脂混到压缩空气中，输送到患者端 | 造成患者感染 |
|  | 过滤器、干燥器滤芯性能失效，未及时更换 | 造成终端压缩气体中含油量、含水量超标 | 造成患者感染 |
| 声能 | 空气压缩机外壳固定件松动或防护罩破损，设备运行时振动 | 环境噪音大，听觉报警错失 | 不能及时发现故障，影响听觉 |
| 使用操作 | 误将医疗空气用于驱动器械 | 气体压力太低，无法驱动器械正常工作 | 器械无法使用；驱动力不足，造成患者伤害 |
|  | 操作不当或错误 | 阀门操作错误、减压装置调整不当 | 造成的危害如同上述的“气体压力低于规定值”或“气体压力高于规定值” |
|  | 未按期巡查、检修 | 不能及时发现设备故障，可能造成输出压力偏离，品质不符合要求 | 造成的危害如同上述的“气体压力低于规定值”或“气体压力高于规定值” 和“空气品质不合格” |
| 空气品质 | 水分含量超标 | 可能在管道系统积液态水，滋生细菌 | 造成患者呼吸系统感染，液态水可能造成设备故障，危及患者生命 |
|  | 油含量超标 | 污染管道系统，可能造成末端装置损坏 | 造成患者呼吸系统感染，可能造成设备故障，危及患者生命。 |
|  | 杂质含量超标 | 化学杂质超标 | 化学杂质超标可能造成患者咳嗽、不适等，严重的可能造成中毒 |
|  | 颗粒物含量超标 | 患者吸入颗粒物； 颗粒物聚集在过滤器，或堵塞气道，气体压力下降 | 可能造成患者咳嗽、不适等，可能影响设备的正常运行，危及患者生命 |
| 使用说明书 | 使用说明操作、维保、注意事项不全或不明确 | 错误的操作或维保及维保不及时 | 人身伤害、设备损坏或供气中断 |

3.产品技术要求

产品性能指标的审查是产品技术要求审查中最重要的环节之一。本条款给出需要考虑的产品主要性能指标，其中部分指标给

出细节要求。

3.1外观和结构

3.2连接管路

3.2.1管路及管路中阀门材料

3.2.2管路耐压性能

3.2.3管路气密性

3.2.4管路的标识

3.3储气罐

包括容积、冷凝水排放、质量要求等。

3.4压力表

3.5安全阀

3.6 空气质量

至少包括含油量、含水量、CO、CO2、NO和NO2、SO2、固体颗粒物、气味。（鉴于ISO 7396-1:2016正在转换中，含水量建议采用ISO 7396-1:2016的要求）

3.7机组排气流量

3.8机组排气压力

3.9空气压缩机性能

3.9.1工作压力范围

3.9.2控制功能

如独立的控制电路、断电恢复自启动、冗余及故障后切换、超压力范围启停、超温及过载的自动保护、运行状态等。

3.9.3压缩机进气管、排气管的连接。

3.10过滤器

3.10.1过滤器精度和效率

3.10.2过滤器滤芯性能监测装置

3.11空气干燥器

3.11.1控制功能

3.11.2流量

3.12减压装置

3.13机组各组件之间的防倒流设施

3.14报警功能

3.14.1描述发生报警的情况。

3.14.2报警信号的类别及特征，应符合YY 0709的要求。

3.15工作噪声

3.16电气安全要求

应符合GB 4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》的要求。

3.17电磁兼容性要求

应符合GB/T 18268.1《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》的要求。

## 4.同一注册单元内注册检验代表产品确定原则和实例

典型产品应是同一注册单元内能够代表本单元内其他产品安全性和有效性的产品。

如不同型号的排气流量、排气压力、过滤器配置数量有差异时，应进行差异性检验。

## （四）临床评价资料

对于列入《免于进行临床评价医疗器械目录》的产品，可免于提交临床评价资料。需按照《列入免于临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》的要求，提交相关对比资料。

## （五）产品说明书和标签要求

1.产品说明书和标签应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）和GB 4793.1、YY18268.1中关于说明书和标签的相关要求。

2.还应特别注意以下内容：

（1）建议以示意图加文字的形式对申报产品的整体结构进行描述，标明各主要模块的名称。

（2）安装、操作、保养和维修工作的人员资质要求；

（3）说明申报产品是否可用于器械驱动。

（4）使用前的检查，包括管材、阀门、附件等的外观检查，以及包装完整性检查。管材、阀门、附件是否经过脱脂并有相应的标识。

（5）进气口的位置选择（室内、室外各自的要求）.

（6）产品的安装要求，包括备用电源，气源站房，站房内空间，地面承载，环境温度要求，通风，隔震，焊接，接地电阻，安装后吹扫及性能验证等。

（7）压缩机、过滤器、干燥器、储气罐的维护保养周期和保养内容；介绍过滤器滤芯性能的监视措施及更换说明。

## （六）质量管理体系

## 生产制造信息

1. 应当明确产品生产工艺过程

工艺过程可采用流程图的形式，并说明其每道工序的操作说明及接收和放行标准，同时对过程控制要点进行详细说明。

2. 生产场地

应详细说明产品生产场地地址、生产工艺布局、生产环境要求及周边情况。有多个研制、生产场地，应当概述每个研制、生产场地的实际情况。

三、参考文献

### [1]《医疗器械注册和备案管理办法》（国家市场监督管理总局令 第47号）

### [2]《医疗器械说明书和标签管理规定》（原国家食品药品监督管理总局令第6号）

### [3]《关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（国家药品监督管理总局公告2021年第121号）

### [4]《关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告》（国家药品监督管理总局通告2021年第73号）

### [5]《关于发布医疗器械软件注册技术审查指导原则的通告》（原国家食品药品监督管理总局通告2015年第50号）

### [6]《关于发布医疗器械网络安全注册技术审查指导原则的通告》（原国家食品药品监督管理总局通告2017年第13号）

### [7]《关于发布有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则的通告》（国家药品监督管理局通告2019年第23号）

[8]ISO 7396-1:2016, Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum[S].

医用空气压缩机组注册技术指导原则编制说明

一、产品注册技术指导原则起草目的和背景

（一）本指导原则编写的目的是用于指导和规范申请人在医用空气压缩机组产品注册申报时提交注册申报资料的内容。

（二）本指导原则旨在让初次接触该类产品的注册审查人员对产品原理、常见结构组成、主要性能、预期用途等各个方面有个基本了解，同时让技术审查人员在产品注册技术审评时把握基本的尺度，对产品安全性、有效性作出系统评价。

二、产品技术指导原则编写的依据

（一）《医疗器械监督管理条例》

（二）《医疗器械注册与备案管理办法》

（三）《医疗器械说明书和标签管理规定》

（四）《关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》（国家药品监督管理局2021年第121号公告）

（五）国家药品监督管理部门发布的其他规范性文件

三、产品技术指导原则中重点内容说明

（一）关于指导原则适用的医用空气压缩机组

按照GB 50751和ISO 7396-1:2016对医用空气和驱动手术器械用压缩空气（以下简称器械空气）的规定，2种压缩空气在空气质量、排气流量、排气压力等方面有差异，为保证指导原则的可操作性和指导性，本指导原则未包含用于驱动器械的医用空气压缩机组。

GB 50751和ISO 7396-1:2016描述医用空气和器械空气可共用同一空气压缩机组，此时空气压缩机组需同时满足2种压缩空气的使用要求；指导原则调研过程中医院和企业代表也反馈，目前部分医院存在医用空气和器械空气共用同一空气压缩机组的情况。器械空气用气流量大，可能会造成医用空气的输出稳定性产生波动，申请人需结合空气压缩机、过滤器、干燥器、减压装置等方面的选择说明可共用的设计依据。用于驱动手术器械的空压机组可参照本指导原则的适用部分。

配套麻醉机/呼吸机使用的小型空气压缩机与指导原则所述的医用空气压缩机组，在结构组成、使用方法、预期使用环境、性能要求等方面具有较大差异，未包含在指导原则范围内。

（二）注册单元划分

1.有油和无油压缩机会涉及过滤器设计、维护保养的差异，如有油压缩机需要单独增设活性炭过滤器，需要多级过滤器进行除油、除味处理；在过滤器规格的选择上，也与无油压缩机有差异；同时还需要对润滑油系统进行定期维护保养。因此建议有油和无油压缩机划分为不同注册单元。

2.不同压缩工作结构的压缩机，尽管都属于容积式压缩原理，但不同工作结构压缩机在排气压力、流量、温度、噪声等方面具有差异性，因此考虑将不同压缩工作结构的划分为不同注册单元。

三、性能指标部分

1.空气质量。经与上海市医疗器械检验研究院沟通，目前ISO 7396-1:2016正在国内进行转换；综合该产品在医院的使用情况，经前期讨论会讨论，建议含水量采用ISO7396-1:2016的要求（即≤67ml/m3）；其余指标采用GB 50751中表3.0.1的要求。

2. 压力表。GB 50751中描述压力表精度不宜低于1.5级，按照GB/T 1226-2017《一般压力表》的内容，压力表不再采用1.5级的描述，应为压力表精度不宜低于1.6级。

3. 过滤器。性能指标中明确产品包含空气过滤器的级数，至少明确过滤系统的过滤精度和过滤效率。

4.报警功能。ISO 7396-1:2016对于报警信号，采用了IEC60601-1-8的要求。GB 50751中也引用了ISO 7396的内容，因此本指导原则建议：报警信号的类别及特征部分，应符合YY 0709的要求。

5.电气安全。GB 9706.1-2020中“1.1范围”描述：9706系列标准不适用于由ISO 7396-1覆盖的医用气体管道系统。鉴于GB9706.1-2020将于2023年5月1日实施，本指导原则的电气安全定为执行GB 4793.1。

四、产品技术指导原则编写人员

本指导原则主要由福建省药品审评与监测评价中心技术审评人员组织编写。本规范的编写成员由注册技术审评人员、医疗器械检验人员、专业厂家代表、临床专家等共同组成，以充分利用各方面的信息资源和专业特长，综合考虑指导原则中各个方面的内容，尽量保证指导原则可操作性和指导性。

联系方式：0591-87325219；574860172@qq.com。