医用红外额温计注册审查指导原则

（2021年制定）（征求意见稿）

本指导原则旨在指导和规范注册申请人对医用红外额温计产品的注册申报资料的准备及撰写，同时有助于审评机构对该类产品的临床评价进行科学规范的审评，提高审评工作的质量和效率。

本指导原则是对医用红外额温计产品的一般要求，注册申请人应依据产品的具体特性确定相关内容是否适用，若不适用，需具体阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是对注册申请人和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批等行政事项，亦不作为法规强制执行，应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。如果有能够满足相关法规要求的其它方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准体系的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将适时进行调整。

# 一、适用范围

本指导原则的适用范围为通过红外温度传感器接收被测人体额头的红外辐射，配合适当的算法修正额头与实际体温的温差，输出显示被测人体额部温度的医用红外体温计。

医用红外额温计在《医疗器械分类目录》（原国家食品药品监督管理总局2017年第104号公告）中，管理类别为第Ⅱ类，产品分类编码为07-03-04。

# 二、技术审查要点

# （一）产品名称的要求

产品命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局令第19号）和国家标准、行业标准中的通用名称要求，如：额温枪、医用红外额温仪、医用红外额温计。

产品名称应为通用名，不应包括产品型号、系列。

# （二）产品主要结构及功能

医用红外额温计一般由外壳、操作按键、电路组件、测温探头（红外传感器）、测距探头（如有）、蜂鸣器（如有）、显示屏、电源等组成。产品结构图及实物图示例如图1、图2。

图1 医用红外额温计结构图示例

图2 医用红外额温计实物图示例

2.产品主要部件功能

测温探头：用于探测被测对象额头的红外辐射量。

测距探头：用于感知器械测试端与被测人额头合适的测试距离。

电路组件：信息采集处理、功能控制的核心器件，将光信号转变成电信号，并输出温度值。

显示屏：用户交互界面。指令输入及结果输出的媒介。

电源：一般采用锂电池或干电池，作为内部供电电源。

# （三）产品工作原理/作用机理

工作原理：自然界中一切温度高于绝对零度（-273.15℃）的物体都会辐射出红外线，而辐射出的红外线的能量和温度是正比的关系。利用这种关系，红外额温计采集额头表面红外线强度，再通过临床数据的算法来计算出人体体温。

因该产品为非治疗类医疗器械，故本指导原则不包含产品作用机理的内容。

# （四）注册单元划分的原则

申报产品注册单元的划分应符合《医疗器械注册单元划分指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2017年第187号）的要求实施。例如：含蓝牙功能与不含蓝牙功能的医用红外额温计可作为同一注册单元。

# （五）产品适用的相关标准

表1 相关产品标准

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 9706.1 | 医用电气设备第一部分：安全通用要求 |
| GB/T 16886.1 | 医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验 |
| GB/T 16886.5 | 医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验 |
| GB/T 16886.10 | 医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验 |
| YY 0505 | 医用电气设备第1—2部分：安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验 |
| GB/T 21417.1 | 医用红外体温计第1部分：耳腔式 |

注: 正文中引用的上述标准以其标准号表述。

上述标准包括了产品研究资料、技术要求中经常涉及到的标准。

如有新版强制性国家标准、行业标准发布实施，产品性能指标等要求应执行最新版本的国家标准、行业标准。

# （六）产品的适用范围/预期用途、禁忌症

预期用途：该产品通过采集人额头的热辐射显示被测对象的体温。

禁忌症：尚未发现明确的禁忌症要求。

# （七）产品的研究要求

1.产品性能研究

1.1应当提供产品性能研究资料以及产品技术要求的研究和编制说明，包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的原因及理论基础。如：显示范围、分辨力、最大允许误差等主要性能要求按相关标准中相应要求确定（GB/T 21417.1）。

1.2应描述所采用的国家标准、行业标准中不适用条款的理由。

1.3如有附加的产品功能及检测方法，给出其制定的相关的依据。

2.生物相容性研究

生物相容性评价根据GB/T 16886.1标准进行。申报资料应描述产品所用材料及其与人体接触的性质，如：操作按键、外壳可能与患者和/或操作者的皮肤存在直接接触。生物相容性评价研究应给出实施或豁免生物学试验的理由和论证，并对现有数据或试验结果进行评价。如实施生物学试验，应按照GB/T16886.1标准提供相关研究。

3.灭菌/消毒工艺研究

本产品属于终端用户消毒产品。应当明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据，可参考WS/T 367《医疗机构消毒技术规范》，消毒方法如：采用75%浓度乙醇对产品表面进行擦拭或按照医疗机构内部规定执行；红外传感器部分使用干净的棉签或镜头吹嘴进行清洁；产品消毒后一般需静置一段时间再使用，其表面的文字和标志应不受影响，不应出现性能降级和功能退化的现象。

4.有效期和包装研究

有效期：应提供产品有效期的验证报告，如：加速老化试验报告、疲劳试验报告、依据具有固定使用期限的关键组件（如红外传感器、主板、按键）评价产品有效期的评估报告，可参照《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》（2019年第23号）的要求进行评价。

包装及包装完整性：在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。应进行跌落、堆码试验，观察包装外观是否有不可接受的异常现象，对产品进行性能、功能测试，证明包装能够保持产品完整性和功能性。

5.软件研究

软件研究应参见《医疗器械软件注册技术审查指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2015年第50号）。申请人应提交一份单独的医疗器械软件描述文档，内容包括基本信息、实现过程和核心算法，详尽程度取决于软件的安全性级别和复杂程度。同时，应当出具关于软件版本命名规则的声明，明确软件版本的全部字段含义，确定软件的完整版本和发布版本。

根据医用红外额温计的工作原理，结合其预期用途、使用环境、核心功能，建议软件按安全性级别不低于B级进行管理。

对于具有网络连接功能的产品（目前已有产品可通过蓝牙连接进行电子数据交换），需提供网络安全描述文档，确保电子数据的完整性、安全性、可得性，建议参照《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2017年第13号）提供。

6.其他资料

注册申请人应提供针对临床准确度的临床评估报告，可参考相关标准（GB/T21417.1）中临床准确度的临床试验程序来进行验证，需注意临床验证时测量部位和参考体温计的选择，应确保整个体系临床评价的统计结论满足：

临床重复性不超过±0.3℃范围。

临床准确度符合使用说明书的宣称值。

临床对照产品参考体温计可选择水银温度计（如直肠式、口腔式、腋下）、医用电子体温计或耳腔式医用红外体温计，不建议选择医用红外额温计。

注册申请人也可自行制定合理、科学的临床验证方案，需重点考虑验证的人群、例数及评价标准，最终得到的验证报告应符合验证方案的要求，并且要求数据真实、统计可靠。

# （八）产品的主要风险

产品在进行风险分析时应符合YY/T0316标准的要求。

申请人在进行风险分析时，至少应考虑表2中的主要危险(源)，申请人还应根据自身产品特点确定其他危险(源)。针对产品的各项风险，应采取应对措施，确保风险降到可接受的程度。

表2 医用红外额温计的危害类型及形成因素

| 危害类型 | 可预见的事件序列 | 危害处境 | 损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁能量 | 可能共同使用的设备（移动电话、电磁炉、微波炉等）对医用红外额温计的电磁干扰，医用红外额温计产生的电磁场对可能共同使用的设备的影响等 | 依据过高读数服用退烧药物，导致药物剂量过量 | 体温降低，严重时可能危及生命 |
|  |  | 依据过低读数延误服药/治疗 | 未及时采取降温措施，未控制体温上升，延误临床治疗 |
|  | 网电源中有浪涌能量（适用于可连接网电源的产品） | 设备故障、寿命缩短 | 产品无法及时使用 |
|  | 静电放电 | 干扰程序运行 | 导致测量结果误差过大或数据擦除 |
| 漏电流 | 可触及外壳、感温探头应用部分与带电部分隔离/保护不够 | 漏电流超出允许值 | 导致人体触电 |
| 机械能 | 产品意外坠落 | 机械部件松动，液晶板接触不良 | 无法测量或测量误差过大，数据无法读取，严重时延误治疗 |
| 不正确的测量 | 电池电压过低，不能正常测量或测量不准。按下OFF按钮不能关机或不能自动关机使电池使用寿命降低 | 依据过高读数服用药物，导致药物剂量过量 | 体温降低，严重时可能危及生命 |
|  |  | 依据过低读数延误服药 | 未及时采取降温措施，未控制体温上升，体温过高严重时引起病情加重 |
| 生物学 | 使用生物相容性不良的材质制作外壳 | 人体接触 | 皮肤过敏、刺激 |
| 化学 | 长时间不使用的电池未经取出，造成电池漏液 | 电路腐蚀、设备故障，无法工作 | 产品损坏、无法使用、延误治疗 |
| 操作错误 | 测量部位不正确 | 体温计无法测得人体真实体温 | 测量误差过大，影响对病情的判断，严重时延误治疗 |
|  | 测量方法不当 |  |  |
|  | 在规定的温湿度范围外测量 |  |  |
|  | 在超出正常使用范围的变化环境中测量 |  |  |
|  | 不正确的测量距离 |  |  |
| 不完整的说明书 | 未对错误操作进行说明 | 导致操作错误，见“操作错误” | 测量失败；测量值误差过大，见“不正确的测量” |
|  | 不正确的消毒方法 | 使用有腐蚀性的清洁剂、消毒剂。产品部件腐蚀，设备故障，无法工作 | 产品部件腐蚀，防护性能降低，无法使用延误治疗 |
|  | 不正确的产品贮存条件 | 器件老化，部件寿命降低 | 产品寿命降低，导致测量值误差过大，见“不正确的测量” |
|  | 未规定校验周期 | 传感器存在偏差，未对设备进行校准 | 见“不正确的测量” |

# （九）产品技术要求应包括的技术指标

本条款给出医用红外额温计产品需要满足的主要技术指标，企业可参考相应的国家标准、行业标准，根据企业自身产品的技术特点制定相应的要求，但不得低于相关强制性国家标准、行业标准的要求。如有不适用条款（包括国家标准、行业标准要求），企业应在研究资料的产品性能研究中说明理由。

1.医用红外额温计产品应符合GB9706.1中规定的要求。

2.医用红外额温计产品应符合YY0505中规定的要求。

医用红外额温计产品主要性能指标包括但不限于：

1．外观与结构

2．测量温度显示范围

3．最大允许误差

3.1 规定的温度显示范围内最大允许误差

3.2 规定的温度显示范围外最大允许误差

3.3 变化环境条件下最大允许误差

4．测量单位

5．抗跌落性

6．指示单元

6.1分辨力

6.2显示

6.3提示/报警功能

6.3.1电源电压

6.3.2显示范围

6.3.3环境温度的操作范围

6.4低电压提示

7．自动关机功能

8．自检功能

9．模式（如适用）

10．清洁和消毒

11．数据传输功能（如适用）

12．数据接口（如适用）

明确传输协议/存储格式。

13．用户访问控制（如适用）

明确用户身份鉴别方法、用户类型及权限

14．其他功能性指标要求

医用红外额温计应具备制造商在随机文件或使用说明书中规定的各项功能，如数据存储、高温提示功能、测量响应时间、有效测量距离等。

# （十）产品生产制造相关要求

1.产品生产工艺过程

应明确生产加工工艺。可采用流程图的形式，注明关键工艺和特殊工艺，说明过程控制点。产品主要工序有注塑、焊接电子元器件、组装、温度校正等工序。

2.生产场地

应详细说明产品生产场地地址、生产工艺布局、生产环境要求及周边情况。有多个研制、生产场地，应当概述每个研制、生产场地的实际情况。

# （十一）产品的临床评价细化要求

该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，申请人无需提交临床评价资料，但应提供临床准确性的临床验证资料，详见前文第（七）节中 “6.其他资料”的要求。

# （十二）产品的不良事件历史记录

国内未见严重不良事件报道，现有报告均为一般事件。事件主要表现有：无法测量体温、测量温度不准确、按键失灵、显示屏显示数字缓慢不清晰等。造成上述现象的原因主要有：超过产品可使用的环境温度无法工作、当产品从一个环境温度转移到另一个环境温度后未按照制造商规定的要求稳定一段时间再测量造成的测量不准确、按键损坏、电池耗尽、个别元件松动或需换置等。注册申请人在风险分析时应关注同品种产品的不良事件历史记录。

# （十三）产品说明书和标签要求

医用红外额温计产品的说明书、标签应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）和YY/T 0466.1、GB 9706.1、YY 0505等标准中的相关要求。还应包括以下内容：

- 明确产品的测量部位仅限于额部。

- 明确测温度显示范围、最大允许误差、测量响应时间、有效测量距离、正常工作和贮存条件、温度单位等。

- 应包括对使用警告总结的章节。

- 介绍如何拆包、安装、进行使用前检查，获取帮助服务的渠道、标准操作程序、常规维护、清洁消毒方法及频次建议。

- 提示用户：不正确的操作会影响体温测量结果；测量者的操作以及被测者的身体状况会影响体温测量；环境条件变化可能导致测量结果不准，说明该情况下的使用方法；声明如果在制造商指定的温度和湿度范围外储存或使用，产品可能无法达到声称的性能；告知使用者可能影响温度测量准确性的其他情况。

- 提示用户关注并提供产品再校准时间间隔、送校方式的建议及信息。

- 明确体温计的临床准确度或临床偏差，明确研究使用的标准体温计类型及验证对象的人群、身体部位。

- 提供内部电源选择和更换的指导说明。

- 明确不同显示模式适用的检测对象（如适用）。

- 应给出可存储数据量的提示信息（如适用）。

- 应提供数据传输功能的使用方法（如适用）。

# 三、审查关注点

1.说明书应结合产品特性，有必要的使用方法和提示信息，参考前文第（十三）节。

2.注册申请人可依据产品实际情况确定产品性能指标具体参数，并提供相应的研究或临床证据资料。

3.制造商应配备满足产品生产工艺的硬件条件，如恒温房、黑体等。

# 四、参考文献

[1]GB 9706.1—2007,医用电气设备第一部分：安全通用要求[S].

[2]GB/T 16886.1—2011,医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验[S].

# [3]GB/T 16886.5—2017,医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验[S].

[4]GB/T 16886.10—2017,医疗器械生物学评价第10部分：刺激与皮肤致敏试验[S].

[5]YY 0505—2012,医用电气设备第1—2部分：安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验[S].

[6]GB/T 21417.1—2008,医用红外体温计第1部分：耳腔式[S].

[7]GB/T 191—2008,包装储运图示标志[S].

[8]GB/T 9969—2008,工业产品使用说明书总则[S].

[9]GB/T 14710—2009,医用电器环境要求及试验方法[S].

[10]YY/T 0466.1—2016,医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求[S].

[11]YY/T 0664—2020,医疗器械软件软件生存周期过程[S].

[12]YY/T 0708—2009,医用电气设备第1—4部分：安全通用要求并列标准：可编程医用电气系统[S].

[13]T/CIS 11003—2021,医用红外额温计[S].

[14]吴林蔚，许晓萍，李风梅，额温计产品安全有效性研究[J].中国医疗器械信息,2019,9:20-21.

# 五、编写单位

# 湖北省药品监督管理局审评中心