非慢性创面敷贴产品注册审查指导原则

（2021年制定）（征求意见稿）

本指导原则旨在为申请人进行非慢性创面敷贴产品的注册申报提供技术指导，同时也为药品监督管理部门对注册申报资料的审评提供技术参考。

本指导原则是对非慢性创面敷贴产品注册申报资料的一般要求，申请人应依据产品的具体特性确定其中的内容是否适用。若不适用，需详细阐述理由及相应的科学依据，并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。

本指导原则是对申请人和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，如果有能满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。

一、适用范围

- 本指导原则适用于《医疗器械分类目录》中分类编码为14-10-01项下创面敷贴类和14-10-02项下创口贴类产品。本指导原则不适用于14-16-08项下的体表固定装置类产品，但可以参考本指导原则对这些产品进行技术审查。

- 本指导原则不适用于含有活性成分或能释放活性物质/能量的物质、人/动物源性材料、组织工程材料、可降解材料等的创面敷贴，或其他形式的创面敷贴（如用于慢性创面的敷贴、可吸收外科防粘连敷贴、粉末敷贴、凝胶敷贴、水胶体敷贴、纤维敷贴、泡沫敷贴、含壳聚糖敷贴或液体、膏状敷贴等），亦不用于负压引流时封闭创面的负压引流封闭膜。

二、技术审查要点

（一）监管信息

申请人应描述非慢性创面敷贴的产品名称的确定依据、管理类别、分类编码、规格型号、产品组成等信息。

1.产品名称

产品的命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》，采用符合《医疗器械通用名称命名指导原则》要求的通用名称。一般采用“特征词+核心词”的命名方法，特征词一般不超过3个。

命名举例：防水输液敷贴、护脐透气敷贴、无菌防水创口贴、透明创口贴。

2.分类编码

参考《医疗器械分类目录》，申报产品属于子目录14-注输、护理和防护器械，一级产品类别10-创面敷料，二级产品类别01-创面敷贴和02-创口贴。申报产品按第二类医疗器械管理。

3.注册单元划分

注册单元划分应按照《医疗器械注册单元划分指导原则》的要求，注册单元划分着重考虑产品的技术原理、结构组成、性能指标及适用范围等因素。

a.因灭菌方式不同导致产品性能指标不同时，原则上划分为不同注册单元。

b.因适用范围不同，原则上划分为不同注册单元。

例：导管固定贴与创面敷贴，应划分为两个注册单元。

4.型号规格

应明确申报产品的型号规格。

5.结构及组成

结构组成中部件名称应规范。各项文件中结构及组成应一致，产品部件编号顺序应一致。

（二）综述资料

1.概述

申请人应描述申报产品的管理类别、分类编码及名称的确定依据。

2.工作原理

一般为通过薄膜或无纺布的隔离，吸收性敷垫吸收渗出液的过程，为非慢性性创面提供愈合环境、起到与外界隔离的作用。其粘贴、吸收渗液的机理如下：

a.粘贴：通常由PU、PP、PVC、PE、EVA等薄膜或无纺布涂敷医用压敏胶、丙烯酸粘胶等，通过胶的压力敏感粘附作用粘贴到皮肤表面。

b.吸收：通过吸收性敷垫纤维的亲水性和纤维表面及内部贯通的毛细微孔吸收保存渗液。

3.结构组成

非慢性创面敷贴通常由涂胶基材、吸收性敷垫、可剥离保护层组成，部分产品可具有防粘连层，其基本结构如图1、图2所示。其中吸收性敷垫一般采用可吸收渗出液的材料制成，所含成分不具有药理学作用，不可被人体吸收。吸收性敷垫（创口贴敷垫除外）可单独使用，用绷带或胶带等进行固定。无菌提供，一次性使用。

（1）涂胶基材

通常由涂有医用压敏胶、丙烯酸粘胶等的薄膜或无纺布制成，薄膜材质可为PU、PP、PVC、PE、EVA等，用于固定敷垫，粘敷皮肤表面。

（2）吸收性敷垫

通常由棉纤维、无纺布制成，不含药物成分，固定在涂胶基材上，用于吸收渗出液。

（3）防粘连层

通常由一层防粘材料（如PE网膜、打孔膜等）制成，覆盖在敷垫的创面接触表面上，用于防止敷垫与创面粘连。

（4）可剥离保护层

通常由格拉辛纸、PE膜或PET膜等制成，覆盖在涂胶基材上，使用前揭除，用于保护敷贴不受破坏。

1-可剥离保护层  2-吸收性敷垫 3-涂胶基材

图1

1、5-可剥离保护层  2-防粘连层 3-吸收性敷垫 4-涂胶基材

图2

4、包装说明

应提供有关产品包装的信息，如描述产品包装的材料，说明包装清单和包装方式，提供包装图示等。如有配件，还应提供与该产品一起销售的配件包装情况。应当说明与灭菌方法相适应的最初包装的信息。

5.适用范围

（1）适用范围

创面敷贴类产品的适用范围可按三种形式描述：

a.用于体表非慢性创面的护理。

b.用于对穿刺器械的穿刺部位的护理并固定穿刺器械。

c.供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用。

创口贴类产品的适用范围：用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的护理。

（2）预期使用环境

应明确设备使用场所和使用环境要求。

（3）适用人群

应详述产品的适用人群。

（4）禁忌症

应说明产品临床应用的禁忌症，例如：对组成材料过敏者禁用。

6.参考的同类产品情况

参考的同类产品或前代产品应当提供同类产品（国内外已上市）或前代产品（如有）的信息，阐述申请注册产品的研发背景和目的。对于同类产品，应当说明选择其作为研发参考的原因。申报产品应与已在中国境内上市的同类产品或前代产品进行对比分析，应结合《医疗器械临床评价技术指导原则》附件2申报产品与同品种医疗器械的对比项目，详述产品间差异，重点说明申报产品的新功能、新应用、新特点。

7.产品的不良事件情况

非慢性创面敷贴产品在临床中出现的问题主要有：接触皮肤红肿、过敏等。

申请人应跟踪整理产品的不良事件、召回、警戒等相关信息，并将其作为风险管理的输入资料，进行风险评估和控制。

- 非临床评价资料

1.研究资料

至少应包含如下内容：

（1）原材料控制

说明原材料的选择依据，明确产品的起始材料，列明产品生产过程中由起始材料至终产品所需全部材料（包括添加剂、助剂等）的基本信息，如名称、供应商、符合的标准等。产品组成材料可以列表的形式提供，并与产品结构图示中标识的部件一一对应。若产品结构采用分层结构的,应逐层分别进行描述；若产品组成材料为混合物的，应明确各组分及其比例。

原材料应具有稳定的供货渠道以保证产品质量，可提供原材料生产厂家的资质证明及外购协议，所用原材料的质量控制标准和检验报告。

如遇到供应商声明因涉及机密等原因无法提供的，建议通过供应商医疗器械主文档登记的方式解决，或采用相关能够固化该信息的描述，如供应商固定的牌号/商品名。

对于首次应用于医疗器械的新材料，应提供该材料适合用于产品预期用途的相关研究资料等。

（2）产品性能研究

产品性能研究资料，应体现临床需求，结合实际临床使用情况，开展产品性能研究，提供具体的研究证据资料，应包括有效性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据，所采用的标准或方法、采用的理由及理论基础。建议参考行业标准YY/T 1627《急性创面用敷贴、创贴通用要求》，根据产品的性能特点，制定适合产品的技术指标并说明依据，技术指标未能完全覆盖，以下如有不适用条款（包括国家标准、行业标准要求），注册申请人在产品性能研究中必须说明理由。

申请人应考虑添加剂、助剂等物质的残留，非预期产物的潜在毒性等问题，必要时在产品技术要求中加以控制。

a.设计特征：

具体项目包括：外观、尺寸、离型层、胶贴边、吸收垫（偏移）。

产品性能指标中产品外观（异形）、尺寸（特定大小）的确定，应结合临床使用的情况，对异形、超大、超小尺寸的申报产品，应提供临床使用合理性的证据资料，可提供创面图片、采购合同等资料。

b.物理性能：

具体项目包括：持粘性、剥离强度、阻水性（声称具有阻水性）、水蒸气透过性（声称具有透水蒸气性）、舒适性（声称具有舒适性）、弹性（声称具有弹性）、液体吸收量。

c.化学性能：

具体项目包括：水中溶出物、酸碱度、表面活性物质、环氧乙烷残留量（环氧乙烷灭菌产品）。

d.生物性能：无菌。

（3）生物相容性评价研究

按照GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》、《关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知》要求开展生物相容性评价，资料应当包括：

a.生物相容性评价的依据、项目和方法。

b.产品所用材料的描述及与人体接触的性质。

c.实施或豁免生物学试验的理由和论证。

d.对于现有数据或试验结果的评价。

若开展生物学试验进行评价，在试验项目选择时应考虑产品累积使用的接触时间，至少进行细胞毒性、刺激或皮内反应、迟发型超敏反应性的生物学评价研究。

若开展申报产品与市售产品的等同性比较的方式进行生物相容性评价，应按照《关于印发医疗器械生物学评价和审查指南的通知》要求进行评价，应提供资料证明申报产品与已上市产品具有等同性。需要进行以下考量：

a.申请人需确认试验报告中的受试同类产品与申报产品在材料化学组成、各组成材料比例、产品物理结构、表面特性、生产工艺、灭菌方法、原材料供应商及技术规范、内包装材料(如适用)等任何可能影响生物相容性风险的因素均完全一致，并提供相关声明。

b.若受试品与申报产品在以上所列可能影响生物相容性风险的因素中存在不一致的情况，则需提供充分的理由和证据支持所提交的试验报告适用于申报产品，必要时补充相应的生物学评价资料，如可沥滤物分析及毒理学风险评定资料、相关生物学试验项目的补充试验等。

c.同类产品的生物学试验报告仅用于替代申报产品试验报告作为生物学评价的一部分，而不是替代申报产品的整体生物学评价报告。

若无法证明申报产品与已上市产品的等同性，可按照GB/T 16886.1的要求开展申报产品生物相容性试验予以评价。

（4）灭菌工艺研究

参考GB 18280.1《医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求》、GB 18279.1《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求》和GB/T 16886.7《医疗器械生物学评价第7部分：环氧乙烷灭菌残留量》等相应规定，提交产品包装及灭菌方法选择的依据，经过确认并进行常规控制，并应开展以下方面的确认：

a.产品与灭菌过程的适应性：应考察灭菌/灭菌方法等工艺过程对于非慢性创面敷贴的影响。

b.包装与灭菌过程的适应性。

c.应明确灭菌工艺（方法和参数）和无菌保证水平（SAL），并提供灭菌确认报告。无菌保证水平（SAL）应达到1×10-6。

d.残留毒性：若灭菌使用的方法容易出现残留，如环氧乙烷灭菌，应当明确残留物信息及采取的处理方法，并提供环氧乙烷解析的研究资料。

（5）产品有效期和包装研究

a.有效期研究

有效期包括产品有效期和包装有效期。产品有效期验证可采用实时或加速老化的研究。实时老化的研究是唯一能够反映产品在规定储存条件下实际稳定性要求的方法，应遵循极限试验和过载试验原则。建议以加速老化试验来对产品效期进行先期研究和预测，并适时启动实时老化试验对产品效期做进一步的后续研究和确认。加速老化研究试验的具体要求可参考YY/T 0681和YY/T 0698系列标准、GB/T 19633系列标准。应重点关注时间逻辑和相应的加速老化试验项目，建议设计多个时间点，最后一个时间点应晚于选定有效期。

对于包装的有效期验证，所验证的包装材料应与送检样品的包装材质一致。在进行加速老化试验研究时应注意：产品选择的环境条件的老化机制应与宣称的运输储存条件下发生产品老化的机制一致。对于在加速老化研究中可能导致产品变性而不适于选择加速老化试验方法研究其包装的有效期验证，应以实时老化方法测定和验证。

b.包装及包装完整性研究

应提供在宣称的有效期内以及运输储存条件下，保持包装完整性的依据。包装验证资料应包括封口试验及包材对灭菌的适应性验证。

- 产品包装验证可依据GB/T 19633系列标准对包装进行分析研究和评价。直接接触产品的包装材料的选择应至少考虑以下因素：包装材料的物理化学性能；包装材料的毒理学特性；包装材料与产品的适应性；包装材料与成型和密封过程的适应性；包装材料与灭菌或洁净控制过程的适应性；包装材料所能提供的物理、化学和微生物屏障保护；包装材料与使用者使用时的要求（如无菌开启）的适应性；包装材料与标签系统的适应性；包装材料与贮存运输过程的适应性。

（6）其他资料

- 结合申报产品的特点，证明产品安全性、有效性的其他研究资料。如单独敷垫的非慢性创面敷贴，应提供配套使用的情况说明。

2.风险管理

应依据YY/T 0316《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》，提供产品风险管理报告。

申请人应重点说明：申报产品的研制阶段已对有关可能的危害及产生的风险进行了估计和评价，针对性地实施了降低风险的技术和管理方面的措施。产品性能测试对上述措施的有效性进行了部分验证，达到了通用和专用标准的要求。申请人对所有剩余风险进行了评价，全部达到可接受的水平。产品风险分析资料应为申请人关于产品安全性的承诺提供支持。

风险管理报告一般包括以下内容：

### （1）申报产品的风险管理组织。

### （2）申报产品的组成。

### （3）申报产品符合的安全标准。

### （4）申报产品的预期用途，与安全性有关的特征的判定。

### （5）对申报产品的可能危害作出判定。

### （6）对所判定的危害采取的降低风险的控制措施

### （7）对采取控制措施后的剩余风险进行估计和评价，具体要求见附录A。

### 应提供采取风险控制措施前后的风险矩阵表。

3.产品技术要求的主要性能指标

（1）性能指标

### 产品技术要求的制定应符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的法规要求。申请人应根据产品的技术特征和临床使用情况来确定产品安全有效、质量可控的技术要求与检验方法。技术指标应不低于相关的国家标准或行业标准，如YY/T 1627《急性创面用敷贴、创贴通用要求》，产品技术要求中的试验方法均应为已验证的方法。若对标准中的试验方法有所修改，应说明修改的内容及原因，并提交验证资料。

### 企业编制产品技术要求时应明确规格型号的划分等内容，常见的非慢性创面敷贴通用技术指标应有以下几点（包括但不限于此）：

### a.设计要求：外观、尺寸、离型层、胶贴边、吸收垫（偏移）。

### b.物理性能：持粘性、剥离强度、阻水性（声称具有阻水性）、水蒸气透过性（声称具有透水蒸气性）、舒适性（声称具有舒适性）、弹性（声称具有弹性）、液体吸收量。

### c.化学性能：水中溶出物、酸碱度、表面活性物质、环氧乙烷残留量（环氧乙烷灭菌产品）。

### d.生物性能：无菌。

e.检验方法。

产品的检验方法应根据技术性能指标设定，检验方法需优先采用已颁布的标准或公认的检验方法；自定义检验方法需提供相应的方法学依据及理论基础，同时保证检验方法具有可操作性和可重现性，必要时可附相应图示进行说明，文本较大的可以附录形式提供。

（2）标准符合性清单

申报产品应符合的国家标准和行业标准可参考下表1。

表1  相关标准

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB18279.1 | 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求 |
| GB18280.1 | 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分：医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求 |
| GB/T 14233.1 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分：化学分析方法》 |
| GB/T 14233.2 | 《医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分：生物学试验方法》 |
| GB/T 16886.1 | 《医疗器械生物学评价 第1部分：风险管理过程中的评价与试验》 |
| GB/T 16886.5 | 《医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验》 |
| GB/T 16886.7 | 医疗器械生物学评价 第7部分：环氧乙烷灭菌残留量 |
| GB/T 16886.10 | 《医疗器械生物学评价 第10部分：刺激与皮肤致敏试验》 |
| GB/T 16886.12 | 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料 |
| GB/T 19633.1 | 《最终灭菌医疗器械包装 第1部分：材料、无菌屏障系统和包装系统的要求》 |
| GB/T 19633.2 | 《最终灭菌医疗器械包装 第2部分：成形、密封和装配过程的确认的要求》 |
| YY/T 0316 | 医疗器械风险管理对医疗器械的应用 |
| YY/T1627 | 急性创面用敷贴、创贴通用要求 |

上述标准包括了产品技术要求中经常涉及到的标准。申请人需要根据产品的特点引用以上标准中适用的标准，特殊需要时也可以引用其他标准。

- 如有新版国家标准、行业标准发布实施，产品性能指标等要求应执行最新版本的国家标准、行业标准。

4.同一注册单元内注册检验典型性产品确定原则

- 若申报的产品包括多个型号，产品检验选取的典型性型号应当能代表本注册单元内其它产品的安全性和有效性，并说明典型性型号选择的依据。应对典型性型号规格产品进行全性能检验，具有差异的产品应进行差异性检测。例如：

- 非慢性创面敷贴按是否带有涂胶基材划分为不同的型号，应选择带有涂胶基材的产品作为典型样品。

（四）临床评价资料

该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，申请人无需提交临床评价资料。

（五）产品说明书和标签要求

- 产品说明书、标签应当符合《医疗器械说明书和标签管理规定》、YY/T 0466.1《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第1部分：通用要求》的要求。同时包装信息可参考YY/T 1627《急性创面用敷贴、创贴通用要求》标准中适用部分。

- 说明书中关于产品性能特征的描述不应超出研究资料及产品技术要求，不得含有未经验证的夸大宣传的相关描述；储存和运输条件不应超出产品货架有效期验证范围。

- 注意事项应包括以下内容：

- 1.使用前首先阅读说明书，了解使用方法；

- 2.包装如有破损、脏污、潮湿等异常情况禁止使用；

- 3.产品经环氧乙烷或辐照灭菌，一次性使用；

- 4.本产品预期使用的时间限制；

- 5.应明确本产品最长累积使用时间；

- 6.产品为单独敷垫，如需要配合其他产品使用，应详细阐明所申报产品应用于患者时具体的操作步骤；

- 7.不得使用本品来代替缝合或其他初级伤口闭合术。

- 8.在说明书中明确产品的禁忌症、针对产品特点的特殊注意事项、警示信息、可能的不良反应及处理措施等，如对产品中所含成分过敏的患者不能使用等。

- 9.创口贴对于未经消毒或缝合创面仅为临时使用，受伤后尽快至医疗机构处理。

- 10.其他应载明的内容。

（六）质量管理体系

- 提供生产制造的质控信息，应关注工艺参数等应与研究验证内容保持一致。可参考以下内容：

- 1.明确生产工艺流程，注明关键工艺和特殊工艺，并说明其过程控制点。

- 2.基本情况介绍、位置图、生产车间平面图、主要生产设备、主要检验设备、相关人员信息等内容。

- 3.有多个研制、生产场地，应当概述每个研制、生产场地的实际情况，相关的生产环境应符合《医疗器械生产质量管理规范》的相关要求。

- 4.详细说明产品生产工艺过程及其确定的依据、质量控制标准；确认关键工艺点并阐明其对产品物理性能、化学性能、生物性能的影响；确认生产工艺的稳定性。

三、审查关注点

（一）产品技术要求

- 应关注非慢性创面敷贴产品技术要求编写的规范性，引用标准的适用性、准确性；应关注企业是否根据宣称的特殊性能、技术特点制定相关的性能指标要求。

（二）产品说明书要求

- 应关注说明书是否有未经验证的夸大宣传的相关描述，是否存在豁免临床目录之外的预期用途。

（三）产品风险分析资料

- 应关注产品的主要风险是否已经列举，并通过风险控制措施使产品的剩余风险在合理可接受的程度之内。

（四）注册检测的典型产品

- 应关注注册检测产品是否能够代表本注册单元内其他产品安全性和有效性。

# 附录A

# 风险管理文档

- 申报产品的风险管理组织

由申请人成立申报产品的风险管理小组。列出组长、组员姓名、职务及责任范围。管理组成员应具有与管理任务相适应的知识和经验。

风险管理小组负责风险分析、风险评估、风险管理报告的编写，接受有关方面的查询并对报告的内容负责。

- 申报产品组成

明确申报产品的具体组成。

- 产品预期用途和与安全性有关特征的判定

申请人应按“医疗器械风险管理标准”附录C的34条提示，对照申报产品的实际情况作针对性的简明描述，如：

对C.2.1：可说明申报产品的预期用途。

对C.2.3：是否与患者和其他人员接触？应说明申报产品与患者和操作人员接触的部分，接触性质。

对C.2.4及以下30项提示，应根据申报产品的实际情况逐条回答。

申报产品如存在34条提示以外的可能影响安全性的特征，也应做出说明。

- 对申报产品的可能危害作出判定

申请人应根据“医疗器械风险管理标准”附录E的举例，对产品的可能危害进行判定并列出清单。表1为非慢性创面敷贴常见危害示例，应关注：

- 表1 产品主要危险（源）

| 危害 类型 | 可预见的事件序列 | 危害情况 | 伤害 | 采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物学相容性 | （1）原材料生物相容性差。 （2）加工工艺控制不严格。 | 采用了不合格原辅材料； 生产引入了外来物质、工艺物质没有被有效去除； 灭菌剂残留于高吸附的敷贴中。 | 毒性或刺激。 | 产品设计开发过程筛选合格原材料，原材料入厂检验； 严格控制生产过程； 企业选择经过确认的灭菌工艺进行灭菌； |
| 生物学危害（微生物污染） | （1）生产环境控制不达标。 （2）灭菌操作不规范。 （3）包装材料选择不适当。 （4）包装封口缺陷。 | 产品带菌。 | 引起患者感染。 | 严格控制生产环境及包装工艺。 企业选择经过确认的灭菌工艺进行灭菌； 产品出厂前进行抽样检验，性能要求合格后方可出厂 |
| 化学危害 | （1）原材料控制不严格。 （2）灭菌操作对环氧乙烷残留量的控制不达标。 | （1）化学性能不符合要求。 （2）超量的环氧乙烷输入人体。 | 损害使用人员及患者健康。 | 产品设计开发过程筛选合格原材料，原材料入厂检验； 采用经过确认的方式进行解析，环氧乙烷残留量达标后方可出厂。 |
| 运输和储存（不适当的环境条件） | 储存或运输条件偏离预定的环境条件（如温度、湿度）。 | （1）产品非正常老化。 （2）产品使用有效期缩短，产品带菌。 | 功能性、使用性丧失。 引起患者感染。 | 规范说明书。 |
|  | 储运、使用过程中发生意外的机械性破坏。 | （1）产品带菌。 （2）产品使用性能无法得到保证。 | 引起患者感染。 功能性、使用性丧失。 | 规范说明书。 |
| 废弃物处理 | 产品使用后，未经医疗垃圾处理。 | 有害物质影响环境。 | 环境污染。 交叉感染。 | 规范说明书。 |
| 标记 | （1）标记不清晰、错误。 （2）没有按照要求进行标记。 | （1）错误使用。 （2）储存错误。 （3）产品辨别错误。 （4）导致无法保证使用安全性。 | 引起患者感染。 操作失效。 | 标记印刷清晰正确； 标记内容按相关要求标记全面。 |
| 操作危害 | 产品的使用人员未接受培训，使用产品时操作不当。 | 患者接触了有菌的产品。对一次性使用产品的很可能再次使用的危害性警告不适当 | 交叉感染。 | 说明书上提示。 |
| 信息危害 | 不当的说明书 。 说明书上的注意事项不全。 | 使用了不适当的产品。 产品使用处置不当。 | 功能性、使用性丧失。 人员感染。 破坏环境。 | 规范说明书。 |
| 警告 | 对一次性使用医疗器械很可能再次使用的危害警告不适当。 | 重复使用。 | 交叉感染。 | 规范说明书。 |

注：上表内容仅为风险分析示例，并不用于注册申请人风险管理报告的制定，注册申请人应根据自身实际风险分析情况，确定其危害，制定产品风险管理报告。针对产品的各项风险，企业应采取应对措施，确保风险降到可接受的程度。注册申请人应按照YY/T 0316中规定的过程和方法，在产品整个生命周期内建立、形成文件和保持一个持续的过程，用以判定与医疗器械有关的危害、估计和评价相关的风险、控制这些风险并监视上述控制的有效性，以充分保证产品的安全和有效。

- 明确风险可接受准则

- 对所判定的危害采取的降低风险的控制措施

为对所有危害，使其风险达到可接受的水平，一般依次采取如下的一种或多种方法：

### （一）通过设计取得固有安全性；

### （二）医疗器械本身或在生产过程中的防护措施；

### （三）告知安全信息。

申请人应根据所列出的危害，逐项列出用于将风险降低到可接受水平的采取措施。

- 对采取控制措施后的剩余风险进行估计和评价

申请人应针对剩余风险进行逐项估计，确认均达到可接受水平。评价方法至少采用YY/T 0316标准附录D半定量分析法，即每项风险危害的严重度、发生概率定性和半定量分级。

严重度定性分5级的示例表

| 术语 | 可能描述 |
| --- | --- |
| 灾难性的 | 导致患者死亡 |
| 危重的 | 导致永久性损伤或危及生命的伤害 |
| 严重 | 导致要求专业医疗介入的伤害或损伤 |
| 轻度 | 导致不要求专业医疗介入的暂时伤害或损伤 |
| 可忽略 | 不便或暂时不适 |

半定量概率分级示例表

| 术语 | 概率范围示例 |
| --- | --- |
| 经常 | ≥10－3 |
| 有时 | ﹤10－3 ≥ 10－4 |
| 偶然 | ﹤10－4 ≥ 10－5 |
| 很少 | ﹤10－5 ≥ 10－6 |
| 非常少 | ﹤10－6 |

为每项风险在二维风险图绘制风险位置点，应确保每项剩余风险均在可接受的区域内（下表空白格内）。

|  | 定性的严重度水平 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半 定 量 的 概 率 |  | 可忽略 | 较小的 | 严重 | 危重的 | 灾难的 |
|  | 经常 |  |  |  |  |  |
|  | 有时 |  |  |  |  |  |
|  | 偶然 |  |  |  |  |  |
|  | 很少 |  |  |  |  |  |
|  | 非常少 |  |  |  |  |  |

- 风险评审小组全体成员应审核并确认评审结论

# 附录B

相关非医疗器械标准或资料

- 1. GB/T 191《包装储运图示标志》

2.《中华人民共和国药典》

非慢性创面敷贴产品注册技术审查指导原则

编制说明

一、指导原则起草目的和背景

- （一）本指导原则编写的目的是用于指导和规范第二类非慢性创面敷贴产品注册申报过程中审查人员对注册材料的技术审评。

- （二）本规范旨在让初次接触该类产品的注册审查人员对产品原理、结构、主要性能、预期用途等各个方面有个基本了解，同时让技术审查人员在产品注册技术审评时把握基本的尺度，对产品安全性、有效性作出系统评价。

二、指导原则编写的依据

- （一）《医疗器械监督管理条例》

- （二）《医疗器械注册与备案管理办法》

- （三）《医疗器械说明书和标签管理规定》

- （四）《医疗器械产品技术要求编写指导原则》

- （五）《免于临床评价医疗器械目录》

- （六）国家药品监督管理部门发布的其他规范性文件

三、指导原则中重点内容说明

- （一）根据《医疗器械分类目录》、《医疗器械分类规则》确定了非慢性创面敷贴的管理类别并参考专家意见确定了适用范围。

- （三）根据产品注册要求，明确了产品研究资料部分，包括产品性能研究、生物相容性评价研究、灭菌工艺研究、产品包装和有效期研究；明确了产品生产工艺过程，及过程质量控制点；明确了产品的临床评价细化要求。

- （四）产品的主要风险参照YY/T 0316中附录E进行。

- （五）企业生产制造应满足法规、质量管理体系的要求。

四、指导原则编写单位

- 河南省食品药品审评查验中心。