## A
附件名称：附件 A
附件标题：医疗器械问题
发布编号：2026
附件描述： 用于描述在上市前或上市后情况下（例如，临床研究、临床评价或上市后监督）发生的医疗器械问题（故障、功能退化、失效）的术语/代码
附件说明： 这些术语允许通过观察性语言采集在器械水平遇到的问题，但尚未描述观察到的问题或失效的可能原因或原因。附件A提供了医疗器械问题术语和代码的综合列表。人们认识到，并非所有司法管辖区都希望编码到如此详细的水平。层次结构将允许辖区选择要使用的编码级别。IMDRF术语和定义使用美式拼写。 在适当的情况下，device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当的情况下，“patient(患者)”一词应被解释为以下所有或任何一种含义：用户、操作人员、受事件影响的任何其他人。
附件批准日期：2026年1月
一级术语 | 二级术语 | 三级术语 | 代码 | 定义 | 状态 | 代码层次结构
患者器械交互问题 |  |  | A01 | 与患者和器械之间相互作用相关的问题。 |  | A01
| 患者-器械不相容 |  | A0101 | 患者生理或解剖结构与器械交互作用相关问题，可能对患者和/或器械造成影响。 |  | A01¦A0101
|  | 生物相容性 | A010101 | 与植入了植入物或正在接受由其制成的器械治疗的患者暴露于医疗器械材料或这些材料的沥滤物导致的不良局部或全身效应相关的问题。 |  | A01¦A0101¦A010101
|  | 器械疑似引起排斥反应 | A010102 | 器械疑似引起患者对植入或侵入性器械的非预期反应，例如纤维包裹、器械周围组织炎症或器械挤出，而非器械本身失效。 |  | A01¦A0101¦A010102
|  | 器械形状和/或尺寸不匹配 | A010103 | 器械的实际尺寸和/或形状与患者的解剖结构不匹配 |  | A01¦A0101¦A010103
| 骨整合问题 |  | A0102 | 与骨组织和植入器械之间互连相关的问题。 |  | A01¦A0102
|  | 骨整合失败 | A010201 | 与植入物周围形成骨组织但未在骨-植入物界面生长纤维组织，导致无法观察到直接锚定相关的问题。 |  | A01¦A0102¦A010201
|  | 骨整合丧失 | A010202 | 与由于纤维和/或骨组织丢失导致器械在骨-植入物界面的结合减弱，并导致器械锚定受损相关的问题，即松动/溶解 |  | A01¦A0102¦A010202
| 与骨长入无关的植入物松动 |  | A0103 | 与植入装置随时间推移或因受伤而失去直接固定有关的问题。 | 修改（编辑） | A01¦A0103
| 器械移位或脱出 |  | A0104 | 植入的或侵入性器械在体内移动，或完全从体内排出的问题。 |  | A01¦A0104
|  | 脱出 | A010401 | 与植入或侵入性器械的全部或部分在体内从其预期位置完全排出相关的问题。 |  | A01¦A0104¦A010401
|  | 移位 | A010402 | 与植入的或侵入性器械的全部或部分在体内偏离其预期位置相关的问题。 |  | A01¦A0104¦A010402
| 使用效果未达预期 |  | A0105 | 与产品功效低于预期相关的问题。未发现其他故障。 |  | A01¦A0105
| 器械狭窄 |  | A0106 | 与器械狭窄或阻塞相关的问题（例如人工心脏瓣膜、支架等）。 |  | A01¦A0106
| 植入物沉降 |  | A0107 | 与植入器械附近的骨在负荷力方向上沉降或塌陷相关的问题。 | 修改（编辑） | A01¦A0107
制造、包装或运输问题 |  |  | A02 | 与器械预期性能偏离相关的问题，此类偏离可能与制造、包装或运输过程相关。 |  | A02
| 产品质量问题 |  | A0201 | 与器械固有特性相关的问题，器械特性不符合规定或交付要求。 |  | A02¦A0201
|  | 器械钝化 | A020101 | 与器械不如预期或预期锋利相关的问题。 |  | A02¦A0201¦A020101
|  | 非标准器械 | A020102 | 与器械不符合其制造质量标准或要求（例如材料、部件、制造过程）相关的问题。 |  | A02¦A0201¦A020102
| 缺陷组件 |  | A0202 | 与器械组件尺寸偏差大于预期用途可接受缺陷相关的问题。 | 作废 | A02¦A0202
| 缺陷器械 |  | A0203 | 与缺陷或尺寸偏差大于器械预期用途可接受值相关的问题。 | 作废 | A02¦A0203
| 使用前器械损坏 |  | A0204 | 与使用器械前包装或运输损坏相关的问题。 | 作废 | A02¦A0204
| 包装问题 |  | A0205 | 与用于制造器械外罩或外包装的材料有关的问题。 |  | A02¦A0205
|  | 难以打开或移除包装材料 | A020501 | 与用户操作器械困难相关的问题，尤其是与打开或移除包装材料相关的问题。 | 修改（技术） | A02¦A0205¦A020501
|  | 包装不完整或缺失 | A020502 | 与包装不完整或缺失相关的问题，可能影响器械的预期操作。 | 修改（技术） | A02¦A0205¦A020502
|  | 器械包装未密封 | A020503 | 与包装密封性丧失相关的问题。 |  | A02¦A0205¦A020503
|  | 器械包装撕裂、裂口或孔洞 | A020504 | 使用设备之前出现包装损坏（撕裂、裂口或孔洞）相关的问题。 |  | A02¦A0205¦A020504
|  | 器械包装易混淆 | A020505 | 与医疗器械包装外观与另一产品相似而导致混淆的有关问题。其他产品可能是另一种器械或不同产品，例如药物或清洁剂。若问题与器械本身相关而非包装问题，使用编码 A210107。 | 修改（编辑） | A02¦A0205¦A020505
| 器械在制造/运输过程中装配错误 |  | A0206 | 交付至使用单位时发现器械组装错误。 |  | A02¦A0206
|  | 组件组装错误 | A020601 | 交付至使用单位时发现器械一个或多个组件组装错误，包括组件互换等情况。 |  | A02¦A0206¦A020601
|  | 组件缺失 | A020602 | 交付至使用单位时发现器械组件丢失/缺失。 |  | A02¦A0206¦A020602
|  | 多余组件 | A020603 | 超过该器械或其他器械应有组件/附加组件的常规数量。 |  | A02¦A0206¦A020603
| 用户接收前器械损坏 |  | A0207 | 用户接收器械之前发生的与包装或运输损坏相关问题。 |  | A02¦A0207
|  | 器械无菌环境遭到破坏 | A020701 | 器械接收过程中发生的表明器械无菌性已被破坏的相关问题（例如无菌包装被破坏，存在可见污染物） |  | A02¦A0207¦A020701
化学问题 |  |  | A03 | 与产品要求中涉及化学表征（即元素、化合物或混合物）不相符相关的问题。 | 修改（技术） | A03
| 器械发出异味 |  | A0301 | 与器械释放出的非预期或不适当气味相关的问题。 |  | A03¦A0301
| 器械成分或试剂问题 |  | A0302 | 与器械产品要求中任何成分或试剂表征偏离相关的问题。 |  | A03¦A0302
|  | 器械或器械原料结块 | A030201 | 与颗粒聚集成不规则团块相关的问题。 |  | A03¦A0302¦A030201
|  | 器械或器械原料凝结 | A030202 | 与不希望的凝结、凝固、增厚、凝乳特性相关的问题。 |  | A03¦A0302¦A030202
|  | 器械或器械原料沉淀 | A030203 | 与由于化学或物理变化导致固体颗粒与液体分离相关的问题。 |  | A03¦A0302¦A030203
|  | 交叉反应性 | A030204 | 与抗体或抗原参与交叉反应的程度相关的问题。 |  | A03¦A0302¦A030204
|  | 微粒 | A030205 | 由器械在使用前或使用过程中引入的单独颗粒组成的物质。 | 修改（编辑） | A03¦A0302¦A030205
|  | 高pH值 | A030206 | pH 值高于预期和/或预计。 |  | A03¦A0302¦A030206
|  | 低pH值 | A030207 | pH 值低于预期和/或预计。 |  | A03¦A0302¦A030207
|  | 非预期颜色 | A030208 | 产品颜色与预期不同。 |  | A03¦A0302¦A030208
| 异常化学反应 |  | A0303 | 与非预期或不完全化学反应或效应相关的问题。 |  | A03¦A0303
材料完整性问题 |  |  | A04 | 与所记录器械规格的任何偏离相关的问题，与用于构造器械的所有材料的有限耐久性有关。 |  | A04
| 断裂 |  | A0401 | 与器械结构中所用材料的非预期损坏或断裂相关的问题。 |  | A04¦A0401
|  | 断裂 | A040101 | 与器械材料部分或全层裂纹相关的问题。 |  | A04¦A0401¦A040101
|  | 粘合失效 | A040102 | 与通过任何粘合（如粘合剂、热焊接等）连接在一起的材料之间缺乏或丧失粘附性相关的问题。 |  | A04¦A0401¦A040102
|  | 材料碎裂 | A040103 | 因器械材料碎裂导致小碎块意外脱落等相关问题。 |  | A04¦A0401¦A040103
|  | 焊点断裂 | A040104 | 与器械结构中所用材料的焊点出现非预期损坏或断裂相关的问题。 |  | A04¦A0401¦A040104
| 容器或器皿爆裂 |  | A0402 | 与容器或容器（管路、瓶体、管线）内压力上升到容器破裂程度相关的问题。 | 修改（技术） | A04¦A0402
| 爆炸 |  | A0403 | 与由于空气、气体或液体突然膨胀导致的剧烈爆裂相关的问题。 |  | A04¦A0403
| 裂纹 |  | A0404 | 与器械构造中所用材料沿长度或宽度的非预期部分分离和/或可见开口相关的问题。 |  | A04¦A0404
| 材料退化 |  | A0405 | 与器械构造所用材料的化学结构、物理性质或外观发生非预期变化相关的问题。 |  | A04¦A0405
|  | 钙化 | A040501 | 与器械上钙盐蓄积相关的问题。 |  | A04¦A0405¦A040501
|  | 腐蚀 | A040502 | 与材料之间的化学或电化学反应相关的问题，通常是金属及其环境导致金属及其性能退化。 |  | A04¦A0405¦A040502
|  | 材料侵蚀 | A040503 | 与材料从固体表面逐渐损耗相关的问题。 |  | A04¦A0405¦A040503
|  | 凹坑 | A040504 | 与材料表面腐蚀相关的问题，局限于以空腔形式存在的点或小面积。 |  | A04¦A0405¦A040504
|  | 剥落 | A040505 | 与材料涂层薄膜小块分离相关的问题。 |  | A04¦A0405¦A040505
|  | 剥离/分层 | A040506 | 复合材料（包括涂层）的剥离或分层发生在由于应力或冲击而导致层分离并导致机械韧性损失时。 |  | A04¦A0405¦A040506
|  | 自然磨损 | A040507 | 与表面材料损坏相关的问题，通常涉及由于表面与接触物质或多种物质之间的相对运动而导致的材料逐渐损失或位移。 |  | A04¦A0405¦A040507
|  | 材料散开 | A040508 | 由于材料意外散开（例如解开、松开等）而导致的问题。 |  | A04¦A0405¦A040508
| 材料变形 |  | A0406 | 与外力导致材料形状或性质发生非预期变化相关的问题。 |  | A04¦A0406
|  | 压缩应力导致的变形 | A040601 | 与在器械材料中观察到的压缩应力导致的非预期凸起、弯曲、弓形、扭结或波状状况相关的问题。 |  | A04¦A0406¦A040601
|  | 材料凹痕 | A040602 | 与非预期形状改变相关的问题，其特征为设备表面存在轻微凹陷（凹痕）。 |  | A04¦A0406¦A040602
|  | 折叠失效 | A040603 | 与材料物理性质发生非预期变化相关的问题，以无法折叠为特征。 |  | A04¦A0406¦A040603
|  | 无法展开或打开 | A040604 | 与组成材料变形相关的问题，器械无法打开其包装或以某种方式打开/延伸，如球囊或晶状体。 |  | A04¦A0406¦A040604
|  | 材料磨损 | A040605 | 与组成材料边缘损坏相关的问题。 |  | A04¦A0406¦A040605
|  | 材料内折 | A040606 | 与材料形状发生非预期变化相关的问题，特征为结构的一个部分内折，或在器械结构内部形成内凹囊腔。 | 修改（技术） | A04¦A0406¦A040606
|  | 材料太硬/过僵 | A040607 | 与器械材料刚性（受力时抵抗变形）不符合预期相关的问题。 |  | A04¦A0406¦A040607
|  | 材料太软/柔韧 | A040608 | 与导致材料无法维持所需形状或支撑功能的任何器械材料相关的问题。 |  | A04¦A0406¦A040608
|  | 材料扭曲/弯曲 | A040609 | 与导致器械扭曲或弯曲的变形相关的问题。 |  | A04¦A0406¦A040609
|  | 熔化 | A040610 | 与固体器械转变为熔融或液态相关的问题。 |  | A04¦A0406¦A040610
|  | 拉伸 | A040611 | 与材料尺寸增加、伸长或变薄相关的问题。 | 修改（技术） | A04¦A0406¦A040611
|  | 材料增厚 | A040612 | 器械因变形而增厚（注：不适用于液体增稠）。 |  | A04¦A0406¦A040612
| 材料变色 |  | A0407 | 器件构造中使用的材料出现非预期的条纹、图案和/或明显颜色变化相关的问题。 | 修改（技术） | A04¦A0407
| 材料崩解 |  | A0408 | 与材料断裂成小颗粒相关的问题。 |  | A04¦A0408
| 材料混浊 |  | A0409 | 与不良不透明或浑浊相关的问题。 |  | A04¦A0409
| 材料穿孔 |  | A0410 | 构成器械的材料出现穿孔，可能影响器械的预期用途。 |  | A04¦A0410
|  | 材料穿孔/孔洞 | A041001 | 器械材料被刺穿，导致出现不希望的孔/开口。 |  | A04¦A0410¦A041001
| 材料突出/挤出 |  | A0411 | 与器械材料的非预期物理外观相关的问题，尤其是当材料超出或高于器械表面时。 |  | A04¦A0411
| 材料破裂 |  | A0412 | 因穿孔导致器械涨裂破损的相关问题。 |  | A04¦A0412
| 材料分离 |  | A0413 | 与器械意外分离或断裂相关的问题。 |  | A04¦A0413
| 材料裂开、切割或撕裂 |  | A0414 | 构成器械的材料，由于外力（如扭曲或撕裂）或内力（如超过属于器械构造材料的拉伸应力限值）而导致被裂开、切割或撕裂。 |  | A04¦A0414
| 材料划痕 |  | A0415 | 与器械材料表面出现非预期的浅切割或窄凹槽相关的问题。 |  | A04¦A0415
| 降解失败 |  | A0416 | 材料未按预期以恰当方式实现降解、吸收、溶解等情况 |  | A04¦A0416
机械问题 |  |  | A05 | 与机械作用相关的问题或缺陷，包括活动部件或子组件等。 |  | A05
| 器械或器械组件脱离 |  | A0501 | 与器械与其物理结构、完整性或底盘分离相关的问题。 |  | A05¦A0501
| 器械被其他器械损坏 |  | A0502 | 与一种器械导致另一种器械损害相关的问题。 |  | A05¦A0502
| 弹出问题 |  | A0503 | 与器械从其物理位置无法或意外弹出或释放相关的问题。 |  | A05¦A0503
|  | 弹出失效 | A050301 | 与器械无法从其物理位置弹出或排出相关的问题。 |  | A05¦A0503¦A050301
|  | 意外弹出 | A050302 | 与器械从其物理位置意外弹出相关的问题。包括但不限于施夹钳、膜钉和缝钉等器械。 |  | A05¦A0503¦A050302
| 泄漏/飞溅 |  | A0504 | 与液体（包括血液和体液）、凝胶、气体或辐射从容器中逸出或进入容器相关的问题 | 修改（技术） | A05¦A0504
|  | 液体/血液泄漏 | A050401 | 液体（包括血液或体液）通过非预期位置泄漏（释放、排出）；通常伴有压力和/或输出损失。包括外部和内部液体泄漏，不包括流化粉末泄漏。 |  | A05¦A0504¦A050401
|  | 气体/空气泄漏 | A050402 | 与气体/空气从容纳容器中意外溢出相关的问题。包括外部和内部空气/气体泄漏。 |  | A05¦A0504¦A050402
|  | 凝胶渗漏 | A050403 | 凝胶从非预期位置漏出（释放、排出）-例如超声凝胶泄漏。凝胶从密封结构中漏出或释放-例如凝胶填充植入物泄漏。 |  | A05¦A0504¦A050403
|  | 辐射泄漏 | A050404 | 辐射（以波或亚原子粒子形式的能量，尤其是引起电离的能量）通过密闭结构逃逸，导致意外暴露。 |  | A05¦A0504¦A050404
|  | 瓣周漏 | A050405 | 与心脏瓣膜周围，尤其是其瓣叶周围的血液流出相关的问题。也称为瓣周漏。 |  | A05¦A0504¦A050405
|  | 瓣膜内返流 | A050406 | 与血液流经或穿过瓣膜流出或回流相关的问题，也称为跨瓣反流。 | 修改（技术） | A05¦A0504¦A050406
|  | 粉末泄漏 | A050407 | 粉末（包括颗粒）通过非预期位置泄漏（释放、排出），通常伴有压力和/或输出的损失。 |  | A05¦A0504¦A050407
|  | 器械内漏 | A050408 | 与动脉瘤腔内修复术后动脉瘤囊内持续血流/压力相关的问题（若其他器械问题导致内漏，观察到的问题应进行编码并选择E2121作为E术语）。 |  | A05¦A0504¦A050408
|  | 未明确瓣膜反流 | A050409 | 与血液相对于瓣膜的血液流出或回流相关的问题，其中未指定或未确认泄漏是跨瓣/瓣内还是瓣周/瓣周。 |  | A05¦A0504¦A050409
| 激发/击发问题 |  | A0505 | 与器械未按预期释放相关的问题。 |  | A05¦A0505
|  | 激发/击发失败 | A050501 | 与器械无法释放其装载相关的问题（例如，外科吻合器无法部分或完全展开其吻合钉）。 |  | A05¦A0505¦A050501
|  | 误激发/击发 | A050502 | 与未在预期时间输送或执行治疗或算法相关的问题。 |  | A05¦A0505¦A050502
| 机械堵塞 |  | A0506 | 器械的运动被阻止或限制。 |  | A05¦A0506
| 机械性能改变 |  | A0507 | 与设备机械功能相关的问题，即设备的机械装置、运动部件或工具发生改变或修改 |  | A05¦A0507
|  | 未能对准 | A050701 | 与电路、设备或系统相关的问题，导致其功能无法正确同步或无法正确定位相对位置。 |  | A05¦A0507¦A050701
|  | 切割失败 | A050702 | 器械无法按预期制作切口、刺穿或打开。 |  | A05¦A0507¦A050702
|  | 循环失败 | A050703 | 与器械未能完成一系列过程或事件相关的问题。 |  | A05¦A0507¦A050703
|  | 吻合钉成型失败 | A050704 | 与由于缝钉未正确成形导致器械无法将组织与吻合器械连接相关的问题。 |  | A05¦A0507¦A050704
|  | 闭合（封闭）失败 | A050705 | 与器械未能使用预期提供凝闭的器械凝闭预期血管相关的问题（例如，电外科止血）。 |  | A05¦A0507¦A050705
| 可听噪声 |  | A0508 | 与器械发出的任何非预期声音相关的问题（例如，两个部件摩擦发出的锐音或电气组件发出的嗡嗡声）。 |  | A05¦A0508
| 物理阻力/粘附 |  | A0509 | 与由于部件粘附或卡住导致器械无法移动相关的问题。 |  | A05¦A0509
|  | 粘合过强 | A050901 | 粘合剂粘合强度太大；通常用于粘合剂被用作临时固定，但以更持久的方式发挥作用的情况。 |  | A05¦A0509¦A050901
| 回撤问题 |  | A0510 | 与将器械或器械的一部分拉回预期位置相关的问题。 | 修改（技术） | A05¦A0510
| 结构问题 |  | A0511 | 与器械的基本物理结构或物理组成相关的问题。 |  | A05¦A0511
|  | 塌陷 | A051101 | 与外力导致材料屈曲或压碎相关的问题。 |  | A05¦A0511¦A051101
|  | 锐边 | A051102 | 该器械存在可能造成损害或损坏的不良锐边。 |  | A05¦A0511¦A051102
|  | 难以折叠、展开或收起 | A051103 | 与器械使用相关的问题，即使按照说明书操作，用户难以闭合或难以展开/延长器械长度。 |  | A05¦A0511¦A051103
|  | 难以打开或关闭 | A051104 | 与器械使用相关的问题，即使按照说明书操作，用户难以打开或关闭器械。 |  | A05¦A0511¦A051104
|  | 接合不完全 | A051105 | 与心脏瓣膜瓣叶未正确闭合相关的问题。 |  | A05¦A0511¦A051105
| 意外移动 |  | A0512 | 与器械非预期移动相关的问题，可能与器械故障、误诊或误治相关。 |  | A05¦A0512
|  | 器械移位或错位 | A051201 | 与器械未留在预期位置相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051201
|  | 器械倾倒 | A051202 | 与器械无法保持直立位置相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051202
|  | 器械跌落 | A051203 | 与器械或组件意外跌落或从预期位置下移相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051203
|  | 器械滑脱 | A051204 | 与器械从预期位置移动或滑动相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051204
|  | 意外碰撞 | A051205 | 与器械与另一物体撞击相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051205
|  | 非预期系统运动 | A051206 | 用户未启动情况下，发生的系统或组件运动相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051206
|  | 不稳定 | A051207 | 与器械机械稳定性相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051207
|  | 振动 | A051208 | 与非预期机械振荡相关的问题。 |  | A05¦A0512¦A051208
| 润滑不充分 |  | A0513 | 器械显示润滑不充分。 |  | A05¦A0513
| 螺纹损坏 |  | A0514 | 与使用前由于螺纹不良或重复使用（可能与其他损坏的组件一起使用）或螺纹在使用过程中发生剥脱或损坏的相关问题。 |  | A05¦A0514
光学问题 |  |  | A06 | 与影响透射图像质量或以其他方式影响可见光路预期应用的可见光透射相关的问题。 |  | A06
| 散焦 |  | A0601 | 问题与物体聚焦不良有关，或焦点在错误的物体或错误的区域。 |  | A06¦A0601
| 光学偏心 |  | A0602 | 与光学透镜偏离中心相关的问题。 |  | A06¦A0602
| 光学变色 |  | A0603 | 与非预期的颜色变化相关的问题。 |  | A06¦A0603
| 光学畸变 |  | A0604 | 与图像形成系统中的光学缺陷相关的问题，其中图像不是理想物体图像的形状。 |  | A06¦A0604
| 视光障碍 |  | A0605 | 与光学器械阻塞相关的问题，例如视觉通路。 |  | A06¦A0605
电气/电子性能问题 |  |  | A07 | 与器械电路功能相关的问题。 |  | A07
| 夺获问题 |  | A0701 | 与起搏器输出脉冲引起的心腔未能成功去极化和收缩等相关设备问题。 |  | A07¦A0701
|  | 夺获失败 | A070101 | 起搏器的电刺激未能有效和持续地实现心脏去极化导致的相关问题。 |  | A07¦A0701¦A070101
|  | 高夺获阈值 | A070102 | 与引起心脏去极化所需的输出能量高于预期/期望相关的问题。 |  | A07¦A0701¦A070102
|  | 间歇性夺获 | A070103 | 与心脏去极化无效和不一致相关的问题。 |  | A07¦A0701¦A070103
|  | 夺获阈值不稳定 | A070104 | 与引起心脏去极化所需的输出能量不稳定相关的问题。 |  | A07¦A0701¦A070104
| 连续激发 |  | A0702 | 与一段时间内电脉冲产生过多相关的问题。 |  | A07¦A0702
| 电弧作用 |  | A0703 | 与流经两个导电表面之间间隙的电流相关的问题，通常导致可见闪光。 |  | A07¦A0703
|  | 电极板电弧作用 | A070301 | 与流经电极板（导电表面）之间间隙的电流相关的问题，通常导致可见闪光。 |  | A07¦A0703¦A070301
|  | 电极的电弧 | A070302 | 与流经电极（导电表面）之间间隙的电流相关的问题，通常导致可见闪光。 |  | A07¦A0703¦A070302
| 电火花 |  | A0704 | 与放电到正常非导电介质（如空气）中的闪光相关的问题。与两个导电表面之间的放电无关。 |  | A07¦A0704
| 电池问题 |  | A0705 | 与器械内部电源（例如电池、变压器、燃料电池或其他电源）相关的问题。 |  | A07¦A0705
|  | 电池问题：高阻抗 | A070501 | 与电池内阻抗增加相关的问题。 |  | A07¦A0705¦A070501
|  | 电池问题：低阻抗 | A070502 | 与电池内阻抗降低相关的问题。 |  | A07¦A0705¦A070502
|  | 电池运行失败 | A070503 | 与未连接固定电源时器械无法运行相关的问题。 |  | A07¦A0705¦A070503
|  | 电池提前耗竭 | A070504 | 电池放电早于预期。 |  | A07¦A0705¦A070504
| 充电问题 |  | A0706 | 与器械无法为电源成功充电相关的问题。 |  | A07¦A0706
|  | 充电中断 | A070601 | 与充电过程过早结束相关的问题（例如，电池或其他充电存储设备）。 |  | A07¦A0706¦A070601
|  | 充电时间过长 | A070602 | 与器械充电所需的非预期时间量相关的问题（例如，开始充电的延迟或长于预期的充电时间）。 |  | A07¦A0706¦A070602
|  | 充电失败 | A070603 | 与无法启动适当充电程序相关的问题（例如，电池或其他充电存储设备） |  | A07¦A0706¦A070603
| 无法放电 |  | A0707 | 与电池或其他电荷储存器械未能按预期适当放电相关的问题。不适用于除颤。 |  | A07¦A0707
| 电源问题 |  | A0708 | 与操作器械的能量相关的问题。 |  | A07¦A0708
|  | 完全断电 | A070801 | 与运行设备所需的电力不足有关的问题。 |  | A07¦A0708¦A070801
|  | 间歇性断电 | A070802 | 与运行器械的电源间歇性中断相关的问题。 |  | A07¦A0708¦A070802
|  | 无法开机 | A070803 | 设备无法开启，且该问题与输送到设备的能量有关。 |  | A07¦A0708¦A070803
|  | 意外开机 | A070804 | 与器械意外被启动的相关问题。 |  | A07¦A0708¦A070804
| 器械感知问题 |  | A0709 | 与设计用于响应物理刺激（温度、照明、运动、心脏节律）且不传输结果信号进行解释或测量的器械特征相关的问题。 |  | A07¦A0709
|  | 灵敏度降低 | A070901 | 器械对输入的敏感性低于预期的问题。 |  | A07¦A0709¦A070901
|  | 灵敏度增加 | A070902 | 器械对输入的敏感性高于预期的问题。 |  | A07¦A0709¦A070902
|  | 信号分析失败 | A070903 | 器械无法分析信号的问题。 |  | A07¦A0709¦A070903
|  | 信号选择失败 | A070904 | 与器械未能选择适当输入信号相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070904
|  | 高感知阈值 | A070905 | 与器械检测高于预期/期望信号所需的输入量相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070905
|  | 低感知阈值 | A070906 | 与器械检测信号所需的输入量低于预期/期望相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070906
|  | 阈值缺失 | A070907 | 与持续刺激心肌所需的最小能量、电压或电流损失相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070907
|  | 无法感知 | A070908 | 与设计用于响应物理刺激（如温度、照明、运动）以传输结果信号进行解释或测量的器械故障相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070908
|  | 过感知 | A070909 | 与器械未能正确过滤心脏信号导致器械响应不当相关的问题。 | 修改（编辑） | A07¦A0709¦A070909
|  | 感知不足 | A070910 | 与器械未能正确检测固有心脏活动并做出适当反应相关的问题。 | 修改（编辑） | A07¦A0709¦A070910
|  | 间歇性感知 | A070911 | 与器械在预期连续时间歇性接收输入信号相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070911
|  | 信号分析错误 | A070912 | 与器械不适当分析信号相关的问题。 |  | A07¦A0709¦A070912
| 通电/传导失效 |  | A0710 | 与器械无法允许电流通过或沿电路径连续导电相关的问题。 |  | A07¦A0710
| 查询问题 |  | A0711 | 与器械响应旨在询问其状态的系统信号的能力相关的问题。 |  | A07¦A0711
|  | 难以询问 | A071101 | 与应答器系统难以触发反应相关的问题。 |  | A07¦A0711¦A071101
|  | 无法查询 | A071102 | 与器械未能适当响应旨在询问其状态的系统的信号相关的问题。 |  | A07¦A0711¦A071102
| 起搏问题 |  | A0712 | 与器械无法通过电脉冲产生治疗性模拟心搏相关的问题。 |  | A07¦A0712
|  | 节律转复失败 | A071201 | 设备治疗或成套治疗未能终止该治疗旨在终止的有害心律。 |  | A07¦A0712¦A071201
|  | 同步不准确 | A071202 | 与由于两种操作（例如信号传输时间）的时机把握不完善导致的错误的相关问题。 |  | A07¦A0712¦A071202
|  | 波形不当 | A071203 | 器械未能产生正确形状的起搏输出，例如波形过宽。 |  | A07¦A0712¦A071203
|  | 无起搏 | A071204 | 与器械停止输送起搏相关的问题。 |  | A07¦A0712¦A071204
|  | 起搏器处于备用模式 | A071205 | 具有起搏功能的器械处于备用模式。这可能是适当的故障安全措施（例如电池寿命结束），或由器械故障或操作员错误引起。 | 作废 | A07¦A0712¦A071205
|  | 非同步起搏 | A071206 | 与起搏传输过程相关的问题，在同一组的任意两个重要时刻之间，始终存在单位间期的整数。在位于不同组中的两个重要时刻之间，并不总是存在单位间隔的整数。 |  | A07¦A0712¦A071206
|  | 起搏不足 | A071207 | 起搏电压或脉冲宽度小于预期值。 |  | A07¦A0712¦A071207
|  | 间歇性起搏 | A071208 | 与起搏器械在有限时间内失效相关的问题，之后该项目恢复其执行所需功能的能力，而不需要任何外部纠正措施。注：如失效常反复发生。 |  | A07¦A0712¦A071208
|  | 心外刺激 | A071209 | 与起搏器诱导的心外（肌肉）组织（例如膈肌、胸大肌或肋间肌）的非期望刺激相关的问题。 | 修改（技术） | A07¦A0712¦A071209
| 除颤/起搏问题 |  | A0713 | 与通过预期输送电击/刺激的器械输送电击/刺激相关的问题。 |  | A07¦A0713
|  | 电击/起搏失败 | A071301 | 与器械输送电能失效相关的问题。 |  | A07¦A0713¦A071301
|  | 不适当/不充分的电击/刺激 | A071302 | 输送的电击能量水平不正确或时间不正确。 |  | A07¦A0713¦A071302
|  | 间断性电击/起搏 | A071303 | 与有限时间内不能输送电能相关的问题，之后该项目恢复其执行所需功能的能力，而不需要任何外部纠正措施。注：这种失效经常反复发生。 |  | A07¦A0713¦A071303
| 意外电击 |  | A0714 | 器械输送意外电击。此术语用于预期不输送电击/刺激的器械。 |  | A07¦A0714
| 接地故障 |  | A0715 | 与无法连接电子系统的导体以控制或阻碍接地电流和电压相关的问题。 |  | A07¦A0715
| 电力过载 |  | A0716 | 与超过内部集成电路指定阈值限值的电活动相关的问题。 |  | A07¦A0716
| 静电放电 |  | A0717 | 与两个曾带电物体之间的放电相关的问题。 |  | A07¦A0717
| 关闭失败 |  | A0718 | 问题与请求关机时器械无法断电相关。 |  | A07¦A0718
|  | 设备仍处于启动状态 | A071801 | 在请求停用后器械仍继续处于活动状态相关的问题。 |  | A07¦A0718¦A071801
| 非预期关机 |  | A0719 | 与设备意外断电相关的问题。 |  | A07¦A0719
| 电磁兼容性问题 |  | A0720 | 与系统在其电磁环境中正常运行而不会对其环境中的任何事物产生过分干扰的能力相关的问题。 |  | A07¦A0720
|  | 电磁干扰 | A072001 | 与设备电磁辐射测量相关的问题。 |  | A07¦A0720¦A072001
|  | 射频干扰 (RFI) | A072002 | 与射频干扰导致器械信号接收性能下降相关的问题。 |  | A07¦A0720¦A072002
| 电路故障 |  | A0721 | 与内部网络路径或电路（即电气组件、电路板、布线）故障相关的问题 |  | A07¦A0721
|  | 电容耦合 | A072101 | 与通过电路节点之间的电容在电网内传递能量相关的问题。当能量通过电场从一个电路耦合到另一个电路时，就会发生这种情况。 |  | A07¦A0721¦A072101
|  | 电气短路 | A072102 | 与电流沿电路中的意外路径（非预期路径）传播相关的问题。 | 修改（编辑） | A07¦A0721¦A072102
|  | 间歇性连接故障 | A072103 | 与电气/电子互连中的间歇性故障相关的问题。 |  | A07¦A0721¦A072103
| 阻抗问题 |  | A0722 | 与器械和患者连接之间的电阻抗水平相关的问题。 |  | A07¦A0722
|  | 高阻抗 | A072201 | 与器械和患者连接之间的电阻抗水平高于预期相关的问题。 | 修改（编辑） | A07¦A0722¦A072201
|  | 低阻抗 | A072202 | 与器械和患者连接之间的电阻抗水平低于预期相关的问题。 | 修改（编辑） | A07¦A0722¦A072202
|  | 非稳态阻抗 | A072203 | 阻抗不断变化，但既不会始终过高，也不会始终过低。
| 模式意外切换 |  | A0723 | 设备意外切换模式，例如切换到备用模式或电凝模式。 |  | A07¦A0723
校正问题 |  |  | A08 | 与器械操作、准确性和器械校准相关的问题。 |  | A08
| 校正失败 |  | A0801 | 与器械执行自校准程序或旨在确保器械准确性和适当性能的过程失效相关的问题。 |  | A08¦A0801
| 再校正失败 |  | A0802 | 与器械失效相关的问题，当进行设计用于确保器械准确性和适当性能的校准程序或过程时，器械无法重新获得标准水平的准确性。 |  | A08¦A0802
| 不精密度 |  | A0803 | 与器械提供不精确测量（与参考标准相比）相关的问题。 |  | A08¦A0803
| 过度校正 |  | A0804 | 与超过一组标准的调整相关的问题。 |  | A08¦A0804
| 校正不足 |  | A0805 | 与低于一组标准的调整相关的问题。 |  | A08¦A0805
输出问题 |  |  | A09 | 与器械提供的最终结果、数据或测试结果相关的任何器械记录规范偏离相关的问题。 |  | A09
| 提示音/反馈问题 |  | A0901 | 与所记录的器械规格（与声音反馈相关）的任何偏离问题，例如声音提示或蜂鸣音，但不包括“保护措施问题”中涵盖的安全相关报警。 |  | A09¦A0901
|  | 提示音/反馈不当 | A090101 | 与声音消息相关的问题，其不能引导器械用户采取正确的措施。 |  | A09¦A0901¦A090101
|  | 未听见提示音/反馈；提示音/反馈听不清 | A090102 | 与无法清晰听到声音提示相关的问题。 |  | A09¦A0901¦A090102
|  | 无提示音/反馈 | A090103 | 与器械停止提供声音提示相关的问题。 |  | A09¦A0901¦A090103
| 显示或视觉反馈问题 |  | A0902 | 与所记录的器械规格（与视觉反馈相关）的任何偏离问题，例如信息、屏幕图像或器械输出的显示。 |  | A09¦A0902
|  | 设备显示错误信息 | A090201 | 与提供错误显示信息相关的问题。 |  | A09¦A0902¦A090201
|  | 显示难以阅读 | A090202 | 与显示易读性相关的问题，例如影响读取/解释患者参数或检测结果。可读性问题可能由颜色、字体大小、显示屏对比度或其他因素引起。 |  | A09¦A0902¦A090202
|  | 不稳定或间歇性显示 | A090203 | 器械并不始终显示相同的消息、结果、读数或图像，例如：显示器可能闪烁、在读数或消息之间切换或在短时间内完全空白。 |  | A09¦A0902¦A090203
|  | 图像显示错误/伪影 | A090204 | 图像显示问题导致图像或读数/测量指示损坏。 |  | A09¦A0902¦A090204
|  | 图像定向错误 | A090205 | 与设备显示器上图像定向不正确相关的问题。 |  | A09¦A0902¦A090205
|  | 无显示/图像 | A090206 | 与缺少显示或图像相关的问题。 |  | A09¦A0902¦A090206
|  | 无视觉提示/反馈 | A090207 | 与器械停止提供视觉反馈相关的问题。 |  | A09¦A0902¦A090207
|  | 图像质量差 | A090208 | 器械显示的图像或任何可视化表示或器械输出的质量不足。 |  | A09¦A0902¦A090208
|  | 无法清除视觉提示 | A090209 | 与采取适当措施后器械上/通过器械继续显示的视觉信息相关的问题。 | 修改（编辑） | A09¦A0902¦A090209
| 触觉提示/反馈 |  | A0903 | 与记录的器械规格（与触觉反馈相关）的任何偏离问题，例如器械振动提示。 |  | A09¦A0903
|  | 触觉提示/反馈不当 | A090301 | 与触觉反馈相关的问题，不能指导器械用户采取正确的行动。 |  | A09¦A0903¦A090301
|  | 无触觉提示/反馈 | A090302 | 与器械停止提供触觉反馈相关的问题。 |  | A09¦A0903¦A090302
| 能量输出问题 |  | A0904 | 与器械的预期能量输出相关的问题。 |  | A09¦A0904
|  | 能量谱不准确 | A090401 | 与器械能量输出不在光谱预期部分相关的问题。 |  | A09¦A0904¦A090401
|  | 能量输送失败 | A090402 | 与器械输送能量故障相关的问题。 |  | A09¦A0904¦A090402
|  | 间歇能量输出 | A090403 | 与器械能量输出随时间不一致相关的问题。 |  | A09¦A0904¦A090403
|  | 输出超出规格 | A090404 | 器械输出超出记录的器械规格。 | 修改（编辑） | A09¦A0904¦A090404
|  | 输出低于规格 | A090405 | 器械输出低于记录的器械规格。 | 修改（编辑） | A09¦A0904¦A090405
|  | 治疗或诊断输出失败 | A090406 | 与器械未能提供疾病治疗或识别所需输出相关的问题。 |  | A09¦A0904¦A090406
|  | 治疗输送至非预期的身体区域 | A090407 | 与器械对身体非预期部位造成非预期治疗作用相关的问题。 |  | A09¦A0904¦A090407
| 辐射输出问题 |  | A0905 | 与器械预期的辐射输出相关的问题。 |  | A09¦A0905
|  | 辐射输出失效 | A090501 | 与放射或诊断器械的辐射输出缺失相关的问题。 |  | A09¦A0905¦A090501
|  | 过度辐射 | A090502 | 与放射或诊断器械发射的过量辐射相关的问题。 |  | A09¦A0905¦A090502
|  | 辐射曝光不足 | A090503 | 与放射或诊断器械发射的辐射过少相关的问题。 |  | A09¦A0905¦A090503
|  | 非预期/意外辐射输出 | A090504 | 器械在不应发射辐射时发出辐射。这适用于预期发射辐射的器械，以及在不正确的时间从器械的正确部分发射的辐射。如果器械发射的辐射不应发射，或来自不应发射的位置，则使用“辐射泄漏”。 |  | A09¦A0905¦A090504
| 气体输出问题 |  | A0906 | 与气体输出相关的问题。 |  | A09¦A0906
| 无数据输出 |  | A0907 | 与未从器械获得测量结果、数值或数据相关的问题。 |  | A09¦A0907
| 不正确，不充分或不精确的结果或读数 |  | A0908 | 与器械提供的最终结果、数据或检测结果不符合其性能质量标准相关的问题。 |  | A09¦A0908
|  | 信号伪影/噪声 | A090801 | 与信号杂质或干扰相关的问题（例如ECG伪影）。 |  | A09¦A0908¦A090801
|  | 未能获得样本 | A090802 | 该器械不采集或转移样本。 |  | A09¦A0908¦A090802
|  | 假阴性结果 | A090803 | 与器械误报未检出相关的问题，可能导致操作者/用户/医务人员未采取必要措施。 |  | A09¦A0908¦A090803
|  | 假阳性结果 | A090804 | 与器械错误地报告已检测到某种物质相关的问题，可能误导操作者/用户/医务人员采取错误措施。 | 修改（编辑） | A09¦A0908¦A090804
|  | 测量不正确 | A090805 | 从器械获得或由器械提供的测量值明显不正确。 |  | A09¦A0908¦A090805
|  | 不可重现结果 | A090806 | 器械结果不能可靠地再现。 |  | A09¦A0908¦A090806
|  | 读数偏高 | A090807 | 器械提供的读数过高或高于预期。 |  | A09¦A0908¦A090807
|  | 读数偏低 | A090808 | 器械提供的读数过低或低于预期。 |  | A09¦A0908¦A090808
|  | 高测试结果 | A090809 | 器械提供的测试结果过高或高于预期。 |  | A09¦A0908¦A090809
|  | 低测试结果 | A090810 | 器械提供的测试结果过低或低于预期。 |  | A09¦A0908¦A090810
|  | 无法获得读数 | A090811 | 器械未提供或显示有效读数。 |  | A09¦A0908¦A090811
|  | 检测结果缺失 | A090812 | 与未出现的测试或测量结果相关的问题。 |  | A09¦A0908¦A090812
|  | 不精确或不稳定的结果 | A090813 | 报告结果显示错误/不一致，包括高/低和/或阳性/阴性结果的组合。如果报告指出结果始终偏高或偏低，或者为假阳性或假阴性结果，则不应选择此术语。 |  | A09¦A0908¦A090813
|  | 可见性差 | A090814 | 植入的器械难以在成像模式下检测到，例如可视性不足。 |  | A09¦A0908¦A090814
| 非预期治疗结果 |  | A0909 | 与器械用于治疗目的相关的问题。 |  | A09¦A0909
温度问题 |  |  | A10 | 与器械产生非预期温度相关的问题。 |  | A10
| 制冷过度 |  | A1001 | 与器械产生低于规定温度相关的问题。 |  | A10¦A1001
| 制热过度 |  | A1002 | 与具有加热功能，产生过多热量的器械相关的问题。 |  | A10¦A1002
| 制冷不足 |  | A1003 | 与制冷设备生成的温度不够低，未达到预期值相关的问题。 | 修改（技术） | A10¦A1003
| 制热不足 |  | A1004 | 与器械或其组件产生的温度低于规定温度相关的问题。 |  | A10¦A1004
| 器械过热 |  | A1005 | 与器械产生高温相关的问题，导致其运行受损或造成伤害（例如过热导致组件熔化或自动关机）。 |  | A10¦A1005
| 器械热分解 |  | A1006 | 与器械热分解导致的变色或破坏相关的问题。 |  | A10¦A1006
| 起火 |  | A1007 | 与器械遭受火焰持续燃烧相关的问题。 |  | A10¦A1007
| 耀斑或闪光 |  | A1008 | 与器械遭受非持续火焰而被灼伤的相关问题。 |  | A10¦A1008
| 冒烟 |  | A1009 | 与器械产生的蒸汽或气体云相关的问题，通常与火灾或烧伤后相关。 |  | A10¦A1009
计算机软件问题 |  |  | A11 | 与影响器械性能或与其他器械通信的编程、代码和/或软件系统（包含人工智能/机器学习系统）相关的问题。 | 修改（技术） | A11
| 应用网络问题 |  | A1101 | 与记录的系统规格偏离相关的问题，影响整体系统性能和/或与该系统连接的单个器械的性能。 |  | A11¦A1101
| 应用程序问题 |  | A1102 | 与软件在预期用途或应用范围内实现其功能的要求相关的问题。 |  | A11¦A1102
|  | 应用程序冻结或无法启动 | A110201 | 与应用程序冻结和/或无法启动相关的问题。 |  | A11¦A1102¦A110201
|  | 剂量计算错误 | A110202 | 与器械用于计算器械管理的特定测量值或数量的书面程序代码或应用软件相关的问题。 |  | A11¦A1102¦A110202
|  | 施药错误 | A110203 | 器械软件导致药物制备或给药错误的事件。 |  | A11¦A1102¦A110203
|  | 参数计算错误 | A110204 | 与器械用于计算参数（剂量或功率相关参数除外）的书面程序代码或应用软件相关的问题。 |  | A11¦A1102¦A110204
|  | 功率计算错误 | A110205 | 与器械用于器械功率相关计算的书面程序代码或应用软件相关的问题。 |  | A11¦A1102¦A110205
|  | 程序版本升级问题 | A110206 | 与安装影响器械性能或与其他器械通信的软件系统更新相关的问题。 |  | A11¦A1102¦A110206
|  | 软件安装问题 | A110207 | 与以允许器械完全运行的方式安装器械软件相关的问题。安装来源可以是制造商或用户。 |  | A11¦A1102¦A110207
|  | 应用程序意外关闭 | A110208 | 与应用程序故障导致意外关闭相关的问题。 |  | A11¦A1102¦A110208
| 程序或算法执行问题 |  | A1103 | 与程序或算法执行异常问题。 |  | A11¦A1103
|  | 程序或算法执行延迟 | A110301 | 与程序或算法相关的延迟执行问题。 |  | A11¦A1103¦A110301
|  | 程序或算法间歇性执行 | A110302 | 程序或算法间歇性执行。 |  | A11¦A1103¦A110302
|  | 程序或算法执行失败 | A110303 | 与执行程序或算法失效相关的问题。程序执行突然/意外中断。 |  | A11¦A1103¦A110303
| 计算机操作系统问题 |  | A1104 | 与控制计算机程序执行并在计算机系统中提供诸如计算机资源分配、作业控制、输入/输出控制和文件管理等服务的软件、固件和/或硬件元素相关的问题。 |  | A11¦A1104
|  | 操作系统丧失功能 | A110401 | 与计算机操作系统故障相关的问题，而非应用软件问题。 |  | A11¦A1104¦A110401
|  | 操作系统版本或升级问题 | A110402 | 与将旧版操作系统更换为最新操作系统相关的问题。 |  | A11¦A1104¦A110402
| 计算机系统安全问题 |  | A1105 | 与软件系统的未授权访问或修改导致书面程序代码、应用软件或数据或整个器械的保密性、完整性或可用性丧失相关的问题。 |  | A11¦A1105
|  | 应用程序安全问题 | A110501 | 与获取计算机编程代码相关的问题，这些代码可以从一个计算机系统复制并传播到另一个计算机系统，从而导致软件、硬件和数据损坏。 |  | A11¦A1105¦A110501
|  | 未授权的计算机系统访问 | A110502 | 与计算机系统不允许的访问相关的问题，可能导致程序修改、数据损坏或网络安全中断。这一概念与计算机完整性密切相关，计算机完整性是系统或组件防止对计算机程序或数据进行未授权访问或修改的程度。 |  | A11¦A1105¦A110502
| 数据备份问题 |  | A1106 | 与系统、组件、文件、程序或人员有关的问题，在发生故障或外部灾难时可以更换或帮助恢复主要项目。 |  | A11¦A1106
|  | 备份失败 | A110601 | 与无法备份或检索器械数据或系统文件的备份版本（损坏的文件）相关的问题。 |  | A11¦A1106¦A110601
|  | 未能转换为备份 | A110602 | 当主项目发生故障时，无法从主系统、组件、文件或程序转换到备份系统、组件、文件或程序，从而导致出现此问题。 |  | A11¦A1106¦A110602
| 数据问题 |  | A1107 | 数据（图表、订单、结果）未正确存储、传输、更新或显示的事件。 |  | A11¦A1107
|  | 数据丢失 | A110701 | 数据意外永久或暂时丢失、删除、损坏或覆盖的事件。 |  | A11¦A1107¦A110701
|  | 患者数据问题 | A110702 | 医疗保健提供者访问数据，尽管查询程序正确，但仍检索到错误患者或错误数据的事件。 |  | A11¦A1107¦A110702
| 日期/时间相关软件问题 |  | A1108 | 与作为器械操作因素的日历日期和/或时间的编程相关的问题。 |  | A11¦A1108
连接问题 |  |  | A12 | 与为提供液体、气体、电或数据传输方法而设置的器械和/或功能单元的连接相关的问题。 |  | A12
| 连接受阻 |  | A1201 | 与器械连接相关的问题，其设置为提供液体、气体或数据传输方法的功能单元被阻止或阻碍。 |  | A12¦A1201
| 解耦 |  | A1202 | 与器械未能连接有关的问题，导致流体、气体、电力或信号信息无法在设备间传输。 |  | A12¦A1202
| 断开连接问题 |  | A1203 | 设备连接时因预留空间不足，导致气体、液体或电流在连接器之间无法传输的问题。 |  | A12¦A1203
| 断开连接失败 |  | A1204 | 与器械连接相关的问题，在预期情况下，无法完成液体、气体、电流或信息的传输终止，或连接组件未分离或断开连接。 |  | A12¦A1204
| 连接松动或间断 |  | A1205 | 与器械连接松动或间断相关的问题。 |  | A12¦A1205
| 错误连接 |  | A1206 | 与器械连接不当或不符合器械质量标准、要求或预期用途相关的问题。 |  | A12¦A1206
| 连接不完整或不充分 |  | A1207 | 与器械的部分连接相关的问题，其中器械可能看起来是连接的，但液体、气体、电流或信息只能实现部分传输、间歇性传输，甚至完全无法传输。 |  | A12¦A1207
| 适配问题 |  | A1208 | 与设备连接有关的问题，即用于传输液体、气体、电力或信息的通道、交换系统和其他功能单元不匹配或不适合。 |  | A12¦A1208
通信或传输问题 |  |  | A13 | 与器械发送或接收信号或数据相关的问题。这包括器械预期通信的器械内部组件之间的传输。 |  | A13
| 无法读取输入信号 |  | A1301 | 与器械读取用于解释或测量的信号故障相关的问题。 |  | A13¦A1301
| 记录传输失败 |  | A1302 | 与器械传输解释或测量记录的故障相关的问题。 |  | A13¦A1302
| 间歇性通信故障 |  | A1303 | 内部组件之间或与其他外部设备之间的预期数据通信不一致或缺乏。 |  | A13¦A1303
| 遥测数据异常 |  | A1304 | 与遥测信号传输可变性相关的问题。 |  | A13¦A1304
| 无线通信问题 |  | A1305 | 与射频无线技术特性和性能（如频率、输出功率、范围、接收）、无线服务质量、无线共存、无线信号和数据的安全性以及电磁兼容性相关的问题。 |  | A13¦A1305
输注或流量问题 |  |  | A14 | 与器械未能按预期输送或抽吸液体或气体相关的问题（例如，以不正确的速率输送药物，从系统中抽吸液体的问题）。这包括真空收集装置和手动或机械泵。 |  | A14
| 放气问题 |  | A1401 | 与器械放气相关的问题，包括非预期放气或放气不足等情况。 |  | A14¦A1401
|  | 无法放气 | A140101 | 与预期应当放气的器械无法放气相关的问题。 |  | A14¦A1401¦A140101
|  | 非预期放气 | A140102 | 与器械发生非预期的放气相关的问题，该器械本不应放气、或不应在此时放气、或不应达到此种放气程度。 |  | A14¦A1401¦A140102
| 流量超限和输注过量 |  | A1402 | 与治疗药物（如输送到器械或患者体内的药物或液体）输送过量相关的问题。 |  | A14¦A1402
| 填充问题 |  | A1403 | 与液体输送相关的方法或时间量相关的问题。交付时间或交付实体的数量可能会受到影响。 |  | A14¦A1403
|  | 无法自动填充 | A140301 | 作为自动化过程的一部分，灌装完全失败。灌装不足时，使用“灌装不足”。对于过量灌装，使用“过量灌装”。对于不一致的灌装，使用“体积准确度问题”。 |  | A14¦A1403¦A140301
|  | 过量填充 | A140302 | 器械填充过度。对于填充完全失败，使用“无法自动填充”。灌装不足时，使用“灌装不足”。对于不一致的灌装，使用“体积准确度问题”。 |  | A14¦A1403¦A140302
|  | 填充不足 | A140303 | 器械填充不足。对于填充完全失败，使用“无法自动填充”。灌装不足时，使用“灌装不足”。对于不一致的灌装，使用“体积准确度问题”。 |  | A14¦A1403¦A140303
|  | 容量准确度问题 | A140304 | 器械填充不一致。这描述了观察到的过度灌装和灌装不足之间变化的问题，可能是间歇性的。如果问题一致，则使用“过量填充”或“填充不足”。 |  | A14¦A1403¦A140304
| 过滤问题 |  | A1404 | 与物质通过多孔介质（例如用于去除悬浮物质的血凝块过滤器）的过程相关的问题。 |  | A14¦A1404
|  | 过滤过程不充分 | A140401 | 与过滤器未能去除应该去除的物品或物质相关的问题。 |  | A14¦A1404¦A140401
|  | 超滤不充分 | A140402 | 由于血液和透析液室之间存在压力梯度（跨膜压），与液体在血液和透析液之间通过透析膜转移相关的问题。 |  | A14¦A1404¦A140402
| 流量或输注不当 |  | A1405 | 与治疗药物（例如，正压下进入器械或患者体内的空气、气体、药物或液体）的调节和输送相关的问题。 |  | A14¦A1405
|  | 逆流或反流 | A140501 | 流体（例如液体、气体）持续逆向流动，即与预期流动方向相反。 |  | A14¦A1405¦A140501
|  | 非受控流动 | A140502 | 与空气、气体或液体的不受控制的输注流量相关的问题。 |  | A14¦A1405¦A140502
|  | 梯度增加 | A140503 | 与温度、压力或其他变量随距离、时间等变化的速率增加相关的问题。 |  | A14¦A1405¦A140503
|  | 输送不准确 | A140504 | 输注总量不符合预期；过低或过高。 |  | A14¦A1405¦A140504
|  | 流速不准确 | A140505 | 与单位时间内输注流量波动相关的问题，即使终末体积正确，并且在正确的总时间内输送。 |  | A14¦A1405¦A140505
|  | 间歇性输注或流动 | A140506 | 与流动不平稳相关的问题，其特征是流动出现间歇性停止。 | 修改（技术） | A14¦A1405¦A140506
|  | 器械内回流 | A140507 | 与局部回流相关的问题，影响器械的流量输出。 | 修改（编辑） | A14¦A1405¦A140507
|  | 流速受限 | A140508 | 与流速相关的问题，单位时间内输送的流量未达到预期流速。 | 修改（编辑） | A14¦A1405¦A140508
|  | 潮气量波动 | A140509 | 与一次呼吸过程中，吸入和呼出的气体量相关的问题。 |  | A14¦A1405¦A140509
| 充盈问题 |  | A1406 | 与使用预期充盈剂（例如，生理盐水或空气）时器械无法扩张或扩大相关的问题。 |  | A14¦A1406
| 输注或流量不足 |  | A1407 | 与治疗药物剂量不足相关的问题，例如，在正压下将药物或液体输送到患者体内。 |  | A14¦A1407
| 无流动 |  | A1408 | 器械未能输送指定液体或气体引起的问题。 |  | A14¦A1408
|  | 输送失效 | A140801 | 预期输送功能完全失效 |  | A14¦A1408¦A140801
|  | 输注失效 | A140802 | 预期输注功能完全失效 |  | A14¦A1408¦A140802
|  | 灌注功能失效 | A140803 | 预期灌注功能完全失效 |  | A14¦A1408¦A140803
| 流动受阻 |  | A1409 | 与器械组件（例如管路、开口、管道）内阻塞或堵塞导致流动受限（包括凝血）相关的问题。 |  | A14¦A1409
|  | 完全堵塞 | A140901 | 与器械组件（例如管路、开口、管道）内阻塞或堵塞导致无流动相关的问题。 |  | A14¦A1409¦A140901
|  | 部分堵塞 | A140902 | 与器械组件（例如管路、开口、管道）内阻塞或堵塞导致流速降低相关的问题。 |  | A14¦A1409¦A140902
| 冲洗困难 |  | A1410 | 器械难以冲洗，可能表明器械内有阻塞。 |  | A14¦A1410
| 压力问题 |  | A1411 | 与对器械施加内部或外部力影响液体或气体流动相关的问题。 |  | A14¦A1411
|  | 压力降低 | A141101 | 压力意外降低，损害器械的预期功能。 |  | A14¦A1411¦A141101
|  | 压力升高 | A141102 | 压力意外增加，损害器械的预期功能。 |  | A14¦A1411¦A141102
|  | 压力丧失 | A141103 | 压力意外完全丧失，影响器械的预期功能。 |  | A14¦A1411¦A141103
| 泵送问题 |  | A1412 | 与泵性能偏离规格以损害流量、输注或分配相关的问题。 |  | A14¦A1412
|  | 泵速降低 | A141201 | 泵速意外下降，可能导致流速异常，从而损害设备的预期功能。 |  | A14¦A1412¦A141201
|  | 泵速增加 | A141202 | 泵速意外上升，可能导致流速异常，从而损害设备的预期功能。 |  | A14¦A1412¦A141202
|  | 泵送失败 | A141203 | 与器械无法开始泵送相关的问题。 |  | A14¦A1412¦A141203
|  | 泵送停止 | A141204 | 意外/非预期的泵送中断 |  | A14¦A1412¦A141204
| 抽吸问题 |  | A1413 | 与吸引设备相关的问题，吸引设备可以是由手动、电动、真空或压力源提供动力，通过管道和收集袋抽空和去除不需要的物质（空气、气体、液体或颗粒）。 |  | A14¦A1413
|  | 吸引力下降 | A141301 | 与由于抽吸减少导致从体腔或器械中清除液体或气体相关的问题。 |  | A14¦A1413¦A141301
|  | 吸引力升高 | A141302 | 与因抽吸增加从体腔或器械中清除液体或气体相关的问题。 |  | A14¦A1413¦A141302
|  | 抽吸失效 | A141303 | 与完全不能提供抽吸相关的问题。 |  | A14¦A1413¦A141303
| 预充问题 |  | A1414 | 与准备开始泵送器械相关的问题。 |  | A14¦A1414
|  | 预充失败 | A141401 | 与器械未能开始预充过程（即用于输送液体的器械准备过程）相关的问题。 |  | A14¦A1414¦A141401
|  | 预充不完整或不充分 | A141402 | 与器械准备不充分相关的问题。 |  | A14¦A1414¦A141402
| 器械内存在非预期气体 |  | A1415 | 与器械中的空气或气体相关的问题（例如管路中有空气）。 | 修改（技术） | A14¦A1415
激活、定位或分离问题 |  |  | A15 | 与器械激活、定位或分离的事件顺序相关的任何器械记录规格偏离的问题。注：部署与激活同义。 |  | A15
| 激活问题 |  | A1501 | 与器械激活相关的问题。注：激活包括扩张。 |  | A15¦A1501
|  | 激活失败 | A150101 | 与器械未能激活（包括部分激活）相关的问题。 |  | A15¦A1501¦A150101
|  | 激活困难或延迟 | A150102 | 与器械激活延迟或困难相关的问题。 |  | A15¦A1501¦A150102
|  | 提前激活 | A150103 | 与器械的早期和非预期激活相关的问题。 |  | A15¦A1501¦A150103
|  | 自激活/误触发 | A150104 | 与器械意外激活或器械在使用过程中意外打开相关的问题。 |  | A15¦A1501¦A150104
|  | 按键或按钮无响应/不工作 | A150105 | 与器械对按键或按钮输入无反应相关的问题。 |  | A15¦A1501¦A150105
|  | 意外停用 | A150106 | 与器械在使用过程中停止运行相关的问题。 |  | A15¦A1501¦A150106
| 定位问题 |  | A1502 | 与器械移动至预期位置相关的问题。 |  | A15¦A1502
|  | 定位失效 | A150201 | 与器械无法定位在指定位置相关的问题。 |  | A15¦A1502¦A150201
|  | 器械错位 | A150202 | 与器械被放置在非预期或指定位置相关的问题。 |  | A15¦A1502¦A150202
|  | 定位困难或延迟 | A150203 | 与用户难以或延迟将器械定位到指定位置相关的问题。 |  | A15¦A1502¦A150203
|  | 无法推进 | A150204 | 与未能将器械移动至预期位置相关的问题。 |  | A15¦A1502¦A150204
|  | 推进困难 | A150205 | 与难以将器械移动至预期位置相关的问题（例如，难以推进导丝）。 |  | A15¦A1502¦A150205
|  | 插入困难 | A150206 | 与器械导入或插入问题相关的问题，即使用户按照使用说明书或标签操作器械。 |  | A15¦A1502¦A150206
|  | 移除困难 | A150207 | 与用户在取出器械时遇到困难相关的问题，即使用户按照使用说明书或标签操作器械。 |  | A15¦A1502¦A150207
|  | 器械被卡住 | A150208 | 与器械卡在患者血管、组织或其他器械内相关的问题。 |  | A15¦A1502¦A150208
| 分离问题 |  | A1503 | 与器械脱离或分离相关的问题。 |  | A15¦A1503
|  | 分离故障 | A150301 | 与器械或其一个组件未能按预期分离或分离相关的问题。 |  | A15¦A1503¦A150301
|  | 分离困难或延迟 | A150302 | 与用户经历器械分离或分离困难或延迟相关的问题。 |  | A15¦A1503¦A150302
|  | 过早分离 | A150303 | 器械过早非预期脱离系统问题。 |  | A15¦A1503¦A150303
保护措施问题 |  |  | A16 | 与所记录器械规格的任何偏离相关的问题，其与用于降低患者或护理者风险或将风险维持在规定水平内的器械的特定实现和继承设计特征相关。 |  | A16
| 设备报警系统 |  | A1601 | 与设备报警系统相关的问题 |  | A16¦A1601
|  | 无视觉报警信号 | A160101 | 器械在需要时未显示警报信息。 | 修改（编辑） | A16¦A1601¦A160101
|  | 声报警缺失 | A160102 | 设备未能发出可听警报。 |  | A16¦A1601¦A160102
|  | 报警音量不足 | A160103 | 无法清晰听到器械警报。 |  | A16¦A1601¦A160103
|  | 延迟报警 | A160104 | 设备报警系统运行延迟。 |  | A16¦A1601¦A160104
|  | 误报警 | A160105 | 与器械向用户提供错误警报或警示有关的问题。 |  | A16¦A1601¦A160105
|  | 报警缺陷 | A160106 | 器械警报未按预期运行和/或不符合器械规格。 |  | A16¦A1601¦A160106
| 失效安全 |  | A1602 | 与防止器械不安全使用的功能相关的问题。 |  | A16¦A1602
|  | 失效安全机制未生效 | A160201 | 失效安全机制未运行。与器械故障安全机制相关的问题，该机制不能正常工作或以无效方式工作，影响了器械的安全使用。 | 修改（编辑） | A16¦A1602¦A160201
|  | 失效安全机制设计缺失 | A160202 | 该设备未设计失效安全机制，但该机制对其正常和/或安全运行是必需的。 |  | A16¦A1602¦A160202
| 器械自检失败 |  | A1603 | 与器械未能执行内部自我诊断过程以确保使用期间或使用前的正常操作相关的问题。 |  | A16¦A1603
| 自动停机故障 |  | A1604 | 与器械不在可操作条件下无法自行关闭相关的问题。 |  | A16¦A1604
| 重置问题 |  | A1605 | 与将变量、寄存器或其他存储位置重置相关的问题。 |  | A16¦A1605
|  | 重置失效 | A160501 | 与器械未能将变量、寄存器或其他存储位置重置相关的问题 |  | A16¦A1605¦A160501
|  | 归零失败 | A160502 | 与器械未能将变量、寄存器或其他存储位置设置回零相关的问题。 |  | A16¦A1605¦A160502
|  | 不适当或非预期重置 | A160503 | 与器械将变量、寄存器或其他存储位置设置为不适当或非预期状态相关的问题。 |  | A16¦A1605¦A160503
| 指示器过早激活 |  | A1606 | 保护措施指示器的激活时间早于预期的问题。 |  | A16¦A1606
|  | 择期更换指示器过早激活 | A160601 | 择期更换指示器的的激活时间早于一起或非预期激活问题。 |  | A16¦A1606¦A160601
|  | 寿命终止指示器过早激活 | A160602 | 寿命终止指示器的激活时间早于预期或非预期激活。 |  | A16¦A1606¦A160602
| 屏蔽失效 |  | A1607 | 与器械无法作为屏障吸收X射线、伽马射线等辐射能量相关的问题。 |  | A16¦A1607
相容性问题 |  |  | A17 | 与器械或物质（药物、体液等）之间的相容性相关的问题。 | 修改（技术） | A17
| 组件或附件不兼容 |  | A1701 | 设备在同一使用环境下运行时，因不兼容导致设备之间功能异常的问题。 |  | A17¦A1701
|  | 附件不兼容 | A170101 | 器械预期用途所需的附件疑似与器械不兼容，从而影响器械的预期功能。 |  | A17¦A1701¦A170101
|  | 组件不兼容 | A170102 | 器械发挥正常功能所需的组件与器械的其他组件或子组件不兼容，从而影响器械的预期功能。 |  | A17¦A1701¦A170102
| 器械-器械不兼容 |  | A1702 | 当两个或更多设备在同一使用环境下运行时，因不兼容导致多个设备功能异常的问题 |  | A17¦A1702
| 测量系统不兼容 |  | A1703 | 设备系统之间和/或设备系统内部固有的测量系统不兼容问题，从而导致这些器械的测量值计算错误或不匹配，例如国际公制与美国测量系统。 |  | A17¦A1703
| 非预期兼容性 |  | A1704 | 与预期不兼容但能够一起工作或配合的两种或多种器械的能力相关的问题。 |  | A17¦A1704
污染/净化问题 |  |  | A18 | 与器械、其表面或包装材料中发现存在任何非预期异物相关的问题，可能影响器械的性能或预期用途，或影响器械有效去污的问题。 |  | A18
| 污染 |  | A1801 | 与非预期的杂质（化学或微生物或异物）进入或附着于器械相关的问题。 |  | A18¦A1801
|  | 器械内部/表面被生物膜污染 | A180101 | 与意外将生物膜涂层引入器械内部或其表面相关的问题。 | 修改（技术） | A18¦A1801¦A180101
|  | 器械成分或试剂被污染 | A180102 | 与化学或微生物杂质非预期引入，或异物进入/附着于医疗器械成分或试剂相关的安全性问题。 |  | A18¦A1801¦A180102
|  | 器械被体液污染 | A180103 | 与器械内/上出现非预期体液相关的问题，体液不属于已记录器械规格和要求的一部分。 |  | A18¦A1801¦A180103
|  | 器械被化学或其他材料污染 | A180104 | 与器械被化学物质或其他非生物材料污染相关的问题。 |  | A18¦A1801¦A180104
|  | 器械被微生物污染 | A180105 | 与器械的非预期微生物污染相关的问题。 |  | A18¦A1801¦A180105
| 制造或运输过程污染 |  | A1802 | 与在表面或包装材料中发现存在任何非预期异物相关的问题，可能影响其预期用途的最佳性能，且发生在生产或运输过程中。 |  | A18¦A1802
| 器械再处理问题 |  | A1803 | 与已使用或已拆封（但未使用）器械的再处理流程（清洁、消毒、包装、贴标、灭菌）中任一环节失效相关的问题。 |  | A18¦A1803
|  | 清洁不彻底 | A180301 | 与器械或操作员未能清除任何可见污物、异物或生物体沉积在器械外表面、裂缝和接合处相关的问题。 |  | A18¦A1803¦A180301
|  | 消毒失效 | A180302 | 在对器械进行再处理时，未能对器械进行适当消毒。 |  | A18¦A1803¦A180302
|  | 冲洗问题 | A180303 | 未正确执行冲洗过程。 |  | A18¦A1803¦A180303
|  | 酶清洁剂残留问题 | A180304 | 酶清洁剂未正确去除。 |  | A18¦A1803¦A180304
|  | 灭菌问题 | A180305 | 器械在再处理过程中灭菌不当。 |  | A18¦A1803¦A180305
|  | 去污后残留 | A180306 | 与去除污染过程无法充分去除多余的可见污染物、异物或生物体沉积物相关的问题。 |  | A18¦A1803¦A180306
| 设备在用户使用场所受到污染 |  | A1804 | 与表面或包装材料中发现存在任何非预期异物相关的问题，可能影响其预期用途的最佳性能，且发生在用户机构。 |  | A18¦A1804
环境相容性问题 |  |  | A19 | 与使用器械的周围环境（如温度、噪音、照明、通风）或其他外部因素（如电源）相关的问题。 |  | A19
| 环境噪声问题 |  | A1901 | 与倾向于干扰器械操作的任何非预期声能或振动相关的问题。 |  | A19¦A1901
| 环境温度问题 |  | A1902 | 与环境温度或不适当环境温度储存条件下器械性能受损相关的问题。 |  | A19¦A1902
| 烟雾或蒸汽问题 |  | A1903 | 与环境蒸汽或气体的可见性、气味或毒性相关的问题。 |  | A19¦A1903
| 设备使用环境真菌污染问题 |  | A1904 | 与设备使用环境中可见真菌污染问题（霉菌/酵母菌/伞菌等）。 |  | A19¦A1904
| 潮湿或湿度问题 |  | A1905 | 与储存或使用环境中影响器械性能的不合格湿度水平相关的问题。 |  | A19¦A1905
|  | 受潮损坏 | A190501 | 与使用器械的周围环境中的水蒸气或水对器械造成损坏相关的问题。 |  | A19¦A1905¦A190501
| 设备环境通风问题 |  | A1906 | 与器械使用的直接空气中新鲜空气循环相关的问题。 |  | A19¦A1906
|  | 起雾 | A190601 | 与使用器械的直接大气中水蒸气的可见性相关的问题。 |  | A19¦A1906¦A190601
| 器械环境使用不安全 |  | A1907 | 与导致器械不安全使用的环境条件相关的问题（例如电磁场、噪声、振动、微生物污染等）。 |  | A19¦A1907
| 环境中颗粒物问题 |  | A1908 | 与设备使用环境中悬浮的细小固体或液体颗粒（如灰尘、烟雾、烟气和/或雾气）相关的问题。 |  | A19¦A1908
| 医用气体供应问题 |  | A1909 | 与医用气体（如医用空气/氧气/一氧化二氮/氮气）供应系统相关问题。 |  | A19¦A1909
| 电力问题 |  | A1910 | 与设施供电质量相关的问题。 |  | A19¦A1910
|  | 应急电源故障 | A191001 | 与包括发电机和/或可中断电源系统 (UPS) 在内的设施紧急备用电源系统故障相关的问题。 |  | A19¦A1910¦A191001
|  | 电力中断 | A191002 | 设施主电源供应中断的相关问题。 |  | A19¦A1910¦A191002
|  | 电源调节问题 | A191003 | 与用户设施的公用和电气系统的瞬时过功率/过电压相关的问题；-与功率调节不足相关的问题，如波动、浪涌、尖峰、脱落、噪声和其他此类不良瞬态的存在。 |  | A19¦A1910¦A191003
安装相关问题 |  |  | A20 | 与特定设备的安装、配置和/或设置不完善相关的问题。 |  | A20
| 安装过程中装配不当 |  | A2001 | 与器械使用相关的问题，其特征为器械组件、部件或成分组装不正确。 |  | A20¦A2001
标签、使用说明或培训相关问题 |  |  | A21 | 与器械标记/标签、使用说明书、培训和维护文件或指南相关的问题。 | 修改（编辑） | A21
| 仪器标记/标签问题 |  | A2101 | 与随附或贴在器械或其任何包装上的书面、印刷或图形材料相关的问题。这包括与器械制造商提供的标识、技术描述和使用相关的口头说明。问题可能包括但不限于该材料不清楚、缺失、磨损、不正确或不准确。 | 修改（编辑） | A21¦A2101
|  | 失效日期问题 | A210101 | 涉及医疗器械、其标签或相关文件上失效日期的准确性、清晰度、存在性或解释的任何问题。 | 修改（技术） | A21¦A2101¦A210101
|  | 难以辨认或难以阅读的信息 | A210102 | 与无法读取或解读的信息相关问题。 | 修改（技术） | A21¦A2101¦A210102
|  | 信息不准确 | A210103 | 与不精确、不正确、不准确的信息相关问题。 | 修改（编辑） | A21¦A2101¦A210103
|  | 信息不清楚 | A210104 | 与信息模糊、混乱相关的问题。 |  | A21¦A2101¦A210104
|  | 信息缺失 | A210105 | 缺少信息，例如标签、使用说明书。 |  | A21¦A2101¦A210105
|  | 标签错误 | A210106 | 与贴在器械或包装上的标签不正确相关的问题。 |  | A21¦A2101¦A210106
|  | 器械标签外观相似 | A210107 | 与医疗器械标签看起来与另一产品相似导致混淆相关的问题。另一产品可能是另一种器械，或不同的产品（如药品或清洁剂），或其他任何产品。包装易混淆问题请使用 A020505。 | 修改（技术） | A21¦A2101¦A210107
| 缺乏维护文件或指南 |  | A2102 | 与用户机构未收到足够的的服务文件、指南或建议来进行预防性和纠正性维护和性能保证检查相关的问题。 |  | A21¦A2102
| 对医疗保健专业人员的说明指导不充分 |  | A2103 | 与贴在器械或其包装上的任何书面、印刷或图形内容与器械随附的任何内容不准确相关的问题，包括与器械制造商提供的供医疗保健专业人员使用的器械的标识、技术描述和使用相关的口头说明。 |  | A21¦A2103
| 对非医疗保健专业人员的说明指导不充分 |  | A2104 | 与用户不清楚且无法遵循器械或其包装上随附的任何书面、印刷或图形内容（包括与器械生产商提供的器械标识、技术描述和使用相关的口头说明，与给定环境下的医疗护理标准不同）相关的问题。 |  | A21¦A2104
| 培训不充分或不足 |  | A2105 | 与机构未提供涵盖器械操作的令人满意的初始和/或定期用户培训相关的问题。 |  | A21¦A2105
人机接口问题 |  |  | A22 | 与结果不同于制造商预期或操作者预期的作为或不作为相关的问题。 |  | A22
| 器械安装或准备困难 |  | A2201 | 与器械使用相关的问题，表现为用户在准备使用器械时遇到困难，即使操作是按照使用说明书进行的。 |  | A22¦A2201
| 器械编程或校准困难 |  | A2202 | 即使对于经过适当培训的用户/操作员来说，该设备也很难编程、校准或设置为所需状态。 |  | A22¦A2202
| 器械维护困难 |  | A2203 | 与用户根据器械常规维护（即定期检查、故障检测、维修和保养器械以维持或恢复可接受的操作条件）的制造商规范维护器械的能力相关的问题。 |  | A22¦A2203
| 人机界面设计缺陷 |  | A2204 | 与操作员和设备进行通信或相互作用的方式相关的问题。 |  | A22¦A2204
| 设备提供无参考价值的信息 |  | A2205 | 器械提供可识别但无指导性的信息，例如错误代码，但没有关于含义或应采取的适当措施的更多信息。如果消息无法解析，请使用A2206-设备提供难以理解的消息。 |  | A22¦A2205
| 设备提供无法理解的信息 |  | A2206 | 器械提供了难以或无法理解的消息，例如一组看似随机的字符串。如果该消息有意义但没有帮助，请使用 A2205-设备提供了无指导性消息。 |  | A22¦A2206
器械使用问题 |  |  | A23 | 与未能按照制造商的建议或公认的最佳实践处理、维修或操作器械相关的问题。 |  | A23
| 器械操作问题 |  | A2301 | 在用于患者之前，未按照规范操作器械。 |  | A23¦A2301
| 使用错误的控制/治疗设置 |  | A2302 | 与器械指定操作和/或预期用途的控制设置不当或不正确或治疗参数不正确相关的问题。 |  | A23¦A2302
| 操作程序或方法不当/错误 |  | A2303 | 与器械使用相关的问题，表现为不符合器械预期用途、规格、程序和过程或服务说明和器械制造商提供的信息。 |  | A23¦A2303
| 超说明书使用 |  | A2304 | 与用于未批准适应症或未批准预期用途的器械相关的问题。 |  | A23¦A2304
| 组装错误 |  | A2305 | 与使用后器械或成分组装不正确相关的问题。 |  | A23¦A2305
|  | 用户组装错误 | A230501 | 与用户错误组装器械或组件相关的问题。 |  | A23¦A2305¦A230501
|  | 维护/维修期间组装错误 | A230502 | 与维护或维修期间器械或组件组装不正确相关的问题。 |  | A23¦A2305¦A230502
无明显器械问题 |  |  | A24 | 发生了疑似医疗器械不良事件（例如患者伤害），但该器械本身或其使用方式似乎并无问题。 | 修改（技术） | A24
无明显不良事件 |  |  | A25 | 已收到一份报告，但提供的描述似乎与不良事件无关。该代码允许出于管理目的记录报告，即使其不符合不良事件报告的要求。 |  | A25
| 因纠正措施而采取预防性移除 |  | A2501 | 由于纠正措施而预防性移除器械，但所涉及器械并无故障或问题。 | 修改（编辑） | A25¦A2501
信息不足 |  |  | A26 | 似乎发生了一起不良事件，但是没有足够的信息可用于对器械问题进行分类。 |  | A26
无适当器械问题术语/代码 |  |  | A27 | 任何其他术语均不足以充分描述该器械问题。注意：除非无其他可用代码，否则不得使用此代码。提交不良事件报告时应记录首选术语。此信息将用于确定是否应向代码表中添加新术语。 | 修改（编辑） | A27

## B
附件名称：附件 B
附件标题：原因调查-调查类型
发布编号：2026
附件描述： 用于描述所调查内容和所进行调查类型的术语/代码，以详细说明不良事件的根本原因。
附件说明： 本附件中的术语/代码应用于回答诸如研究是如何进行的等问题？是否涉及检测？它是否也或仅涉及非测试手段（例如，面谈等）？ 在适当的情况下，device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当的情况下，“patient(患者)”一词应被解释为以下所有或任何一种含义：用户、操作人员、受事件影响的任何其他人。
附件批准日期：2026年 1 月
一级术语 | 代码 | 定义 | 状态 | 代码层次结构
测试实际/可疑医疗器械 | B01 | 对不良事件报告涉及可疑器械进行测试，以确定其功能和其他特性，并确认不良事件的可能原因。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B01
测试制造商留样同批号/批次器械 | B02 | 对报告涉及可疑器械同一批号/批次产品进行测试，以支持确认不良事件的可能原因。使用制造商留样产品（未出厂）进行测试。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B02
测试用户退回的同批号/批次器械 | B03 | 对用户退回的同一批号/批次器械进行相关测试，以支持确认不良事件的可能原因。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B03
测试制造商留样其他批号/批次器械 | B04 | 对不良事件报告涉及的可疑器械，使用制造商留样的其他批号/批次产品（未出厂）进行实证测试，以支持确认不良事件的可能原因。适用于批号/批次信息不明的器械。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B04
测试用户退回的其他批号/批次器械 | B05 | 对不良事件中用户退回的其他批号/批次器械进行测试，以支持确认不良事件发生的可能原因。适用于批号/批次信息不明的器械。相关测试通常基于技术文件或最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 | 修改（编辑） | B05
测试不同型号器械 | B06 | 对不良事件报告涉及器械的不同型号产品进行测试，以支持通过合理性推理识别不良事件发生的可能原因。不同型号的器械虽与实际涉及的器械并非完全一致，但具备与其相关的特性。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B06
测试原材料 | B07 | 对不良事件涉及器械原材料进行测试，以支持确认发生不良事件的可能原因。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B07
使用制造商器械测试患者样本或参考物质 | B08 | 使用不良事件涉及器械（通常是 IVD）对患者样本或参考物质进行测试，以支持确认发生不良事件的可能原因，相关测试通常基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 | 作废 | B08
使用参考方法测试患者样本或参考物质 | B09 | 使用适用于不良事件涉及器械（通常是 IVD）的参考方法对患者样本或参考物质进行测试，以支持确认发生不良事件的可能原因，相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B09
使用竞品器械测试患者样本或参考物质 | B10 | 使用与不良事件中涉及器械（通常是IVD）具有可比性的竞品器械对患者样本或参考物质进行测试，以支持确认发生不良事件的可能原因，相关测试通常基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B10
历史数据分析 | B11 | 对不良事件涉及器械的历史不良事件数据分析或对相同或不同批号/批次产品的历史不良事件数据进行分析。 |  | B11
趋势分析 | B12 | 对不良事件涉及器械的不良事件趋势分析或对相同或不同批号/批次产品的不良事件趋势分析。应注意的是，通常认为趋势分析不足以单独作为调查方法，应与其他研究方法联合使用，以提供补充信息。 | 作废 | B12
沟通/访谈 | B13 | 调查涉及与不良事件相关人员（例如，医护人员、受影响患者或其他用户，在适当情况下，包括亲属或其他参与护理的人员）的沟通/面谈（可通过面对面交流或技术手段，如电话、电子邮件等）。 | 作废 | B13
生产记录分析 | B14 | 对相关生产记录进行分析，以支持确认不良事件的可能原因。 |  | B14
用户/第三方提供的信息分析 | B15 | 对用户（如：医疗保健专业人员、患者、临床工程师）或第三方（如：测试机构）提供的相关信息进行分析，以支持确认不良事件的可能原因。这不包括器械记录的信息。 |  | B15
器械非报告中制造商生产 | B16 | 进一步获取的信息证实，所涉及器械并非由制造商所制造。这包括身份错误或器械伪造。与C20和D13或D14联合使用。 | 修改（编辑） | B16
器械未退回 | B17 | 尽管制造商要求将不良事件中涉及的器械退回，但实际上器械没有被退回进行测试。 | 修改（编辑） | B17
器械被丢弃 | B18 | 不良事件中涉及的器械已被丢弃，因此无法取回进行测试。 |  | B18
退回器械不完整 | B19 | 退回的器械不完整，缺少测试及分析根本原因所需的部件、组件或附件 |  | B19
涉及器械无法进行测试 | B20 | 不良事件涉及的器械不能进行测试（例如，仍植入在患者体内）。 | 修改（编辑） | B20
调查类型尚未确定 | B21 | 尚未获得确定调查类型的详细信息，正在收集中。若调查已完成，请勿使用该代码。 | 修改（编辑） | B21
可用信息不足 | B22 | 报告不良事件的可用信息不足，无法识别制造商、器械或其他关键信息。该术语表示无法进一步调查。若正在收集更多信息，请使用“调查类型尚未确定”。 |  | B22
要求提供样本但未提供 | B23 | 需要患者样本来充分调查该问题，已要求但未提供。 | 修改（编辑） | B23
事件历史日志审查 | B24 | 从器械获取历史日志文件并进行分析，识别不良事件的可能原因，包括器械数据读取。 |  | B24
微粒测试 | B25 | 对用户退回的微粒或异物进行分析，以供评估。 |  | B25
使用制造商器械测试患者样本 | B26 | 使用不良事件中涉及的器械（通常是IVD）或同类型器械对患者样本进行实证测试。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B26
使用制造商器械测试参考物质 | B27 | 调查使用不良事件报告涉及的器械（通常是IVD）或同类型的器械对参考物质进行实证测试。相关测试基于最新相关标准中描述用于评价安全性和性能的测试方法。 |  | B27
器械在运输途中丢失 | B28 | 不良事件中涉及的器械已由用户退回，但尚未收到以进行测试。 |  | B28
器械数据无法获取用于分析 | B29 | 制造商无法获取设备数据（如软件日志等）进行分析。 |  | B29
图像分析 | B30 | 调查包括对器械图像、操作过程图像或诊断图像的审查。 |  | B30
标签审查 | B31 | 对报告的信息与产品标签（包括使用说明）进行审查，确定投诉事件是否由于产品标签信息不足或用户未按照标签操作所导致。注意：仅将标签审查作为事件调查并不充分。 | 修改（编辑） | B31
服务/维护记录分析 | B32 | 调查包括对涉及器械的服务历史或维护记录进行分析。 |  | B32
制造商归属错误 | B33 | 进一步获取的信息证实，所涉器械实际制造商并非最初认定的制造商。这包括身份错误或器械伪造。与C20和D13或D14联合使用。 | 新增 | B33
软件代码分析 | B34 | 通过人工与自动化方法对源代码进行系统性审查与测试，以检测错误、漏洞及与需求偏差。 | 新增 | B34

## C
附件名称：附件 C
附件标题：原因调查-调查发现
发布编号：2026
附件描述： 描述特定调查中发现的术语/代码是识别根本原因的关键。本附件具有层级，允许辖区选择使用的编码级别。
附件说明： 应使用本附件中的术语/代码来回答以下问题：调查结果是什么？IMDRF术语和定义使用美式拼写。 在适当的情况下，“device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当的情况下，“patient(患者)”一词应被解释为以下所有或任何一种含义：用户、操作人员、受事件影响的任何其他人。
附件批准日期：2026 年 1 月
一级术语 | 二级术语 | 三级术语 | 代码 | 定义 | 状态 | 代码层次结构
识别出生物学问题 |  |  | C01 | 由生物过程或生物体引起的，或影响生物过程或生物体的相关问题。 |  | C01
| 识别出生物相容性问题 |  | C0101 | 器械引起的细胞或组织反应会对该治疗的接受者或受益者产生局部或全身性不良反应。（参见 ISO 10993） |  | C01¦C0101
| 生物污染 |  | C0102 | 生物体如细菌、真菌或病毒或其产物（酶或毒素）的非预期存在。 |  | C01¦C0102
|  | 内毒素污染 | C010201 | 某些细菌（例如，革兰氏阴性菌）相关毒素的非预期存在。 |  | C01¦C0102¦C010201
|  | 微生物污染 | C010202 | 微生物如细菌和真菌（酵母菌和霉菌）的非预期存在。 |  | C01¦C0102¦C010202
| 材料或材料浸出物热原问题 |  | C0103 | 器械材料浸出物造成非预期的热原或产热微生物存在。 |  | C01¦C0103
| 识别出细胞毒性问题 |  | C0104 | 发现该器械对活细胞具有非预期毒性。 |  | C01¦C0104
| 识别出遗传毒性问题 |  | C0105 | 器械可导致遗传物质损伤（例如，诱发恶性肿瘤）。（参见 ISO 10993） |  | C01¦C0105
|  | 致癌问题 | C010501 | 器械能够诱发癌症的发展。 |  | C01¦C0105¦C010501
|  | 致突变问题 | C010502 | 器械能够改变生物体的遗传信息（通常是 DNA），从而增加突变的频率。 |  | C01¦C0105¦C010502
| 识别出血液学问题 |  | C0106 | 器械影响或严重影响血液或其成分。（参见 ISO 10993 所有部分） |  | C01¦C0106
|  | 凝集问题 | C010601 | 器械可能通过其化学、机械或热学特性，影响血液的凝血功能。 |  | C01¦C0106¦C010601
|  | 补体激活问题 | C010602 | 器械影响人体激活免疫系统中补体系统的能力，从而干扰清除病原体的能力。这可能是由器械与化学品或材料的相互作用引起的。 |  | C01¦C0106¦C010602
|  | 血小板激活问题 | C010603 | 器械会影响人体激活血小板形成的能力。 |  | C01¦C0106¦C010603
|  | 血栓激活引起的问题 | C010604 | 器械导致血管内或沿血管血栓形成，导致血流紊乱或阻断。 | 修改（编辑） | C01¦C0106¦C010604
| 非预期存在过敏原 |  | C0107 | 器械中存在非预期的过敏原。若过敏原属预期存在但未充分标注，则使用C05或其子术语。 | 修改（编辑） | C01¦C0107
| 识别出生殖毒性问题 |  | C0108 | 器械影响生殖功能、胚胎发育（致畸性）以及产前和产后早期发育。（ISO 10993第3部分） |  | C01¦C0108
| 内源性物质非预期存在 |  | C0109 | 内源性物质、体液、细胞组织等的非预期存在。 |  | C01¦C0109
识别出电气问题 |  |  | C02 | 与电动器械相关的事件，其中电气故障导致器械问题（例如电路、触点或组件故障），即使该问题是间歇性的。 |  | C02
| 识别出电气/电子元件问题 |  | C0201 | 发现电气或电子元件的性能不足。 |  | C02¦C0201
| 识别出硬件时序问题 |  | C0202 | 组件时序控制不当导致的问题。 |  | C02¦C0202
| 识别出阻抗问题 |  | C0203 | 因器械或电路对电流的阻抗不足或过大导致的问题。 |  | C02¦C0203
| 识别出绝缘问题 |  | C0204 | 因电气绝缘材料不足或不正确导致的问题。 |  | C02¦C0204
| 断路 |  | C0205 | 因开关断开、电线断裂等原因导致无电流的电路问题。 |  | C02¦C0205
| 漏电流问题 |  | C0206 | 与可能导致触电的泄漏电流相关的问题。这些电流通常流经接地保护导体。如果没有接地保护导体，这些电流可能通过人体从器械流向地面。 |  | C02¦C0206
| 识别出电源问题 |  | C0207 | 与向器械提供电力的电源相关的问题。 |  | C02¦C0207
|  | 储能系统问题 | C020701 | 与储能系统（如可充电电池、充电系统或电容器）相关的问题，包括电源提前耗竭和电池爆炸等问题。 |  | C02¦C0207¦C020701
|  | 识别出断电 | C020702 | 器械因电源供应中断而出现的问题。 |  | C02¦C0207¦C020702
|  | 电源波动 | C020703 | 电源波动（如瞬态功率、电涌、电压骤降或电源时序）导致器械失效。 |  | C02¦C0207¦C020703
| 短路 |  | C0208 | 因电路中两点之间出现意外的低电阻连接问题，或导致电流过大（经常造成损坏），或形成新的短路（导致电流偏离原有路径和组件）。 |  | C02¦C0208
| 信号丢失 |  | C0209 | 因一个或多个电信号的丢失或减弱而引起的问题。 |  | C02¦C0209
| 存储器损坏 |  | C0210 | 器械内存损坏导致的故障，包括位翻转或单个事件错误。 | 修改（编辑） | C02¦C0210
识别出电磁兼容性问题 |  |  | C03 | 电磁干扰导致的器械与器械之间或器械与环境之间的问题。 |  | C03
| 传导骚扰 |  | C0301 | 因导体（如电线、电阻、接线端子）物理接触引起的电磁干扰（EMI）问题，而非由感应（无导体物理接触）产生的辐射性EMI问题。 |  | C03¦C0301
| 识别出静电放电 |  | C0302 | 因两个存在电位差的不同物体之间突然且瞬时地出现电流脉冲而导致的问题。 |  | C03¦C0302
| 抗扰度不足 |  | C0303 | 与抗扰度或抗电磁干扰 (EMI) 能力相关的问题。 |  | C03¦C0303
| 非预期发射 |  | C0304 | 因器械非预期发射电磁能量导致的问题。 |  | C03¦C0304
| 识别出射频干扰 (RFI) |  | C0305 | 因射频干扰导致的问题。射频干扰（RFI） 是一种由于外部来源发射的电磁传导或电磁辐射而影响电路的干扰。 |  | C03¦C0305
识别出互操作性问题 |  |  | C04 | 两个或多个单独器械之间的机械、电气或通信接口问题。 |  | C04
| 识别出通信问题 |  | C0401 | 器械无法正常发送或接收有效信号（特指设备间互操作性缺陷）。 |  | C04¦C0401
|  | 有线通信问题 | C040101 | 有线系统内器械之间的通信问题。 |  | C04¦C0401¦C040101
|  | 识别出无线通信问题 | C040102 | 无线系统内器械之间的通信问题。 |  | C04¦C0401¦C040102
|  | 网络通信问题 | C040103 | 网络系统内器械之间的通信问题。 |  | C04¦C0401¦C040103
| 组件/附件不兼容 |  | C0402 | 因组件/附件未按照器械说明书正确运行而导致的故障。 |  | C04¦C0402
| 器械与其他器械不兼容 |  | C0403 | 因与其他器械联合使用或与其他器械同时使用而导致器械发生故障。 | 修改（编辑） | C04¦C0403
| 识别出非预期兼容性 |  | C0404 | 器械被证实与预期不兼容的另一器械兼容。 |  | C04¦C0404
标签和使用/维护说明 |  |  | C05 | 器械标签或文件上提供的信息（如器械的预期用途、使用说明、器械特性、器械维护）不充分、不适当或不正确。 |  | C05
| 标签和/或使用说明书不充分 |  | C0501 | 标签或使用说明中的信息不充分，例如步骤难以遵循或缺失。 | 修改（编辑） | C05¦C0501
| 标签和/或使用说明书不正确 |  | C0502 | 标签信息缺失、错误或不当，例如内容标识错误、器械标签特征不符或包装内容不符。 |  | C05¦C0502
| 维护说明不充分或不正确 |  | C0503 | 维护说明中的信息不充分或不正确。 |  | C05¦C0503
识别出材料和/或化学问题 |  |  | C06 | 器械材料问题或其材料与器械内或环境中其他元素产生反应的问题。 |  | C06
| 识别出劣化问题 |  | C0601 | 器械因老化、渗透和腐蚀等过程而发生磨损、弱化、腐蚀或分解时出现的问题。 |  | C06¦C0601
| 不适当的材料 |  | C0602 | 因材料的非预期存在、成分或结构而引发的问题。 | 修改（技术） | C06¦C0602
|  | 不适当的组成/浓度 | C060201 | 与器械中存在的材料或元件组合不当相关的问题（例如，电容器材料组成不当）。 |  | C06¦C0602¦C060201
|  | 不适当的物理结构 | C060202 | 与部件、组件、元件或材料排列不正确或不适当相关的问题。 |  | C06¦C0602¦C060202
|  | 分子结构问题 | C060203 | 与器械某处存在不适当分子几何结构相关的问题（即分子中原子的空间排列和将原子结合在一起的化学键）。 |  | C06¦C0602¦C060203
| 理化性质不足 |  | C0603 | 因理化性质而导致的问题。 |  | C06¦C0603
| 材料不相容 |  | C0604 | 因作为器械组成部分同时存在的材料不兼容而导致的问题。 |  | C06¦C0604
| 识别出反应性问题 |  | C0605 | 因材料的反应性而导致的问题（例如，反应过度或反应不足）。 |  | C06¦C0605
| 公差累积 |  | C0606 | 由于组件规格的偏差组合导致的问题。 |  | C06¦C0606
识别出机械问题 |  |  | C07 | 由内力或外力（包括液体、其他物体、环境影响或生理影响）引起的问题。 |  | C07
| 器械移位 |  | C0701 | 器械因外力作用发生移位（如支架或电极位置移动）。 |  | C07¦C0701
| 识别出摩擦问题 |  | C0702 | 因其表面与异体表面或液体接触而引起的问题。 |  | C07¦C0702
| 泄漏/密封问题 |  | C0703 | 器械内密封不充分/破损导致的问题。 |  | C07¦C0703
| 识别出润滑问题 |  | C0704 | 因所需部位润滑剂过多或过少而产生的问题（例如，连接器处的润滑异常可能引发腐蚀等失效机制）。 |  | C07¦C0704
| 识别出刚性问题 |  | C0705 | 当其材料在受到外加力接触时过于柔软/柔韧或刚硬/坚韧时发生的问题。 |  | C07¦C0705
| 识别出应力问题 |  | C0706 | 由另一物体对其施加的物理力过大或不足导致的问题，例如磨损、弯曲、变形、断裂、疲劳。 |  | C07¦C0706
|  | 变形/扭曲问题 | C070601 | 因施加作用力导致器械形状或尺寸变化的问题。这可能是拉伸力（拉力）、压缩力、剪切、弯曲、打结或扭曲的结果。 |  | C07¦C0706¦C070601
|  | (材料）疲劳问题 | C070602 | 当材料受到应力或一系列重复应力时发生弱化或破裂导致的问题。 |  | C07¦C0706¦C070602
|  | 分离问题 | C070603 | 因组件、物体或材料切割、撕裂或断裂成两块或多块（包括剪切）而引起的问题。 |  | C07¦C0706¦C070603
|  | 机械冲击问题 | C070604 | 整个器械突然遭受猛烈打击或碰撞（例如，跌落）所引起的问题。 |  | C07¦C0706¦C070604
|  | 振动问题 | C070605 | 由器械自身或所处环境的持续节律性运动引发的问题。 |  | C07¦C0706¦C070605
|  | 磨损问题 | C070606 | 因使用过程中材料的提前或预期的使用、退化或变化而导致的问题。 |  | C07¦C0706¦C070606
| 尺寸不正确 |  | C0707 | 器械或其部件的物理尺寸不正确导致的问题 |  | C07¦C0707
| 识别出堵塞问题 |  | C0708 | 因阻塞或堵塞而导致的问题。 |  | C07¦C0708
识别出光学问题 |  |  | C08 | 与器械光学性质相关的问题。 |  | C08
| 识别出光传输问题 |  | C0801 | 器械传递光能的能力存在问题。 |  | C08¦C0801
| 识别出光源问题 |  | C0802 | 器械光学性质的问题，如屈光度、眩光、辐照度或闪烁感。 |  | C08¦C0802
识别出临床成像问题 |  |  | C09 | 用于放射照相或成像程序的器械（例如 CT 扫描仪、磁共振成像）出现的问题。 |  | C09
| 梯度感应场问题 |  | C0901 | 放射过程（例如：磁共振成像）中产生的梯度场引起的问题。 |  | C09¦C0901
| 影像伪影 |  | C0902 | 因在放射过程中（例如：磁共振成像）可能发生的信号丢失而导致的不可接受的图像失真。 |  | C09¦C0902
| 磁感应移动 |  | C0903 | 因磁场应用引起的非预期或过度运动导致的问题。 |  | C09¦C0903
| 射频诱发过热 |  | C0904 | 与器械附近可能发生的非预期射频感应温度升高有关的问题。 |  | C09¦C0904
识别出软件问题 |  |  | C10 | 与器械软件相关的问题。 |  | C10
| 配置问题 |  | C1001 | 因变更控制或版本不正确（包括区域性要求）而导致的问题。 |  | C10¦C1001
| 设计错误 |  | C1002 | 器械的软件设计存在缺陷（不完整或不正确）。 |  | C10¦C1002
|  | 数据压缩错误 | C100201 | 在减少存储空间或通信带宽的操作过程中，数据丢失或损坏。 |  | C10¦C1002¦C100201
|  | 算法不正确 | C100202 | 发现器械软件对特定计算执行错误的步骤顺序。 |  | C10¦C1002¦C100202
|  | 数据定义不正确 | C100203 | 发现器械软件在指定或操作数据项时存在错误。 |  | C10¦C1002¦C100203
|  | 接口设计错误 | C100204 | 器械软件在用户界面（包括可用性问题）或与其他系统的接口方面存在错误。 |  | C10¦C1002¦C100204
|  | 非功能性缺陷 | C100205 | 器械软件包含不影响其运行的软件错误。 |  | C10¦C1002¦C100205
|  | 软件时序问题 | C100206 | 软件模块排序或激活错误导致的问题。 |  | C10¦C1002¦C100206
| 识别出软件维护问题 |  | C1003 | 器械软件未正确维护/更新。 |  | C10¦C1003
| 识别出软件安装问题 |  | C1004 | 器械软件未按规范安装或未能正确安装。 |  | C10¦C1004
| 软件需求错误 |  | C1005 | 器械的软件需求不完整、不充分或存在冲突。 |  | C10¦C1005
| 软件运行错误 |  | C1006 | 由于编码错误，器械软件在运行期间失效。 |  | C10¦C1006
| 软件安全性漏洞 |  | C1007 | 器械软件未能提供充分的授权、访问控制、保护和可追溯性。 |  | C10¦C1007
| 数据传输错误 |  | C1008 | 器械软件无法在系统内或向另一器械传输预期数据。 |  | C10¦C1008
| 数据存储失败或丢失 |  | C1009 | 数据全部或部分保存不成功。 |  | C10¦C1009
| 识别出人工智能训练/确认问题 |  | C1010 | 与人工智能（包括机器学习算法）的训练和/或确认相关的问题。 |  | C10¦C1010
| 软件损坏 |  | C1011 | 器械软件受损并导致器械故障。 |  | C10¦C1011
器械温度问题 |  |  | C11 | 与器械温度相关的问题。注：对于与环境温度相关的问题，使用“识别出环境问题”。 |  | C11
| 识别出过热问题 |  | C1101 | 器械在运行过程中发现超预期温升。这适用于预期不传热的器械。对预期在运行过程中传热的器械，使用“识别出制热过度”。如果过热与冷却系统问题有关，则应使用“识别出冷却不充分”。 |  | C11¦C1101
| 识别出制热过度 |  | C1102 | 在运行过程中，器械输送的热量超过计划或预期，适用于预期输送热量的器械。对于在运行过程中非预期输送热量的器械，使用“识别出过热问题”。 |  | C11¦C1102
| 识别出制冷过度 |  | C1103 | 器械在运行过程中对患者或另一器械的冷却超过预期或期望值。 |  | C11¦C1103
| 识别出制冷不充分 |  | C1104 | 器械在运行过程中未能充分对患者或者其他器械进行降温或冷却。 |  | C11¦C1104
识别出防护系统问题 |  |  | C12 | 与防止或警告器械不安全操作的系统相关的问题。 |  | C12
| 识别出失效安全问题 |  | C1201 | 预期用于防止器械不安全操作的系统未正确运行。 | 修改（编辑） | C12¦C1201
| 识别出报警系统问题 |  | C1202 | 预期用于警告潜在不安全状况的系统未正确运行。 |  | C12¦C1202
| 器械自检问题 |  | C1203 | 器械自检系统故障。 |  | C12¦C1203
| 自动停止问题 |  | C1204 | 器械的自动停止功能未正确运行。 |  | C12¦C1204
| 识别出指示器过早激活 |  | C1205 | 预期用于指示器械状态的系统被提前触发。 |  | C12¦C1205
| 识别出复位问题 |  | C1206 | 器械未正确重置。 |  | C12¦C1206
| 屏蔽问题 |  | C1207 | 器械的屏蔽不足。 |  | C12¦C1207
| 识别出安全措施缺失或不充分 |  | C1208 | 安全措施应用不充分或缺失。 |  | C12¦C1208
识别出运行问题 |  |  | C13 | 器械在性能、使用或运行过程中发生的问题。 |  | C13
| 器械再处理不当 |  | C1301 | 与未能正确且充分地对器械进行再处理相关的问题。 |  | C13¦C1301
|  | 再处理过程中器械未正确清洁 | C130101 | 未正确遵循清洁程序或使用了不适当的清洁材料。 |  | C13¦C1301¦C130101
|  | 再处理过程中器械未正确消毒/灭菌 | C130102 | 消毒/灭菌过程不正确和/或使用了错误的消毒/灭菌产品。 |  | C13¦C1301¦C130102
|  | 再处理过程中器械未正确组装 | C130103 | 再处理后器械组装不正确。 |  | C13¦C1301¦C130103
| 无法校准或未校准下使用 |  | C1302 | 无法校准（建立测量器械与测量单位之间的关系）或在未校准下使用器械，无法确保准确的读数。 |  | C13¦C1302
| 器械难以操作 |  | C1303 | 问题包括器械的设置、操作和拆卸。不包括再处理。 |  | C13¦C1303
| 结果/数据判读错误 |  | C1304 | 因用户对器械提供的结果或数据的理解错误而导致的问题。 |  | C13¦C1304
患者样本问题 |  |  | C14 | 因样本中的内源性或外源性干扰物，或目标分析物/标记物的非预期变化而导致的问题。 |  | C14
| 新的或未知的干扰物 |  | C1401 | 识别出新的或未知的内源性或外源性干扰物（样本）。 |  | C14¦C1401
| 识别出样本中已知的干扰物 |  | C1402 | 样本中已知的已识别干扰物。 |  | C14¦C1402
| 变异体/突变体相关问题 |  | C1403 | 标签中未涵盖的变异体/突变体对器械的影响。 | 修改（编辑） | C14¦C1403
| 分析前处理问题 |  | C1404 | 用户对患者样本的分析前处理不正确 | 修改（编辑） | C14¦C1404
识别出环境问题 |  |  | C15 | 因环境因素（如灰尘、污垢、湿度、温度）而导致的问题。 |  | C15
| 识别出环境温度问题 |  | C1501 | 器械性能受到使用环境中的温度或温度变化的影响。 |  | C15¦C1501
| 环境中外部异物对器械的污染 |  | C1502 | 环境异物污染器械。因灰尘或污垢或其他异物进入或附着器械而导致的问题。 |  | C15¦C1502
| 器械对环境的污染 |  | C1503 | 器械操作导致附近环境污染，例如灰尘、污垢、烟雾、热量或生物材料。 |  | C15¦C1503
| 识别出环境压力问题 |  | C1504 | 器械性能受到使用环境中的压力或压力变化的影响。 |  | C15¦C1504
| 识别出环境光问题 |  | C1505 | 器械性能受到环境光的影响。该术语适用于环境光对器械的直接影响，以及对用户操作器械能力的影响（例如读取器械输出）。 |  | C15¦C1505
| 识别出环境湿度问题 |  | C1506 | 器械性能受到使用环境中湿度或湿度变化的影响。 |  | C15¦C1506
识别出制造过程问题 |  |  | C16 | 可追溯至生产过程问题。 |  | C16
| 识别出组装问题 |  | C1601 | 因器械组装不正确而导致的问题。 |  | C16¦C1601
| 识别出灭菌问题 |  | C1602 | 制造商在最终灭菌过程中出现的问题。 |  | C16¦C1602
| 识别出安装问题 |  | C1603 | 因安装、设置或配置不正确而发生故障的器械（例如，将“自动”除颤器错误配置为“半自动”，从而导致故障）。 |  | C16¦C1603
| 制造机械的维护 |  | C1604 | 因未能维护用于生产器械的制造设备而导致的问题。 |  | C16¦C1604
| 识别出包装问题 |  | C1605 | 因器械包装而导致的问题。 |  | C16¦C1605
|  | 包装受损 | C160501 | 因器械包装受损而导致的问题（例如，密封破损或不完整）。 |  | C16¦C1605¦C160501
|  | 包装材料问题 | C160502 | 因包装材料的组成或类型不适用于器械而导致的问题。 |  | C16¦C1605¦C160502
|  | 包装含有非预期材料 | C160503 | 因包装中含有非预期材料而产生的问题。 |  | C16¦C1605¦C160503
|  | 包装内器械错误或组件不全 | C160504 | 因包装包含不正确或不完整的器械（组件缺失）而导致的问题。 |  | C16¦C1605¦C160504
识别出维护问题 |  |  | C17 | 因未按照说明对器械进行适当维护（例如，可由用户机构、经销商或服务提供商进行维护）而在生产后出现的器械故障或问题。 |  | C17
| 识别出调整不当/未对准 |  | C1701 | 器械部件调整不正确引起的问题。 | 修改（编辑） | C17¦C1701
识别出运输/储存问题 |  |  | C18 | 因运输或储存条件引起的问题。 |  | C18
| 识别出运输问题 |  | C1801 | 器械运输方式引起的问题，例如装运箱温度或运输方法。 |  | C18¦C1801
| 识别出储存问题 |  | C1802 | 将器械贮存在不受控或不适当的环境（例如，将湿敏器械贮存在潮湿环境中）所导致的问题。 |  | C18¦C1802
未发现器械问题 |  |  | C19 | 报告的问题在调查时无法重现。 |  | C19
|  | 无法排除器械问题 | C1901 | 调查结果并未明确证实所报告的器械问题是否存在。 | 新增 | C19¦C1901
|  | 排除器械问题 | C1902 | 调查结果明确证实所报告的器械不存在问题。 | 新增 | C19¦C1902
无可用调查结果 |  |  | C20 | 当无法进行调查导致不能获得结果时使用。 当未进行调查或调查不足以充分确定地排除设备故障时使用。此代码通常应与B16和D13一起使用。 | 修改（编辑） | C20
调查结果待完成 |  |  | C21 | 调查正在进行中，尚未获得结果。如果调查完成，请勿使用该代码。 |  | C21
无适当调查结果术语/代码 |  |  | C22 | 其他任何术语都无法充分描述的问题。注：除非无其他可行代码，否则不得使用该代码。提交不良事件报告时，应记录首选术语。该信息将用于确定是否应将新术语添加到代码表中。 | 修改（编辑） | C22
识别出使用问题 |  |  | C23 | 发生的问题与医疗保健专业人员、患者或其他器械用户的操作有关。 |  | C23
| 样本量不足 |  | C2301 | 样本量不足以进行试验。 |  | C23¦C2301
| 识别出使用未经确认的控制措施 |  | C2302 | 与使用未经确认的控制措施相关的问题。 |  | C23¦C2302
故障现象尚无结论 |  |  | C24 | 对故障进行了核查，但尚无结论。 |  | C24

## D
附件名称：附件 D
附录标题：原因调查-调查结论
发布编号：2026
附件描述： 描述所报告事件涉及器械结论的术语/代码。
附件说明： 应使用本附录中的术语/代码来回答关于根本原因的结论是什么？（基于调查结果中记录的结果以及调查类型中记录的获得方式。）IMDRF 术语和定义使用美式拼写。 在适当的情况下，“device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当的情况下，“patient(患者)”一词应被解释为以下所有或任何一种含义：用户、操作人员、受事件影响的任何其他人。
附件批准日期：2026 年 1 月
一级术语 | 二级术语 | 代码 | 定义 | 状态 | 代码层次结构
原因可追溯至器械设计 |  | D01 | 问题可追溯至器械设计（如需求、测试过程、危害分析、实施策略）。 |  | D01
| 设计不符合预期用途 | D0101 | 问题可追溯至不支持或干扰器械预期用途的器械设计/设计特征的问题。 |  | D01¦D0101
| 人因工程-器械难以操作 | D0102 | 问题可追溯至对器械的评估和工程设计不适当和/或不充分，无法适应器械的使用方式或地点。 |  | D01¦D0102
| 人因工程-器械难以组装 | D0103 | 问题可追溯至组件和/或组装步骤设计不当，导致无法正确组装器械。 |  | D01¦D0103
| 人因工程-器械难以再处理 | D0104 | 问题可追溯至再处理步骤和/或器械设计不当，导致器械不清洁。 |  | D01¦D0104
| 安全措施缺失或不充分 | D0105 | 问题可追溯至器械设计不当或完全缺乏安全措施而导致器械故障或器械的非预期特性，包括可能对使用器械的人员造成危害的问题。 |  | D01¦D0105
| 设计变更确认不充分 | D0106 | 问题可追溯至器械设计变更确认不足或缺失，导致器械出现故障或非预期特性，可能对使用器械人员造成危害。 |  | D01¦D0106
| 网络安全不足 | D0107 | 问题追溯至对计算机、服务器、移动设备、电子系统、网络、程序和数据保护不足，使其受恶意攻击、损坏、数据泄露或未经授权的访问。 | 修改（技术） | D01¦D0107
| 软件设计不足 | D0108 | 原因可追溯到医疗器械软件（包括人工智能/机器学习）组件或医用独立软件设计不充分或不适当。 | 修改（技术） | D01¦D0108
原因可追溯至组件失效 |  | D02 | 预期或随机组件故障，无任何设计或制造问题。 |  | D02
原因可追溯至生产 |  | D03 | 器械制造过程中使用的工艺或系统存在缺陷。示例包括变更控制、生产或质量控制过程中的问题。 |  | D03
| 制造缺陷 | D0301 | 问题可追溯到制造过程。 |  | D03¦D0301
| 质量控制缺陷 | D0302 | 问题可追溯至未能维护或建立控制和验证制造商确定的产品要求的技术。包括提供给制造商的组件或原材料不足。 |  | D03¦D0302
原因可追溯至运输/储存 |  | D04 | 问题可追溯至器械不当的运输或储存. |  | D04
原因可追溯至基础设施 |  | D05 | 问题可追溯至医疗机构或其他使用场所（例如建筑电源、网络、氧气系统）的基本框架、系统和过程。 |  | D05
原因可追溯至环境 |  | D06 | 由于暴露于超出预期范围的环境条件而引起的问题。 |  | D06
原因可追溯至维护 |  | D07 | 问题可追溯至不适当的例行或预防性维护 |  | D07
原因可追溯至培训 |  | D08 | 培训不到位引起的问题。 |  | D08
原因可追溯至标签、说明书等标记 |  | D09 | 由于标记问题（包括包装说明书、使用手册、使用说明书）而发生的问题。 |  | D09
原因可追溯至非器械相关因素 |  | D10 | 已证实发生的不良事件是由器械或使用以外的原因导致。 |  | D10
| 与患者自身状况相关的不良事件 | D1001 | 已证实不良事件是由患者现有病症或疾病引起的，并且该器械的使用未导致或以其他方式影响该病症/疾病相关不良事件。 |  | D10¦D1001
| 与手术过程相关的不良事件 | D1002 | 不良事件发生在手术过程中，器械对事件没有影响。 |  | D10¦D1002
| 与互换性相关的不良事件 | D1003 | 发生不良事件的原因是用于校准或评估 IVD 性能的材料不具备与人体样本相似的特性，从而导致不适当的偏差和错误的结果。材料示例包括：参照物质、校准品、能力验证样本。 |  | D10¦D1003
原因可追溯至用户 |  | D11 | 不良事件部分或全部由器械用户造成，包括样品处理。 |  | D11
| 未遵循说明书使用 | D1101 | 问题追溯至用户未遵循制造商说明。 |  | D11¦D1101
| 非预期使用错误导致或促成事件发生 | D1102 | 用户与器械或样本之间的相互作用导致或促成了该错误。这包括器械的非预期不当使用和不正确的样本制备。 |  | D11¦D1102
| 原因追溯至故意标签外、未获批准或禁忌使用 | D1103 | 问题可追溯至有意将器械用于未经批准的操作或患者、禁忌症、标签或说明书中未列出的用途。 |  | D11¦D1103
| 超出货架期/有效期 | D1104 | 器械已超过制造商建议的存储时间/日期，但质量没有下降。 |  | D11¦D1104
| 识别出寿命终止问题 | D1105 | 问题可追溯至器械使用寿命终止。 |  | D11¦D1105
| 重复使用一次性器械 | D1106 | 问题追溯至设计用于一次性使用的器械被多次使用 |  | D11¦D1106
| 破坏或故意误用 | D1107 | 问题出现是由于故意损坏或鲁莽误用，该术语表示有造成损坏或伤害的明显意图。 |  | D11¦D1107
| 可合理预见的误使用 | D1108 | 问题与器械使用说明书中未提及的使用方式有关，但可能由容易预见的人员行为造成。 |  | D11¦D1108
器械的已知固有风险 |  | D12 | 报告的不良事件已知并记录在标记（如标签/说明书）中，且已采取所有合理的缓解措施（包括已知的短期或长期并发症或不良反应）。 |  | D12
假冒器械 |  | D13 | 故意和/或以欺诈手段伪造其身份、组成或来源的器械。 |  | D13
未检测到问题 |  | D14 | 未证实器械存在问题或者证实器械不存在问题。 |  | D14
| 无法排除器械问题 | D1401 | 调查结果无法明确证实是否存在所报告的器械问题。 | 作废 | D14¦D1401
| 排除器械问题 | D1402 | 调查结果明确证实器械没有问题。 | 作废 | D14¦D1402
未确定原因 |  | D15 | 调查结果无法得出关于所报告不良事件原因的明确结论。 | 修改（编辑） | D15
| 原因与器械相关，但无法更具体地追溯 | D1501 | 问题可以追溯到器械，但是调查无法确定实际的根本原因（例如设计、制造、组件）。 |  | D15¦D1501
结论尚未获得 |  | D16 | 由于调查未完成，尚未得出结论。如果调查完成，请勿使用该代码。 | 修改（编辑） | D16
无适当调查结论术语/代码 |  | D17 | 任何其他术语均未充分描述得出的原因。注：除非无其他可行代码，否则不得使用该代码。提交不良事件报告时，应记录首选术语。该信息将用于确定是否应将新术语添加到代码表中。 | 修改（编辑） | D17
原因可追溯至软件编码 |  | D18 | 问题可追溯至计算机程序或系统中的错误、缺陷或故障，导致其产生不正确或意外的结果，或以非预期的方式运行。 |  | D18
原因可追溯至人工智能训练/确认过程 |  | D19 | 问题可追溯至用于训练和/或确认人工智能（包括机器学习算法）的过程或数据集。 |  | D19
原因可追溯至另一器械 |  | D20 | 问题可追溯至由其他器械引起。 |  | D20
原因可追溯至健康差异 |  | D21 | 问题可追溯至在某些人口特征（如性别、种族或民族）人群中，器械表现性能不足或不一致。 |  | D21

## E
附件名称：附件 E
附件标题：健康影响-临床体征、症状或状况
发布编号：2026
附件描述： 用于描述因医疗器械不良事件而出现的受影响人员的临床体征和症状或状况的术语/代码。
附件说明： 这些术语允许通过观察性语言采集观察到的与医疗器械不良事件相关的患者体征和症状，而不使用诊断细节。这些术语主要基于 MedDRA 术语子集。本附件是沿着器官系统以及生理问题组织的。一级术语主要用于组织目的，预期对于编码目的而言级别过高。IMDRF 术语和定义使用美式拼写。 在适当的情况下，“device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当的情况下，“patient(患者)”一词应被解释为以下所有或任何一种含义：用户、操作人员、受事件影响的任何其他人。
附件批准日期：2026年1月
一级术语 | 二级术语 | 三级术语 | 代码 | 定义 | 主要分类 | 次要类别 | 状态 | 代码层次结构
神经系统 |  |  | E01 | 神经系统 |  |  | 不可选 | E01
| 平衡问题 |  | E0101 | 无论站立、坐着或躺下，都可能出现跌倒的感觉。 |  |  |  | E01¦E0101
| 脑损伤 |  | E0102 | 大脑受到的损害。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0102
|  | 脑膨出 | E010201 | 脑组织和脑膜通过先天性或创伤性颅骨开口形成的疝。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0102¦E010201
| 脑水肿 |  | E0103 | 因积液过多引起的脑水肿。 | 神经系统 | 全身性疾病 |  | E01¦E0103
| 脑高灌注综合征 |  | E0104 | 颈动脉内膜切除术 (CEA) 或颈动脉支架植入术 (CAS) 后脑血流量意外增加。 | 神经系统 | 血管系统 |  | E01¦E0104
| 脑室扩大 |  | E0105 | 脑室异常扩大。 |  |  |  | E01¦E0105
| 脑脊液漏 |  | E0106 | 脑脊液流失到周围组织或体外。 |  |  |  | E01¦E0106
| 认知改变 |  | E0107 | 知觉、思维或记忆改变。 |  |  |  | E01¦E0107
|  | 意识模糊/定向障碍 | E010701 | 一种以缺乏清晰有序的思维和行为为特征的精神状态。 |  |  |  | E01¦E0107¦E010701
|  | 痴呆 | E010702 | 认知功能减退，影响个体的社会和职业功能。 |  |  |  | E01¦E0107¦E010702
| 脑震荡 |  | E0108 | 头部受到机械力作用导致的创伤性脑损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0108
| 惊厥 |  | E0109 | 源自大脑或脑干的突发性、不自主的骨骼肌收缩。 |  |  |  | E01¦E0109
|  | 阵挛性惊厥 | E010901 | 以肌肉交替收缩和放松为特征的抽搐。 |  |  |  | E01¦E0109¦E010901
|  | 强直性惊厥 | E010902 | 以肌肉长时间收缩为特征的抽搐。 |  |  |  | E01¦E0109¦E010902
|  | 癫痫 | E010903 | 因器械导致或明显因器械导致的癫痫。若本身已患有癫痫，请勿使用。 |  |  |  | E01¦E0109¦E010903
|  | 癫痫持续状态 | E010904 | 一种危及生命的疾病，其特征为单次长期癫痫发作或一系列癫痫发作，且发作间期意识未能完全恢复。 |  |  |  | E01¦E0109¦E010904
| 刺激反应减退 |  | E0110 | 一种或多种感官敏感性降低。 |  |  | 修改（编辑） | E01¦E0110
| 刺激反应亢进 |  | E0111 | 一种或多种感官敏感性增强。 |  |  | 修改（编辑） | E01¦E0111
| 头晕 |  | E0112 | 头晕目眩、不稳、旋转、眩晕或摇晃的感觉。 |  |  |  | E01¦E0112
| 言语困难 |  | E0113 | 言语沟通能力受损，常由脑损伤所致。 |  |  |  | E01¦E0113
|  | 失声 | E011301 | 不能说话。 |  |  |  | E01¦E0113¦E011301
| 脑炎 |  | E0114 | 影响脑实质的急性炎症过程。 | 神经系统 | 感染 |  | E01¦E0114
| 脑病 |  | E0115 | 获得性或先天性脑功能和/或结构疾病，特征为精神和神经症状。 |  |  |  | E01¦E0115
| 头痛 |  | E0116 | 头部各部位疼痛，不局限于任何神经分布区。 | 神经系统 | 全身性疾病 |  | E01¦E0116
| 脑积水 |  | E0117 | 一种以脑室内脑脊液异常增多为特征的疾病。 |  |  |  | E01¦E0117
| 颅内出血 |  | E0118 | 颅骨内出血。 |  |  |  | E01¦E0118
| 意识丧失 |  | E0119 | 对刺激持续无反应的意识状态。 |  |  | 修改（编辑） | E01¦E0119
|  | 昏迷 | E011901 | 一种与大脑活动显著抑制相关的深度无意识状态。 |  |  |  | E01¦E0119¦E011901
|  | 晕厥前期 | E011902 | 极度虚弱；濒临晕厥。 |  |  |  | E01¦E0119¦E011902
|  | 晕厥 | E011903 | 脑部供血不足引起的自发性、短暂性意识丧失。 |  |  |  | E01¦E0119¦E011903
| 记忆丧失/障碍 |  | E0120 | 器质性或心理因素引起的系统广泛的记忆丧失或损害。这可能是暂时的或永久的，可能涉及旧的或最近的记忆。 |  |  |  | E01¦E0120
| 脑膜炎 |  | E0121 | 以脑和/或脊髓的脑膜急性炎症为特征的疾病。 | 神经系统 | 感染 |  | E01¦E0121
| 运动失调 |  | E0122 | 导致自主或不自主运动异常的神经系统疾病，可能影响运动的速度、流畅性、质量及协调性。 |  |  |  | E01¦E0122
|  | 运动障碍 | E012201 | 运动困难；自主运动的扭曲或受损，如抽搐、痉挛或肌阵挛。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012201
|  | 瘫痪 | E012202 | 一块或多块肌肉的功能部分或完全丧失。通常由神经系统受损引起。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012202
|  | 截瘫 | E012203 | 腿部和身体下部瘫痪。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012203
|  | 轻瘫 | E012204 | 轻微或不完全瘫痪。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012204
|  | 四肢瘫痪 | E012205 | 四肢瘫痪。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012205
|  | 抖动/震颤 | E012206 | 全身或仅仅是其中某一部分的抖动运动，常由负责肌肉动作的神经元出现问题引起。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012206
|  | 颤搐 | E012207 | 肌肉单发性收缩或反复性收缩。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012207
|  | 不宁腿综合征 | E012208 | 一种以强烈活动双下肢的欲望为特征，伴有腿部感觉异常，需要移动腿部以获得缓解的疾病。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012208
|  | 面瘫 | E012209 | 面部一处或多处肌肉部分或完全丧失功能，导致面部区域瘫痪。包括中枢性和周围性面瘫或麻痹。 |  |  |  | E01¦E0122¦E012209
|  | 肌张力障碍 | E012210 | 表现为不自主肌肉收缩的运动障碍。 |  |  | 新增 | E01¦E0122¦E012210
|  | 失用症 | E012211 | 指由于神经或运动功能障碍导致难以完成有意图的动作，常见于失用症等疾病。 |  |  | 新增 | E01¦E0122¦E012211
| 神经损伤 |  | E0123 | 神经组织损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0123
|  | 视神经损伤 | E012301 | 视神经损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0123¦E012301
| 神经系统损伤 |  | E0124 | 中枢或外周神经系统损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0124
|  | 脊髓损伤 | E012401 | 脊髓创伤性损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0124¦E012401
| 神经痛 |  | E0125 | 沿神经或神经群的强烈疼痛感。 |  |  |  | E01¦E0125
| 神经病变 |  | E0126 | 影响脑神经或周围神经系统的疾病。表现为疼痛、刺痛、麻木和肌无力。 |  |  |  | E01¦E0126
| 麻木 |  | E0127 | 身体某一部位感觉丧失。 |  |  |  | E01¦E0127
| 外周神经损伤 |  | E0128 | 周围神经系统损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E01¦E0128
| 牙齿敏感 |  | E0129 | 牙齿牙本质层暴露于热、触觉或其他刺激引起的疼痛或不适。 |  |  |  | E01¦E0129
| 睡眠障碍 |  | E0130 | 患者基线睡眠模式的改变，表现为睡眠时间的变化和/或睡眠阶段的改变或功能障碍。 |  |  |  | E01¦E0130
| 言语障碍 |  | E0131 | 指以正常言语表达受干扰为特征的一类障碍。包括口吃、口齿不清、构音障碍和发声障碍。 |  |  |  | E01¦E0131
| 脊髓蛛网膜炎 |  | E0132 | 脊髓蛛网膜内的一种慢性粘连性蛛网膜炎，其根和脊髓症状与肿瘤压迫引起的症状相似。 |  |  |  | E01¦E0132
| 卒中 |  | E0133 | 继发于血管事件导致的脑实质出血或缺血的神经功能突然丧失。 |  |  |  | E01¦E0133
|  | 出血性卒中 | E013301 | 脑内出血或脑与颅骨之间出血引起的急性神经功能缺损。 |  |  |  | E01¦E0133¦E013301
|  | 缺血性卒中 | E013302 | 脑部缺血性疾病，在脑动脉分布区产生持续性局灶性神经功能缺损。 |  |  |  | E01¦E0133¦E013302
| 触觉障碍 |  | E0134 | 以触摸能力或知觉改变为特征的病症。 |  |  |  | E01¦E0134
|  | 感觉过敏 | E013401 | 对触觉刺激的敏感性增加。 |  |  |  | E01¦E0134¦E013401
|  | 触觉减退 | E013402 | 触觉敏感性受损，表现为对感觉刺激的敏感性部分丧失。 |  |  |  | E01¦E0134¦E013402
|  | 异常感觉 | E013403 | 在没有外界刺激的情况下发生的异常触觉，如灼热或刺痛。 |  |  |  | E01¦E0134¦E013403
| 味觉障碍 |  | E0135 | 以味觉功能或知觉改变为特征的疾病 |  |  |  | E01¦E0135
|  | 味觉丧失 | E013501 | 味觉缺失。 |  |  |  | E01¦E0135¦E013501
|  | 味觉障碍 | E013502 | 味觉失真。 |  |  |  | E01¦E0135¦E013502
| 抽动/震颤 |  | E0136 | 一种不自主的、强迫性的、重复的刻板动作。 |  |  |  | E01¦E0136
| 短暂性脑缺血发作 |  | E0137 | 血管源性脑功能障碍短暂发作（数分钟至1小时），无持续性神经功能缺损。 |  |  |  | E01¦E0137
| 装置意外神经刺激 |  | E0138 | 电刺激引起的神经系统意外反应。 |  |  | 作废 | E01¦E0138
| 非特异性神经系统问题 |  | E0139 | 报告描述神经系统非特异性问题（若存在具体损伤但无对应术语，请使用E2402）。 |  |  | 修改（编辑） | E01¦E0139
| 颅内压力增高 |  | E0140 | 颅脊髓腔内压力增加。 |  |  |  | E01¦E0140
| 颅腔积气 |  | E0141 | 颅腔内存在空气或气体。 |  |  |  | E01¦E0141
| 特发性颅内高压 |  | E0142 | 类似肿瘤或脑积水的病症，由颅内压慢性升高引起。 |  |  | 修改（编辑） | E01¦E0142
| 意识状态改变 |  | E0143 | 异常的意识和唤醒水平。 |  |  |  | E01¦E0143
|  | 意识水平增强 | E014301 | 以感知和反应能力增强为特征的神经状态。 |  |  |  | E01¦E0143¦E014301
|  | 意识水平减弱 | E014302 | 以感知和反应能力下降为特征的神经状态。 |  |  |  | E01¦E0143¦E014302
| 硬膜撕裂 |  | E0144 | 硬脑膜损伤，伴或不伴任何其他脑膜层损伤。 | 神经系统 | 手术并发症 |  | E01¦E0144
| 嗅觉改变 |  | E0145 | 表现为嗅觉功能或感知改变的病症，包括嗅觉减退、嗅觉扭曲或嗅觉丧失。 |  |  | 新增 | E01¦E0145
| 反射减弱 |  | E0146 | 反射反应减弱或消失 | 神经系统 | 与肌肉和骨骼系统相关的 | 新增 | E01¦E0146
| 声冲击 |  | E0901 | 突然和意外的强烈噪音引起的神经生理和心理症状。 | 耳和迷路 | 神经系统 |  | E01¦E0901
| 耳鸣 |  | E0904 | 在没有听觉刺激的情况下，耳内出现的噪音，如铃声、嗡嗡声、轰鸣声或咔嗒声。 | 耳和迷路 | 神经系统 |  | E01¦E0904
| 围产期脑损伤 |  | E1513 | 新生儿出生前后发生的脑损伤。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 神经系统 |  | E01¦E1513
| 肌肉无力 |  | E1621 | 一块或多块肌肉的强度和/或质量降低。 | 肌肉骨骼系统 | 神经系统 |  | E01¦E1621
| 复杂性局部疼痛综合征 |  | E2125 | 一种在软组织或神经损伤后出现的病症，患者会经历持续的严重疼痛，该疼痛使人衰弱，可累及肢体或身体其他部位，同时伴有感觉过敏和局部自主神经功能障碍。 | 手术并发症 | 神经系统 | 修改（编辑） | E21¦E2125
精神、情绪和行为异常 |  |  | E02 | 精神、情绪和行为异常 |  |  | 不可选 | E02
| 磨牙症 |  | E0201 | 过度咬紧下颌，磨牙。 |  |  |  | E02¦E0201
| 情绪改变 |  | E0202 | 指患者情绪状态与常态相比发生的改变。 |  |  |  | E02¦E0202
|  | 焦虑 | E020201 | 可能伴有坐立不安、紧张、心动过速和呼吸困难的恐惧或不安。 |  |  |  | E02¦E0202¦E020201
|  | 抑郁 | E020202 | 表现为持续的悲伤、绝望、精力丧失、兴趣/愉悦降低和难以处理正常日常生活的状况。 |  |  |  | E02¦E0202¦E020202
|  | 困扰 | E020203 | 一种生理或心理上的应激状态，无法通过正常的适应性措施来代偿。 |  |  |  | E02¦E0202¦E020203
|  | 难受 | E020204 | 一种身体不舒服的状态，一种全身不适或不安的感觉。 |  |  |  | E02¦E0202¦E020204
|  | 易激惹 | E020205 | 烦躁不安的感觉。容易沮丧或心烦意乱。 |  |  |  | E02¦E0202¦E020205
| 幻觉 |  | E0203 | 在没有外界刺激的情况下的一种错误的感官知觉。 |  |  |  | E02¦E0203
| 倦怠 |  | E0204 | 以缺乏活力或精力为特征。 |  |  |  | E02¦E0204
| 自杀想法 |  | E0205 | 有自杀的想法。 |  |  |  | E02¦E0205
| 非特异性精神、情绪或行为问题 |  | E0206 | 报告描述精神/情绪/行为非特异性问题（若存在具体问题但无对应术语，请使用E2402）。 |  |  | 修改（编辑） | E02¦E0206
| 谵妄 |  | E0207 | 一种通常可逆的状况，特征为急性和突然出现的意识混乱、错觉、行为改变、注意力不集中、躁动和幻觉。 |  |  |  | E02¦E0207
| 精神病 |  | E0208 | 以人格改变、功能受损和与现实失去联系为特征的精神障碍。 |  |  |  | E02¦E0208
| 嗜睡/嗜睡状态/病理性嗜睡 |  | E0209 | 难以保持清醒状态。 |  |  |  | E02¦E0209
|  | 偏执症 | E0210 | 过度不信任或怀疑他人，例如错误认为有人意图伤害、故意挑衅或存在针对自己的阴谋。 |  |  | 新增 | E02¦E0210
血液和淋巴系统 |  |  | E03 | 血液和淋巴系统 |  |  | 不可选 | E03
| 贫血 |  | E0301 | 红细胞数量、血红蛋白量和/或浓缩红细胞体积减少。 |  |  |  | E03¦E0301
|  | 溶血性贫血 | E030101 | 外周血红细胞过早破坏导致的贫血。 |  |  |  | E03¦E0301¦E030101
| 凝血紊乱 |  | E0302 | 偏离或中断血液正常凝血特性的情况。 |  |  |  | E03¦E0302
|  | 弥散性血管内凝血 | E030201 | 血液开始在全身凝结的病理过程。这会耗尽体内的血小板和凝血因子，并增加出血风险。 |  |  |  | E03¦E0302¦E030201
|  | 血小板减少症 | E030202 | 血小板计数低。 |  |  |  | E03¦E0302¦E030202
| 溶血症 |  | E0303 | 红细胞膜完整性被破坏，导致血红蛋白释放。 |  |  |  | E03¦E0303
| 高血容量症 |  | E0304 | 循环血量异常高。 |  |  |  | E03¦E0304
| 低血容积 |  | E0305 | 循环血量异常低。 |  |  |  | E03¦E0305
| 脓毒症 |  | E0306 | 血流中存在致病微生物，引起快速进展的全身反应，可能导致休克。症状包括发热、寒战、心动过速和呼吸频率增加。是需要紧急就医的医疗急症。 | 血液和淋巴系统 | 感染 |  | E03¦E0306
| 血清肿 |  | E0307 | 组织中肿瘤样血清积聚。 |  |  |  | E03¦E0307
| 淋巴结肿胀 |  | E0308 | 存在肿大淋巴结。 |  |  |  | E03¦E0308
| 白细胞计数低 |  | E0309 | 白细胞计数低于正常范围，包括中性粒细胞减少。 |  |  |  | E03¦E0309
| 未明确的血液或淋巴系统问题 |  | E0310 | 报告描述了血液或淋巴系统的非特异性问题。注：如果报告描述了具体问题但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E03¦E0310
| 白细胞计数高 |  | E0311 | 白细胞计数高于正常范围。 |  |  |  | E03¦E0311
| 输血反应 |  | E0312 | 与输注全血或成分血相关的不良事件，最常见的是交叉配型血的溶血反应。 |  |  |  | E03¦E0312
| 血蛋白异常 |  | E0313 | 一种或多种血液蛋白质水平高于或低于正常（例如，白蛋白、C-反应蛋白）。 |  |  |  | E03¦E0313
| 电解质失衡 |  | E1202 | 血清电解质高于或低于正常值；通常影响 Na、K、Cl、Ca、CO2、BUN。 | 内分泌、代谢和营养 | 血液和淋巴系统 |  | E03¦E1202
|  | 高钠血症 | E120201 | 循环血液中的钠含量高于正常水平。 | 内分泌、代谢和营养 | 血液和淋巴系统 |  | E03¦E1202¦E120201
|  | 低钠血症 | E120202 | 循环血液中的钠含量低于正常水平。 | 内分泌、代谢和营养 | 血液和淋巴系统 |  | E03¦E1202¦E120202
免疫系统 |  |  | E04 | 免疫系统 |  |  | 不可选 | E04
| 自身免疫疾病 |  | E0401 | 器官或多个器官功能丧失或组织破坏导致的疾病，由个体对自身组织成分的体液或细胞免疫应答引起。 |  |  |  | E04¦E0401
| 过敏反应/超敏反应 |  | E0402 | 机体在接触特定过敏原后出现的局部或全身反应，该过敏原已被先前暴露并致敏。 |  |  | 修改（编辑） | E04¦E0402
|  | 过敏性休克 | E040201 | 从过敏反应进展的全身性休克，以组织灌注显著减少，引起缺氧和低血压为特征，如果不治疗可导致死亡。 | 免疫系统 | 全身性疾病 |  | E04¦E0402¦E040201
|  | 过敏反应 | E040202 | 暴露于过敏原导致的急性免疫反应。对于进展为全身性休克的疾病，使用 E040201-过敏性休克。 | 免疫系统 | 全身性疾病 | 修改（编辑） | E04¦E0402¦E040202
|  | 局部反应 | E040203 | 对抗原的局部有限应答，可能包括炎症、硬结、红斑、瘙痒或疼痛。 |  |  |  | E04¦E0402¦E040203
| 免疫缺陷 |  | E0403 | 免疫应答缺陷或以免疫应答缺陷为特征的疾病。 |  |  |  | E04¦E0403
| 抗核抗体阳性 |  | E0404 | 检测到针对核抗原的抗体。几乎在所有系统性红斑狼疮病例中出现，并常见于类风湿性关节炎、硬皮病、干燥综合征和混合性结缔组织病。 |  |  | 修改（编辑） | E04¦E0404
| 未明确的免疫系统问题 |  | E0405 | 报告描述了免疫系统的非特异性问题。注：如果报告描述了具体问题但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E04¦E0405
血管系统 |  |  | E05 | 血管系统 |  |  | 不可选 | E05
| 脑高灌注综合征 |  | E0104 | 颈动脉内膜切除术 (CEA) 或颈动脉支架植入术 (CAS) 后脑血流量意外增加。 | 神经系统 | 血管系统 |  | E05¦E0104
| 动脉瘤 |  | E0501 | 动脉壁薄弱继发的动脉区域扩张或膨出。 |  |  |  | E05¦E0501
|  | 动脉瘤破裂 | E050101 | 动脉瘤破裂，导致出血进入邻近组织。 |  |  |  | E05¦E0501¦E050101
|  | 动脉瘤扩张 | E050102 | 动脉瘤的扩张 |  |  | 修改（编辑） | E05¦E0501¦E050102
| 动脉硬化/‌动脉粥样硬化 |  | E0502 | 以动脉壁增厚和硬化为特征的血管疾病。动脉壁内脂肪物质和钙沉积积聚，导致动脉腔部分或完全闭塞。 |  |  |  | E05¦E0502
| 栓塞 |  | E0503 | 空气或固体物质（如血凝块或其他组织，如脂肪组织、癌细胞）从另一个解剖部位迁移导致血管腔堵塞。 |  |  |  | E05¦E0503
|  | 空气栓塞 | E050301 | 血管系统中存在气泡；通常由于外伤或手术过程中空气进入静脉循环导致。 |  |  |  | E05¦E0503¦E050301
|  | 异物栓塞 | E050302 | 器械部件堵塞血管或导管腔时的栓塞类型。 |  |  |  | E05¦E0503¦E050302
|  | 肺栓塞 | E050303 | 肺动脉或其他分支被堵塞，有时伴有肺梗死。 | 血管系统 | 呼吸系统 |  | E05¦E0503¦E050303
|  | 血栓栓塞 | E050304 | 通过血流从远端部位迁移的血栓造成血管腔闭塞。 |  |  |  | E05¦E0503¦E050304
|  | 脂肪栓塞 | E050305 | 血液循环中脂肪颗粒阻塞血管 |  |  | 修改（编辑） | E05¦E0503¦E050305
| 外渗 |  | E0504 | 体液或细胞从血管系统向周围组织渗漏。该过程由外力或由病理反应（如炎症）导致。 |  |  |  | E05¦E0504
| 血肿 |  | E0505 | 由于血管壁破裂而导致血液在器官、间隙或组织中局部积聚，通常出现凝块。 |  |  |  | E05¦E0505
| 大出血/失血/出血 |  | E0506 | 从循环中流失血液，包括从与患者相连的器械中流失血液。 |  |  |  | E05¦E0506
|  | 瘀斑 | E050601 | 由血液外渗引起皮肤或粘膜的扁平变色，面积大于瘀点。皮下出血引起的皮下变色。通常为瘀伤。 |  |  |  | E05¦E0506¦E050601
|  | 失血过多 | E050602 | 内出血或外出血导致大量失血。 |  |  |  | E05¦E0506¦E050602
| 肺动脉楔压高 |  | E0507 | 通过插入远端肺动脉的导管测量的平均左心房压较高。 | 血管系统 | 检查和诊断试验 |  | E05¦E0507
| 肺动脉楔压低 |  | E0508 | 通过插入远端肺动脉的导管测量的平均左心房压较低。 | 血管系统 | 检查和诊断试验 |  | E05¦E0508
| 缺血 |  | E0509 | 组织中缺氧，通常是由于身体某一区域的血液供应受损，导致组织氧合受损。 |  |  |  | E05¦E0509
| 新血管形成 |  | E0510 | 新生血管的形成。 |  |  |  | E05¦E0510
| 血管穿孔 |  | E0511 | 血管壁完整性全层破坏导致的血管损伤。 | 血管系统 | 手术并发症 |  | E05¦E0511
|  | 大血管穿孔 | E051101 | 血管壁完整性全层破坏导致的腔静脉、肺动脉、肺静脉或主动脉损伤。 | 血管系统 | 手术并发症 |  | E05¦E0511¦E051101
| 血管炎 |  | E0512 | 血管（包括动脉、静脉等）的炎症。 |  |  | 修改（编辑） | E05¦E0512
| 假性动脉瘤 |  | E0513 | 因动脉壁穿刺出血后在动脉壁外形成血肿。心肌梗死伴心室壁破裂后，心腔也可发生假性动脉瘤。 |  |  |  | E05¦E0513
| 血栓形成 |  | E0514 | 在血管或心腔内形成血凝块。 |  |  |  | E05¦E0514
| 血管夹层 |  | E0515 | 血管壁内自发性或诱发性撕裂。 |  |  |  | E05¦E0515
|  | 主动脉夹层 | E051501 | 主动脉壁自发性或诱发性撕裂。 |  |  | 修改（编辑） | E05¦E0515¦E051501
| 血管收缩 |  | E0516 | 血管收缩涉及血管壁平滑肌收缩导致的血管腔狭窄，并导致血流减少。 |  |  |  | E05¦E0516
| 血管舒张 |  | E0517 | 由于血管壁平滑肌松弛导致血管腔增宽，并导致血流量增加。 |  |  |  | E05¦E0517
| 非特异性血管问题 |  | E0518 | 报告描述血管系统非特异性问题（若存在具体问题但无对应术语，请使用E2402）。 |  |  | 修改（编辑） | E05¦E0518
| 血流减少 |  | E0519 | 流向身体特定区域的血流不足。 |  |  |  | E05¦E0519
| 再灌注损伤 |  | E0520 | 缺血或缺氧一段时间后，组织血供恢复造成组织的损伤。循环的恢复导致炎症和氧化损伤。 |  |  |  | E05¦E0520
| 冠状动脉阻塞/闭塞 |  | E0521 | 冠状动脉口或动脉的部分或完全闭塞或阻塞。 | 血管系统 | 心脏 | 修改（编辑） | E05¦E0521
| 血管痉挛 |  | E0522 | 血管肌壁收缩。 |  |  |  | E05¦E0522
| 假腔灌注 |  | E0523 | 主动脉腔内修复术术后动脉夹层假腔持续血流。 |  |  |  | E05¦E0523
|  | 血管麻痹 | E0524 | 以全身血管阻力异常降低为特征的病症，常表现为低血压伴心输出量正常或升高；亦称血管舒张性休克。 |  |  | 新增 | E05¦E0524
|  | 中心静脉压异常 | E0525 | 中心静脉压数值偏离正常范围。 |  |  | 新增 | E05¦E0525
|  | 毛细血管扩张 | E0526 | 皮肤表面可见的细小损伤血管簇，表现为红色、蓝色或紫色的细线状（又称蜘蛛状血管或线状血管）。 | 血管系统 | 皮肤 | 新增 | E05¦E0526
| 心血管功能不全 |  | E0607 | 由于心脏收缩力和/或血管壁张力降低导致的循环功能障碍/功能不全。包括舒张和收缩功能障碍。 | 心脏 | 血管系统 |  | E05¦E0607
| 支气管出血 |  | E0707 | 支气管壁和/或肺实质出血。 | 呼吸系统 | 血管系统 |  | E05¦E0707
| 结膜血肿 |  | E0850 | 结膜内血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E05¦E0850
| 视网膜出血 |  | E0851 | 视网膜血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E05¦E0851
| 脉络膜出血 |  | E0852 | 脉络膜血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E05¦E0852
| 视神经鞘出血 |  | E0853 | 视神经鞘内血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E05¦E0853
| 骨筋膜室综合征 |  | E1644 | 闭合肌肉间室压力增加到足以减少血液循环的状况，例如由于间室容积减少或间室内容物增加，或两者兼有。 | 肌肉骨骼系统 | 血管系统 | 修改（编辑） | E16¦E1644
| 关节积血 |  | E1645 | 关节出血 | 肌肉骨骼系统 | 血管系统 |  | E05¦E1645
| 临床内漏 |  | E2121 | 在进行腹主动脉瘤腔内修复术（EVAR）手术后，观察到患者动脉瘤囊内持续存在血流/压力的情况。如果患者出现其他体征和症状表明内漏的存在，这些体征和症状也应进行编码。 | 手术并发症 | 血管系统 |  | E05¦E2121
| 狭窄 |  | E2337 | 血管、导管或管道狭窄或变窄。 | 全身性疾病 | 血管系统 |  | E05¦E2337
心脏 |  |  | E06 | 心脏 |  |  | 不可选 | E06
| 冠状动脉阻塞/闭塞 |  | E0521 | 冠状动脉口或动脉的部分或完全闭塞或阻塞。 | 血管系统 | 心脏 | 修改（编辑） | E05¦E0521
| 心律失常 |  | E0601 | 心脏正常频率或节律（可能包括心脏冲动的起源以及/或者其随后的传导过程）的任何异常变化。 |  |  |  | E06¦E0601
|  | 心脏停搏 | E060101 | 心电图显示心脏停搏，无心输出量和心室去极化的状态。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060101
|  | 房颤 | E060102 | 指规则有序的心房电活动丧失，代之以快速无序的颤动波，继而引起不规则心室率。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060102
|  | 房扑 | E060103 | 规则有序的快速异常心房电活动（介于房颤和房速之间），心室率多规则。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060103
|  | 心动过缓 | E060104 | 心率异常缓慢。存在不同年龄、性别和患者人群的阈值。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060104
|  | 异位心搏 | E060105 | 一种起源于异常部位的心脏搏动，这些变化会导致额外的心跳（早搏或逸博）或心跳脱落（漏搏）。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060105
|  | 心脏传导阻滞 | E060106 | 控制心肌活动的电冲动传导障碍。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060106
|  | 室性自主心律 | E060107 | 心电图显示连续3个或3个以上心室起源的波群。QRS 波群宽大，形态失常。(CDISC) |  |  |  | E06¦E0601¦E060107
|  | 脉搏不规则 | E060108 | 以不规则间隔跳动的脉搏。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060108
|  | 心动过速 | E060109 | 心率异常偏高。阈值因年龄、性别和患者人群而异。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060109
|  | 室颤 | E060110 | 以心室肌无序收缩为特征的心律失常。 |  |  |  | E06¦E0601¦E060110
| 心脏骤停 |  | E0602 | 个体心脏有效活动突然停止，失去反应，呼吸不正常，也没有血液循环迹象。 |  |  |  | E06¦E0602
| 心肌酶升高 |  | E0603 | 心肌酶较正常水平升高。 | 心脏 | 检查和诊断试验 |  | E06¦E0603
| 心脏穿孔 |  | E0604 | 心脏出现获得性穿孔。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E06¦E0604
| 心包填塞 |  | E0605 | 由于心脏或大血管破裂、穿透性创伤或进行性积液使心包内积有血液或液体，使心包内压增高而引起的心脏急性压迫。 |  |  |  | E06¦E0605
| 心肌病 |  | E0606 | 一种心肌疾病。 |  |  |  | E06¦E0606
| 心血管功能不全 |  | E0607 | 由于心脏收缩力和/或血管壁张力降低导致的循环功能障碍/功能不全。包括舒张和收缩功能障碍。 | 心脏 | 血管系统 |  | E06¦E0607
| 瓣尖撕裂 |  | E0608 | 位于心脏瓣膜瓣叶上、阻碍其完全关闭的撕裂，可能导致瓣膜功能障碍。 |  |  |  | E06¦E0608
| 脉压降低 |  | E0609 | 由于动脉脉压降低而导致的可触及的脉搏微弱或消失 |  |  |  | E06¦E0609
| 心内膜炎 |  | E0610 | 心内膜炎症。 | 心脏 | 感染 |  | E06¦E0610
| 心脏衰竭/‌充血性心力衰竭 |  | E0611 | 心脏无法充分泵血以满足组织代谢需求，或仅在灌注压升高时能够泵血。 |  |  |  | E06¦E0611
| 缺血性心脏病 |  | E0612 | 心脏肌肉组织血流不足引起的心脏功能紊乱。血流减少可能是由于冠状动脉狭窄、血栓阻塞或较少见的心脏内小动脉和其他小血管弥漫性狭窄所致。心肌组织的血液供应严重中断可能导致心肌坏死（心肌梗死）。 |  |  |  | E06¦E0612
|  | 心绞痛 | E061201 | 心肌需要的氧气输送不足导致的胸痛。 |  |  |  | E06¦E0612¦E061201
|  | 心肌梗死 | E061202 | 当心脏某一部分的血流量减少或停止时，造成心肌损伤的病症。 |  |  |  | E06¦E0612¦E061202
| 心搏出量降低 |  | E0613 | 单位时间内从心脏右心室或左心室泵出的血量低于正常值。 |  |  |  | E06¦E0613
| 二尖瓣穿孔 |  | E0614 | 由于创伤或病理过程导致的二尖瓣组织破裂。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E06¦E0614
| 心肌挫伤 |  | E0615 | 心脏挫伤。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E06¦E0615
| 心肌肥大 |  | E0616 | 由于慢性压力超负荷所致的心肌增厚。 |  |  |  | E06¦E0616
| 心肌炎 |  | E0617 | 心脏的肌肉组织发炎。 |  |  |  | E06¦E0617
| 非特异性心电图改变 |  | E0618 | 心电图显示心脏电活动的变化。 |  |  | 修改（编辑） | E06¦E0618
| 心包积液 |  | E0619 | 心包囊内积液，通常由炎症导致。 |  |  |  | E06¦E0619
| 心包炎 |  | E0620 | 心包发炎。 |  |  |  | E06¦E0620
| 心脏瓣膜关闭不全/‌瓣膜反流 |  | E0621 | 其中一个心脏瓣膜功能障碍，伴不完全瓣膜闭合或瓣叶损伤，导致瓣膜回流。 |  |  |  | E06¦E0621
|  | 主动脉瓣关闭不全 | E062101 | 主动脉瓣瓣叶闭合不全或损坏，导致主动脉瓣回流。 |  |  |  | E06¦E0621¦E062101
|  | 二尖瓣关闭不全/二尖瓣反流 | E062102 | 二尖瓣瓣叶闭合不全或受损，导致二尖瓣回流。 |  |  |  | E06¦E0621¦E062102
|  | 肺动脉瓣关闭不全 | E062103 | 肺动脉瓣叶闭合不全或损坏，导致肺动脉瓣回流。 |  |  |  | E06¦E0621¦E062103
|  | 三尖瓣关闭不全 | E062104 | 三尖瓣瓣叶闭合不全或受损，导致三尖瓣回流。 |  |  |  | E06¦E0621¦E062104
| 心脏瓣膜狭窄 |  | E0622 | 由于瓣叶活动僵硬和/或瓣口受限导致跨心脏瓣膜的血流受阻。 |  |  |  | E06¦E0622
|  | 主动脉瓣狭窄 | E062201 | 由于瓣叶活动僵硬、弹性降低和/或瓣口受限导致跨主动脉瓣的血流受阻。 |  |  |  | E06¦E0622¦E062201
|  | 二尖瓣狭窄 | E062202 | 由于瓣叶活动僵硬、弹性降低和/或瓣口受限导致跨二尖瓣的血流受阻。 |  |  |  | E06¦E0622¦E062202
|  | 肺动脉瓣狭窄 | E062203 | 由于瓣叶活动僵硬、弹性降低和/或瓣口受限导致跨肺动脉瓣的血流受阻。 |  |  |  | E06¦E0622¦E062203
|  | 三尖瓣狭窄 | E062204 | 由于瓣叶活动僵硬、弹性降低和/或瓣口受限导致跨三尖瓣的血流受阻。 |  |  |  | E06¦E0622¦E062204
| 非特异性心脏问题 |  | E0623 | 报告描述了心脏的非特异性问题。注：如果报告描述了具体问题但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E06¦E0623
| 手术中心脏瓣膜损伤 |  | E0624 | 手术中心脏瓣膜损伤或功能异常事件（例如瓣叶或腱索撕裂）。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E06¦E0624
| 心脏间隔缺损残余漏 |  | E0625 | 间隔缺损手术矫正后心脏内不规则血流。 |  |  |  | E06¦E0625
| 跨瓣压差增大 |  | E0626 | 心脏瓣膜两端压力升高。 |  |  |  | E06¦E0626
| 术中心脏损伤 |  | E0627 | 术中事件导致心脏损伤或功能异常。若为瓣膜损伤，应使用E0624（手术中心脏瓣膜损伤）。 |  |  |  | E06¦E0627
| 胎儿窘迫 |  | E1507 | 提示可能存在胎儿窘迫的体征或症状，包括反复性变化减速、胎儿心动过速或心动过缓、晚期减速或低生物物理特征。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 心脏 |  | E15¦E1507
| 心包积气 |  | E0628 | 心包腔内空气或气体异常积聚。 |  |  |  | E06¦E0628
| 心悸 |  | E0629 | 自觉心跳加快、颤动或搏动感。 |  |  |  | E06¦E0629
|  | 心前区异常体征 | E0630 | 心前区检查中的异常体征，包括可触及的震颤、震颤感或心室抬举样搏动。 |  |  | 新增 | E06¦E0630
呼吸系统 |  |  | E07 | 呼吸系统 |  |  | 不可选 | E07
| 肺栓塞 |  | E050303 | 肺动脉或其他分支被堵塞，有时伴有肺梗死 | 血管系统 | 呼吸系统 |  | E07¦E050303
| 成人呼吸窘迫综合征 |  | E0701 | 在无基础肺部疾病的情况下发生进行性和危及生命的肺窘迫，通常发生在重大创伤或手术后。新生儿呼吸窘迫综合征病例不包括在该定义中。 |  |  |  | E07¦E0701
| 气道阻塞 |  | E0702 | 呼吸道气流受阻。 |  |  |  | E07¦E0702
| 呼吸暂停 |  | E0703 | 呼吸短暂停止。 |  |  |  | E07¦E0703
| 误吸/吸入 |  | E0704 | 异物通过气管进入下呼吸道。 |  |  |  | E07¦E0704
| 吸入性肺炎 |  | E0705 | 由于吸入固体或液体物质引起的肺部炎症。 |  |  |  | E07¦E0705
| 哮喘 |  | E0706 | 一种慢性呼吸道疾病，表现为由于支气管通道狭窄导致的呼吸困难。 |  |  |  | E07¦E0706
| 支气管出血 |  | E0707 | 支气管壁和/或肺实质出血。 | 呼吸系统 | 血管系统 |  | E07¦E0707
| 支气管炎 |  | E0708 | 影响支气管的急性或慢性炎症过程。 |  |  |  | E07¦E0708
| 支气管痉挛 |  | E0709 | 支气管壁平滑肌突然收缩。 |  |  |  | E07¦E0709
| 呛噎 |  | E0710 | 由喉或气管阻塞引起的呼吸障碍。 | 呼吸系统 | 损伤 |  | E07¦E0710
| 慢性阻塞性肺疾病 |  | E0711 | 一种慢性进行性肺部疾病，特征为支气管树和肺泡失去弹性，肺泡壁破坏，支气管壁增厚，以及支气管树内粘液积聚。病理改变导致支气管气道气流受阻。症状和体征包括呼吸短促、喘鸣、排痰性咳嗽和胸闷。慢性阻塞性肺疾病的两种主要类型是慢性阻塞性支气管炎和肺气肿。 |  |  |  | E07¦E0711
|  | 肺部气肿 | E071101 | 一种表现为终末细支气管远端的气腔大小超出正常范围的疾病，由肺泡扩张或管壁破坏引起。 |  |  |  | E07¦E0711¦E071101
| 咳嗽 |  | E0712 | 胸腔突然的、经常重复的、痉挛性的收缩，导致从肺中猛烈释放空气，并通常伴有独特的声音。 |  |  |  | E07¦E0712
| 最大呼气流率降低 |  | E0713 | 肺完全充气后用力呼气期间产生的最大流速降低。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 | 修改（编辑） | E07¦E0713
| 最大呼气流率升高 |  | E0714 | 肺完全充气后用力呼气期间产生的最大流速升高。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 | 修改（编辑） | E07¦E0714
| 呼吸频率降低 |  | E0715 | 呼吸频率异常下降。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E07¦E0715
| 呼吸频率升高 |  | E0716 | 呼吸频率异常增加。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E07¦E0716
| 呼吸困难 |  | E0717 | 呼吸困难的不适感觉。它可能表现为潜在呼吸或心脏疾病的急性或慢性体征。 |  |  |  | E07¦E0717
| 鼻衄 |  | E0718 | 鼻出血。 |  |  |  | E07¦E0718
| 用力呼气量降低 |  | E0719 | 在特定秒数内呼出的用力肺活量比例减少。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E07¦E0719
| 用力呼气量升高 |  | E0720 | 在特定秒数内呼出的用力肺活量比例增加。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E07¦E0720
| 咯血 |  | E0721 | 从呼吸道咳出血液。 |  |  |  | E07¦E0721
| 胸腔积血 |  | E0722 | 胸膜腔内积血。 |  |  |  | E07¦E0722
| 呃逆 |  | E0723 | 膈肌在声带关闭时不自主收缩，产生呃逆声。 |  |  |  | E07¦E0723
| 换气过度 |  | E0724 | 异常的长时间、快速且深度的呼吸。 |  |  |  | E07¦E0724
| 通气不足 |  | E0725 | 进入肺泡的空气量减少的状态。 |  |  |  | E07¦E0725
| 缺氧 |  | E0726 | 到达组织的氧气量不足。 |  |  |  | E07¦E0726
| 纵隔移位 |  | E0727 | 由于对侧胸膜压力增高，胸腔内结构向一个方向移位。 |  |  |  | E07¦E0727
| 鼻塞 |  | E0728 | 鼻道堵塞。 |  |  |  | E07¦E0728
| 肺充气过度 |  | E0729 | 终末细支气管远端的肺气囊出现异常的永久性扩大，且并非由（肺）壁破坏所致，例如因对侧肺缺失而引起的情况。 |  |  |  | E07¦E0729
| 咽炎 |  | E0730 | 咽喉部炎症，最常由病毒和细菌感染引起。 |  |  |  | E07¦E0730
| 胸腔积液 |  | E0731 | 胸膜腔内液体量增加。症状包括呼吸急促、咳嗽和胸痛。 |  |  |  | E07¦E0731
| 肺积脓 |  | E0732 | 胸膜腔内脓液积聚 |  |  |  | E07¦E0732
| 感染性肺炎 |  | E0733 | 局灶性或弥漫性影响肺实质的急性和/或慢性炎症。 | 呼吸系统 | 感染 |  | E07¦E0733
|  | 支气管肺炎 | E073301 | 终末细支气管壁的急性炎症。 | 呼吸系统 | 感染 |  | E07¦E0733¦E073301
| 气胸 |  | E0734 | 胸膜腔内异常存在空气。 |  |  |  | E07¦E0734
| 肺功能损害 |  | E0735 | 肺系统功能受损或异常，导致多种肺部问题 |  |  |  | E07¦E0735
| 肺水肿 |  | E0736 | 液体在肺组织中蓄积，引起气体交换障碍，可能导致呼吸衰竭。 | 呼吸系统 | 全身性疾病 |  | E07¦E0736
| 肺动脉高压 |  | E0737 | 由于肺或心脏疾病导致肺循环内压力升高。 |  |  |  | E07¦E0737
| 肺梗死 |  | E0738 | 动脉供血受阻引起的肺组织局限性坏死，最常因肺栓塞所致。 |  |  |  | E07¦E0738
| 呼吸性酸中毒 |  | E0739 | 一种因气体交换功能受损而继发的血液 pH 值低于正常水平的病症。 | 呼吸系统 | 内分泌、代谢和营养 |  | E07¦E0739
| 呼吸性碱中毒 |  | E0740 | 一种因气体交换功能受损而继发的血液 pH 值高于正常水平的病症。 | 呼吸系统 | 内分泌、代谢和营养 |  | E07¦E0740
| 呼吸停止 |  | E0741 | 呼吸功能停止。 |  |  |  | E07¦E0741
| 呼吸衰竭 |  | E0742 | 肺内气体交换的显著受损导致缺氧、高碳酸血症或两者兼有，以致器官组织灌注严重受损。 |  |  |  | E07¦E0742
| 呼吸功能不全 |  | E0743 | 肺部的气体交换因疾病进程、肿瘤或创伤而继发受损，这可能会导致低氧血症、高碳酸血症，或二者同时出现。 |  |  |  | E07¦E0743
| 呼吸道感染 |  | E0744 | 影响呼吸道的传染病。 | 呼吸系统 | 感染 |  | E07¦E0744
| 鼻窦穿孔 |  | E0745 | 由于创伤或病理过程导致的窦组织破裂。 | 呼吸系统 | 手术并发症 |  | E07¦E0745
| 喷嚏 |  | E0746 | 不自主地从鼻子排出空气的症状。 |  |  |  | E07¦E0746
| 咽喉痛 |  | E0747 | 扁桃体、咽或/和喉部的任何类型的炎症过程，以吞咽疼痛为特征。 |  |  |  | E07¦E0747
| 多重呼吸 |  | E0748 | 吸入次数大于呼气次数的情况。 |  |  |  | E07¦E0748
| 勒颈 |  | E0749 | 压迫喉、喉咽或气管以及颈动脉或颈静脉干扰呼吸。 | 呼吸系统 | 损伤 |  | E07¦E0749
| 呼吸机依赖 |  | E0750 | 由于无法有效呼吸以维持体内氧气和二氧化碳的正常水平而需要机械生命支持的病症。 |  |  |  | E07¦E0750
| 哮鸣 |  | E0751 | 体格检查时的一种症状与体征，由呼吸道狭窄或阻塞所致。临床症状表现为呼吸期间出现高音调、哨笛样声音。 |  |  |  | E07¦E0751
| 非特异性呼吸问题 |  | E0752 | 报告描述了呼吸系统的非特异性问题。注：如果报告描述了特定问题，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E07¦E0752
| 上呼吸道损伤 |  | E0753 | 上呼吸道（包括气管、咽和喉）的机械或化学损伤。 |  |  | 作废 | E07¦E0753
| 上呼吸道刺激 |  | E0754 | 上呼吸道刺激和肿胀。 |  |  |  | E07¦E0754
| 打鼾 |  | E0755 | 睡眠期间空气通过松弛组织发出的一种特殊类型的嘈杂声音。 |  |  |  | E07¦E0755
| 鼻充血 |  | E0756 | 由于黏膜水肿导致的鼻道堵塞。通常是病毒感染或过敏反应的结果。 |  |  | 修改（编辑） | E07¦E0756
| 呼吸相关性睡眠障碍 |  | E0757 | 睡眠期间上呼吸道完全或部分阻塞频繁发作的临床表现。包括睡眠呼吸暂停。也称为睡眠呼吸障碍 (SDB)。 |  |  | 修改（编辑） | E07¦E0757
| 鼻炎 |  | E0758 | 鼻部炎症和/或鼻粘膜功能障碍导致的症状模式。有各种亚型，如过敏性、感染性和非过敏性（如萎缩性）鼻炎。 |  |  |  | E07¦E0758
| 机械性呼吸道损伤 |  | E0759 | 上呼吸道和/或下呼吸道因机械作用导致的损伤。（注：化学性损伤或暴露应使用E170401-化学烧伤或E2003-化学暴露代码） |  |  |  | E07¦E0759
| 肺不张 |  | E0760 | 全肺或部分肺组织因通气障碍导致的膨胀不全状态。 |  |  |  | E07¦E0760
| 鼻干燥 |  | E0761 | 鼻黏膜湿润不足。 |  |  |  | E07¦E0761
| 气道烧伤 |  | E0762 | 因吸入高温气体导致的上呼吸道烧伤。 |  |  | 新增 | E07¦E0762
| 新生儿呼吸窘迫综合征 |  | E1516 | 新生儿以呼吸困难伴发绀为特征的病症。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 呼吸系统 |  | E07¦E1516
| 血氧饱和度高 |  | E2202 | 血液中被氧结合的氧合血红蛋白占全部可结合的血红蛋白的百分比较高。血氧饱和度通常使用脉搏血氧仪来测量。 | 检查和诊断试验 | 呼吸系统 |  | E07¦E2202
| 血氧饱和度低 |  | E2203 | 血液中被氧结合的氧合血红蛋白占全部可结合的血红蛋白的百分比较低。血氧饱和度通常使用脉搏血氧仪来测量。 | 检查和诊断试验 | 呼吸系统 |  | E07¦E2203
眼 |  |  | E08 | 眼 |  |  | 不可选 | E08
| 晶状体囊袋撕裂 |  | E0801 | 容纳晶状体的囊袋撕裂。 |  |  |  | E08¦E0801
| 白内障 |  | E0802 | 一只或两只眼睛的晶状体部分或完全混浊，导致视力下降并最终导致失明。一些白内障出现在婴儿期或儿童期，但大多数是在老年人中形成的。（《斯特恩伯格诊断外科病理学》，第 3 版） |  |  |  | E08¦E0802
| 球结膜水肿 |  | E0803 | 眼球黏膜和眼睑内膜水肿。 | 眼 | 感染 |  | E08¦E0803
| 结膜炎 |  | E0804 | 眼结膜发炎。 |  |  |  | E08¦E0804
| 角膜混浊/角膜雾状混浊 |  | E0805 | 角膜中部区域浑浊，通常是由于感染、损伤或炎症导致的瘢痕形成。 |  |  |  | E08¦E0805
| 角膜失代偿 |  | E0806 | 无法维持角膜完整性；或角膜内皮未能维持消肿导致的角膜水肿。 |  |  |  | E08¦E0806
| 角膜水肿 |  | E0807 | 角膜混浊、肿胀。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E08¦E0807
|  | 角膜基质水肿 | E080701 | 房水进入角膜基质引起肿胀。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E08¦E0807¦E080701
|  | 角膜微囊性水肿 | E080702 | 与佩戴角膜接触镜有关的炎症性角膜水肿，其形态学特征为存在上皮微囊。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E08¦E0807¦E080702
| 角膜上皮小囊肿 |  | E0808 | 在某些类型的角膜营养不良以及长期佩戴角膜接触镜的患者中，通过裂隙灯检查，可在其角膜表面观察到含有液体和细胞碎片的非常小的圆形囊泡。 |  |  |  | E08¦E0808
| 角膜浸润 |  | E0809 | 由于角膜炎症以及某些佩戴尤其是长期佩戴软性角膜接触镜的患者，角膜上会出现离散性小病变。 |  |  |  | E08¦E0809
| 角膜血管翳 |  | E0810 | 角膜浅表血管化伴肉芽组织浸润。 |  |  |  | E08¦E0810
| 角膜穿孔 |  | E0811 | 由于创伤或病理过程导致的角膜组织破裂。 | 眼 | 手术并发症 |  | E08¦E0811
| 角膜疤痕 |  | E0812 | 由于角膜深层损伤，角膜组织被瘢痕组织取代。 |  |  |  | E08¦E0812
| 角膜接触 |  | E0813 | 人工晶状体手术的并发症；通常指人工晶状体接触角膜，可以是间歇性的，也可以是慢性的。 |  |  |  | E08¦E0813
| 角膜溃疡 |  | E0814 | 角膜表面上皮组织损失区域；与角膜和前房内的炎性细胞相关。 |  |  |  | E08¦E0814
| 干眼 |  | E0815 | 以角膜和结膜干燥为特征的综合征。通常由泪液生成不足引起。症状包括眼睛烧灼感和眼睛中可能存在异物。 |  |  |  | E08¦E0815
| 眼内炎 |  | E0816 | 眼内液体或组织的炎症，通常由微生物引起。 | 眼 | 感染 |  | E08¦E0816
| 流泪过度 |  | E0817 | 大量流泪。 |  |  |  | E08¦E0817
| 眼部感染 |  | E0818 | 眼睛任何部位的感染，包括眼睑。 | 眼 | 感染 |  | E08¦E0818
|  | 眼内感染 | E081801 | 眼内感染。 | 眼 | 感染 |  | E08¦E0818¦E081801
| 眼部损伤 |  | E0819 | 眼睛损伤。 | 眼 | 损伤 |  | E08¦E0819
|  | 角膜擦伤 | E081901 | 角膜上皮损伤。 |  |  |  | E08¦E0819¦E081901
|  | 眼灼伤 | E081902 | 眼睛任何部位的灼伤，包括化学灼伤。 | 眼 | 损伤 |  | E08¦E0819¦E081902
|  | 视网膜脱离 | E081903 | 视网膜内层与下方色素上皮层分离。 |  |  |  | E08¦E0819¦E081903
|  | 视网膜损伤 | E081904 | 由于毒性、暴露于强光或创伤导致的视网膜损伤。 | 眼 | 损伤 |  | E08¦E0819¦E081904
|  | 视网膜破裂 | E081905 | 玻璃体与视网膜分离时发生的视网膜小裂孔。可能导致视网膜脱离。 |  |  |  | E08¦E0819¦E081905
|  | 玻璃体分离 | E081906 | 玻璃体脱离视网膜。 | 眼 | 手术并发症 |  | E08¦E0819¦E081906
| 眼痛 |  | E0820 | 眼睛疼痛感。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E08¦E0820
| 眼异物感 |  | E0821 | 砂砾感或眼内有东西的感觉；经常由异物引起。 |  |  |  | E08¦E0821
| 青光眼 |  | E0822 | 由于房水外流受阻导致眼球内压力增高。 |  |  |  | E08¦E0822
| 光晕 |  | E0823 | 一些屈光不正或光学缺陷（例如白内障或角膜肿胀）患者在强光周围观察到模糊环。 |  |  |  | E08¦E0823
| 眼前房出血 |  | E0824 | 眼前房内出血。 |  |  |  | E08¦E0824
| 前房积脓 |  | E0825 | 眼前房内脓液积聚。 |  |  |  | E08¦E0825
| 眼内压降低 |  | E0826 | 眼内液压力降低。 |  |  |  | E08¦E0826
| 眼内压增高 |  | E0827 | 眼内液压力升高，也称为高眼压症。 |  |  |  | E08¦E0827
| 虹膜炎 |  | E0828 | 虹膜发炎。 |  |  |  | E08¦E0828
| 角膜炎 |  | E0829 | 角膜发炎。 |  |  |  | E08¦E0829
|  | 感染性角膜炎 | E082901 | 感染引起的角膜炎，包括棘阿米巴感染。 |  |  |  | E08¦E0829¦E082901
| 黄斑性水肿 |  | E0830 | 视网膜内液体和蛋白质在黄斑中蓄积，可能导致肿胀和中心视力下降。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E08¦E0830
| 配戴过度综合征 |  | E0831 | 过度配戴角膜接触镜（主要是 PMMA 型）引起角膜水肿后，可能非常剧烈的眼痛，伴有角膜上皮损伤、结膜充血、流泪、眼睑痉挛、畏光和朦胧视力。 |  |  |  | E08¦E0831
| 瞳孔阻滞 |  | E0832 | 瞳孔阻塞。 |  |  |  | E08¦E0832
| 眼红 |  | E0833 | 非专业术语，适用于任何结膜或睫状血管扩张的情况；原因众多。 |  |  |  | E08¦E0833
| 视网膜变性 |  | E0834 | 视网膜变性。 |  |  |  | E08¦E0834
| 毒性眼前节综合征 |  | E0835 | 非感染性物质进入眼前节并诱导眼内组织毒性损伤的急性术后炎症反应。 |  |  |  | E08¦E0835
| 葡萄膜炎-青光眼-前房积血综合征 |  | E0836 | 葡萄膜炎、青光眼和前房积血 (UGH) 的临床三联征，尤其与前房人工晶状体 (IOL) 的植入相关。 |  |  |  | E08¦E0836
| 葡萄膜炎 |  | E0837 | 葡萄膜炎症。 |  |  |  | E08¦E0837
| 视觉障碍 |  | E0838 | 干扰正常视力，但不一定影响视敏度。 |  |  |  | E08¦E0838
|  | 视觉闪光 | E083801 | 突然或短暂的闪光感。 |  |  |  | E08¦E0838¦E083801
|  | 光幻视 | E083802 | 在闭眼和无视觉光线的情况下出现的客观视觉感觉。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E08¦E0838¦E083802
|  | 玻璃体飞蚊症 | E083803 | 视觉中的斑点或线状，通常由玻璃体液或晶状体中的沉积物、聚集物或细胞碎片引起。 |  |  |  | E08¦E0838¦E083803
|  | 畏光 | E083804 | 眼睛对光的敏感性增加，引起不适或疼痛。 |  |  |  | E08¦E0838¦E083804
| 视觉损害 |  | E0839 | 视物能力下降到需要采取纠正措施的程度。 |  |  |  | E08¦E0839
|  | 视物模糊 | E083901 | 视觉敏度（视力清晰度）的丧失。 |  |  |  | E08¦E0839¦E083901
|  | 视觉丧失 | E083902 | 视力严重下降不能矫正，或视力完全丧失。 |  |  |  | E08¦E0839¦E083902
|  | 复视 | E083903 | 从一个物体产生多个图像的感知。 |  |  |  | E08¦E0839¦E083903
| 玻璃体出血 |  | E0840 | 玻璃体液内血液外渗。 |  |  |  | E08¦E0840
| 玻璃体脱出 |  | E0841 | 玻璃体凝胶损失或脱出。 |  |  |  | E08¦E0841
| 玻璃体炎 |  | E0842 | 炎性眼内反应伴混浊和玻璃体中的细胞；通常伴有睫状体、虹膜、脉络膜或视网膜的炎症。 |  |  |  | E08¦E0842
| 睫状小带裂开 |  | E0843 | 连接睫状体与眼睛晶状体的纤维丝破裂（通常在白内障手术时）。 |  |  |  | E08¦E0843
| 非特异性眼部/视力问题 |  | E0844 | 本报告描述了眼睛或视力的非特异性问题。注：如果报告描述了特定问题，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E08¦E0844
| 眼刺激 |  | E0845 | 一种通用术语，用于描述困扰眼睛的异常感觉，如干燥、瘙痒、灼热、砂砾感和过度眨眼。 |  |  |  | E08¦E0845
| 角膜变薄 |  | E0846 | 角膜结构进行性变形，以角膜变薄为特征。 |  |  |  | E08¦E0846
| 色素弥散综合征 |  | E0847 | 由于手术或器械植入，虹膜色素释放到前房并沉积在小梁网中的情况。 | 眼 | 手术并发症 |  | E08¦E0847
| 角膜内皮细胞丧失 |  | E0848 | 角膜内皮细胞密度降低。 | 眼 | 手术并发症 |  | E08¦E0848
| 后囊膜混浊 |  | E0849 | 残余晶状体上皮细胞增殖并迁移至后囊膜。 | 眼 | 手术并发症 |  | E08¦E0849
| 结膜血肿 |  | E0850 | 结膜内血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E08¦E0850
| 视网膜出血 |  | E0851 | 视网膜血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E08¦E0851
| 脉络膜出血 |  | E0852 | 脉络膜血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E08¦E0852
| 视神经鞘出血 |  | E0853 | 视神经鞘内血液外渗。 | 眼 | 血管系统 |  | E08¦E0853
| 瞳孔散大 |  | E0854 | 瞳孔散大 |  |  |  | E08¦E0854
| 前囊膜混浊 |  | E0855 | 前囊膜残留晶状体上皮细胞增生。 |  |  |  | E08¦E0855
| 瞳孔疾病 |  | E0856 | 影响眼睛瞳孔结构或功能的疾病。 |  |  |  | E08¦E0856
| 角膜翘曲 |  | E0857 | 表现为异常径向对称性的角膜表面形状变化。 |  |  |  | E08¦E0857
| 脉络膜脱离 |  | E0858 | 脉络膜与下方巩膜脱离，通常是由于液体（用于出血的血液，用于浆液性脱离的其他液体）在脉络膜上腔积聚所致。 |  |  | 修改（编辑） | E08¦E0858
| 脉络膜渗漏 |  | E0859 | 脉络膜上腔液体积聚，可导致脱离。 |  |  | 修改（编辑） | E08¦E0859
| 眼疲劳 |  | E0860 | 眼部整体性疲弱/倦怠感。（如：视疲劳） |  |  |  | E08¦E0860
| 视网膜静脉阻塞 |  | E0861 | 视网膜静脉阻塞 |  |  | 新增 | E08¦E0861
| 黄斑病变 |  | E0862 | 眼部黄斑区发生的任何病理性改变。 |  |  | 新增
| 眼部手术并发症 |  | E2135 | 由涉及结膜或邻近组织的眼部外科手术引发的任何并发症，包括但不限于结膜下滤过泡形成（如小梁切除术、青光眼滤过手术）。具体包括滤过泡缺失、感染、渗漏、穿孔、组织变薄、瘢痕形成，或影响手术部位及周围眼部结构的其他不良变化。 | 手术并发症 | 眼 | 新增 | E21¦E2135
耳和迷路 |  |  | E09 | 耳和内耳迷路部分 |  |  | 不可选 | E09
| 声冲击 |  | E0901 | 突然和意外的强烈噪音引起的神经生理和心理症状。 | 耳和迷路 | 神经系统 |  | E09¦E0901
| 听觉创伤 |  | E0902 | 内耳听力结构因噪音过大而受到的损伤。 |  |  |  | E09¦E0902
| 听力受损 |  | E0903 | 由于外耳、中耳或内耳结构损伤导致觉察或理解声音的能力部分或完全丧失。 |  |  |  | E09¦E0903
|  | 部分听力丧失 | E090301 | 单耳或双耳听力部分丧失的情况。 |  |  |  | E09¦E0903¦E090301
|  | 完全听力丧失 | E090302 | 单耳或双耳听力完全丧失的情况。 |  |  |  | E09¦E0903¦E090302
| 耳鸣 |  | E0904 | 在没有听觉刺激的情况下，耳内出现的噪音，如铃声、嗡嗡声、轰鸣声或咔嗒声。 | 耳和迷路 | 神经系统 |  | E09¦E0904
| 眩晕 |  | E0905 | 一种运动的感觉，就好像外部世界在围绕着人旋转，或者人在空间中旋转（主观性眩晕）。眩晕在医学上与头晕、头昏和不稳感是有区别的。 |  |  |  | E09¦E0905
| 未特指的耳或迷路问题 |  | E0906 | 该报告描述了耳或迷路的非特异性问题。注：如果报告描述了特定问题，但相关术语不存在，请使用“E2402”。 |  |  | 修改（编辑） | E09¦E0906
| 耳痛 |  | E0907 | 耳部疼痛。 | 耳和迷路 | 全身性疾病 |  | E09¦E0907
| 耳部感染 |  | E0908 | 耳部感染。 | 耳和迷路 | 感染 | 修改（编辑） | E09¦E0908
|  | 外耳炎 | E090801 | 累及外耳和耳道的感染过程。 | 耳和迷路 | 感染 |  | E09¦E0908¦E090801
|  | 中耳炎 | E090802 | 一种累及中耳的感染性病变，包括急性中耳炎、慢性中耳炎、慢性化脓性中耳炎、分泌性中耳炎（OME）等。 | 耳和迷路 | 感染 |  | E09¦E0908¦E090802
| 中耳炎症 |  | E0909 | 中耳炎症（肿胀和发红）。 |  |  |  | E09¦E0909
| 迷路炎 |  | E0910 | 内耳迷路的炎症，会导致头晕和听力减退或失真。 | 耳和迷路 | 感染 |  | E09¦E0910
| 胆脂瘤 |  | E0911 | 中耳内皮肤细胞的异常增生（可伴或不伴感染），具有侵袭性，可侵蚀相邻结构。（包括骨质） |  |  |  | E09¦E0911
| 耳损伤 |  | E0912 | 外耳、中耳或内耳的结构性损伤。 | 耳和迷路 | 损伤 | 修改（编辑） | E09¦E0912
| 耵聍栓塞 |  | E0913 | 耳道内耳垢的堆积及（或）堵塞。 |  |  | 修改（编辑） | E09¦E0913
| 新生儿听力受损 |  | E1512 | 出生后第一个月内影响听力的异常。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 耳和迷路 |  | E09¦E1512
|  | 新生儿完全性听力损失 | E151201 | 婴儿出生后第一个月内检测或理解声音的能力完全丧失。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 耳和迷路 |  | E09¦E1512¦E151201
|  | 新生儿部分性听力损失 | E151202 | 婴儿在出生后的第一个月内丧失部分察觉或理解声音的能力。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 耳和迷路 | 修改（编辑） | E15¦E1512¦E151202
胃肠道系统 |  |  | E10 | 胃肠道系统 |  |  | 不可选 | E10
| 腹胀 |  | E1001 | 腹内压引起的腹部肿大或肿胀。 |  |  |  | E10¦E1001
| 腹痛 |  | E1002 | 腹部区域有疼痛感。 | 胃肠道系统 | 全身性疾病 |  | E10¦E1002
| 驰缓不能 |  | E1003 | 胃肠道某部分平滑肌纤维在连接处任一连接点都无法松弛。 |  |  |  | E10¦E1003
| 腹水 |  | E1004 | 液体在腹膜腔内积聚。液体可能是浆液性的、出血性的，也可能是肿瘤转移到腹膜的结果。 |  |  |  | E10¦E1004
| 肠道灼伤 |  | E1005 | 肠道热损伤。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E10¦E1005
| 肠穿孔 |  | E1006 | 由于创伤或病理过程引起的小肠壁或大肠壁破裂。 | 胃肠道系统 | 手术并发症 |  | E10¦E1006
| 便秘 |  | E1007 | 排便不规律、不频繁或排便困难。 |  |  |  | E10¦E1007
| 腹泻 |  | E1008 | 稀便或水样便的排出，常伴随频次增加。 |  |  | 修改（技术） | E10¦E1008
| 吞咽困难 |  | E1009 | 指吞咽困难或疼痛的症状。 |  |  |  | E10¦E1009
| 嗳气 |  | E1010 | 打嗝，从胃部向上排出气体。 |  |  |  | E10¦E1010
| 胃肠胀气 |  | E1011 | 胃肠道内气体或空气。 |  |  |  | E10¦E1011
| 胃炎 |  | E1012 | 胃部发炎。 |  |  |  | E10¦E1012
| 胃食管灼伤 |  | E1013 | 胃或食管的热、化学或辐射损伤。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E10¦E1013
| 胃肠出血 |  | E1014 | 胃肠道任何部位出血。 |  |  |  | E10¦E1014
| 胃肠道反流 |  | E1015 | 与正常方向相反的流动，如胃中未消化的食物或气体反流。 |  |  |  | E10¦E1015
| 吐血 |  | E1016 | 吐血。 |  |  |  | E10¦E1016
| 腹内出血 |  | E1017 | 腹腔内出血。 |  |  |  | E10¦E1017
| 食管划伤 |  | E1018 | 撕裂、参差不齐、破损的伤口或意外的食管割伤。 |  |  |  | E10¦E1018
| 黑粪症 |  | E1019 | 含有血液的异常深色柏油样粪便，通常来自胃肠道出血。 |  |  |  | E10¦E1019
| 恶心 |  | E1020 | 上腹部不适伴呕吐冲动。 |  |  |  | E10¦E1020
| 胰腺炎 |  | E1021 | 胰腺炎症。 | 胃肠道系统 | 感染 |  | E10¦E1021
| 食管穿孔 |  | E1022 | 食管壁存在孔洞或其他类型开口，食管内容物可通过孔洞进入纵隔。 | 胃肠道系统 | 手术并发症 |  | E10¦E1022
| 腹膜裂伤 |  | E1023 | 腹膜被切开或撕裂。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E10¦E1023
| 腹膜炎 |  | E1024 | 由于细菌或真菌感染引起的腹膜炎症。 | 胃肠道系统 | 感染 |  | E10¦E1024
| 烧心/消化不良 |  | E1025 | 腹部不适伴胸骨后疼痛，通常伴有胃食管反流、胃灼热或消化不良。 |  |  |  | E10¦E1025
| 直肠吻合口瘘 |  | E1026 | 由于直肠吻合处破裂导致的漏出。 | 胃肠道系统 | 手术并发症 | 作废 | E10¦E1026
| 腹膜后出血 |  | E1027 | 出血起源于腹膜后区域。 |  |  |  | E10¦E1027
| 唾液腺疾病 |  | E1028 | 涉及唾液腺的非肿瘤性或肿瘤性（良性或恶性）疾病。 |  |  |  | E10¦E1028
|  | 口干 | E102801 | 没有足够的唾液保持口腔湿润的状况。 |  |  |  | E10¦E1028¦E102801
|  | 唾液分泌过多 | E102802 | 唾液分泌过多。 |  |  |  | E10¦E1028¦E102802
| 食管狭窄 |  | E1029 | 食管狭窄或紧缩 |  |  | 修改（编辑） | E10¦E1029
| 胃溃疡 |  | E1030 | 胃壁形成溃疡或破裂。 |  |  |  | E10¦E1030
| 口腔黏膜炎 |  | E1031 | 口腔粘膜发炎。 |  |  |  | E10¦E1031
|  | 舌炎 | E103101 | 舌头发炎。 |  |  |  | E10¦E1031¦E103101
| 呕吐 |  | E1032 | 通过口腔用力喷出胃内容物。 |  |  |  | E10¦E1032
| 非特异性胃肠道问题 |  | E1033 | 报告描述了一种肠胃系统的非特异性问题。注：如果报告描述了一个具体的问题，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E10¦E1033
| 急迫排便 |  | E1034 | 持续或反复的排便倾向。 |  |  |  | E10¦E1034
| 腹腔积气 |  | E1035 | 腹膜腔内有游离气体。 |  |  |  | E10¦E1035
| 结肠炎 |  | E1036 | 大肠炎症。 |  |  |  | E10¦E1036
| 肠梗阻 |  | E1037 | 导致肠内容物运输受损的肠蠕动减少或缺失；可称为麻痹性肠梗阻、非梗阻性肠阻塞或功能性肠梗阻 |  |  | 新增 | E10¦E1037
| 肠炎 |  | E1038 | 小肠的炎症，包括十二指肠炎、空肠炎或回肠炎；可能伴随粘膜水肿或肠壁增厚 |  |  | 新增 | E10¦E1038
| 干呕 |  | E1039 | 呼吸肌（横膈膜和胸腹壁肌肉）周期性痉挛性收缩，不排出胃内容物 |  |  | 新增 | E10¦E1039
| 腹腔间隔综合征 |  | E1040 | 腹腔隔室综合征（ACS）是一种出血或肿胀导致腹腔压力升高，导致终末器官损伤、功能障碍或衰竭的疾病。 |  |  | 新增 | E10¦E1040
| 腹膜内容量增高 |  | E1303 | 腹部异常积液。 | 肾脏和泌尿道 | 胃肠道系统 |  | E10¦E1303
| 咀嚼困难 |  | E1607 | 由于下颌疼痛、不适或丧失活动性导致的咀嚼问题。 | 肌肉骨骼系统 | 胃肠道系统 |  | E10¦E1607
| 大便失禁 |  | E232401 | 无法自主控制粪便从体内排出。 | 全身性疾病 | 胃肠道系统 |  | E10¦E232401
肝胆系统 |  |  | E11 | 肝胆系统 |  |  | 不可选 | E11
| 胆汁性肝硬化 |  | E1101 | 由肝内胆管破坏（原发性胆汁性胆管炎）或肝外胆管堵塞（继发性胆汁性胆管炎）引起的肝硬化。 |  |  |  | E11¦E1101
| 肝炎 |  | E1102 | 肝脏炎症；通常由病毒感染引起，也可能由毒性物质引起。 | 肝胆系统 | 感染 |  | E11¦E1102
| 高胆红素血症 |  | E1103 | 血液中胆红素水平异常偏高。胆红素过多与黄疸有关。 |  |  |  | E11¦E1103
| 肝细胞损害/‌肝功能障碍 |  | E1104 | 非创伤性肝实质损伤导致肝功能不全。 |  |  |  | E11¦E1104
| 肝衰竭 |  | E1105 | 持续且严重的肝脏损伤，并伴有显著的肝功能丧失。 |  |  |  | E11¦E1105
| 肝裂伤 |  | E1106 | 肝脏被切开或撕裂。 |  |  |  | E11¦E1106
| 非特异性肝脏或胆道问题 |  | E1107 | 该报告描述了肝脏或胆道系统的一种非特异性问题。注：如果报告描述了一个具体的问题，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E11¦E1107
| 胆瘘 |  | E1108 | 肝脏或软组织突然发生非预期的胆汁渗漏。 | 肝胆系统 | 手术并发症 |  | E11¦E1108
| 胆管炎 |  | E1109 | 胆管炎症。 | 肝胆系统 | 手术并发症 |  | E11¦E1109
内分泌、代谢和营养 |  |  | E12 | 内分泌、代谢和营养 |  |  | 不可选 | E12
| 呼吸性酸中毒 |  | E0739 | 一种因气体交换功能受损而继发的血液 pH 值低于正常水平的病症。 | 呼吸系统 | 内分泌、代谢和营养 |  | E12¦E0739
| 呼吸性碱中毒 |  | E0740 | 一种因气体交换功能受损而继发的血液 pH 值高于正常水平的病症。 | 呼吸系统 | 内分泌、代谢和营养 |  | E12¦E0740
| 脱水 |  | E1201 | 由体内过度失水导致的状态。 |  |  |  | E12¦E1201
| 电解质失衡 |  | E1202 | 血清电解质高于或低于正常值；通常影响 Na、K、Cl、Ca、CO2、BUN。 | 内分泌、代谢和营养 | 血液和淋巴系统 |  | E12¦E1202
|  | 高钠血症 | E120201 | 循环血液中的钠含量高于正常水平。 | 内分泌、代谢和营养 | 血液和淋巴系统 |  | E12¦E1202¦E120201
|  | 低钠血症 | E120202 | 循环血液中的钠含量低于正常水平。 | 内分泌、代谢和营养 | 血液和淋巴系统 |  | E12¦E1202¦E120202
|  | 高钙血症 | E120203 | 循环血液中的钙含量高于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120203
|  | 低钙血症 | E120204 | 循环血液中的钙含量低于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120204
|  | 高钾血症 | E120205 | 循环血液中的钾含量高于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120205
|  | 低钾血症 | E120206 | 循环血液中的钾含量低于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120206
|  | 血碳酸氢盐升高 | E120207 | 循环血液中的碳酸氢盐含量高于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120207
|  | 血碳酸氢盐降低 | E120208 | 循环血液中的碳酸氢盐含量低于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120208
|  | 高磷酸血症 | E120209 | 循环血液中的磷酸盐含量高于正常水平。 |  |  |  | E12¦E1202¦E120209
| 进食问题 |  | E1203 | 食物/营养摄入中断。 |  |  |  | E12¦E1203
| ‌潮热/‌潮红 |  | E1204 | 短暂和/或突然感觉强烈的身体发热、潮红，有时伴有出汗。 |  |  |  | E12¦E1204
| 高血糖症 |  | E1205 | 血液中葡萄糖水平异常偏高。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 |  | E12¦E1205
|  | 血酮体升高/糖尿病酮症酸中毒 | E120501 | 酮体升高，包括因糖尿病未控制而导致酮体积聚产生的代谢性酸中毒。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 | 修改（编辑） | E12¦E1205¦E120501
| 低血糖症 |  | E1206 | 血液中葡萄糖水平异常偏低。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 |  | E12¦E1206
| 烦渴 |  | E1207 | 极度口渴，并伴有长期过量饮水。 |  |  | 修改（技术） | E12¦E1207
| 体重波动 |  | E1208 | 体重反复减轻和反弹。 |  |  |  | E12¦E1208
| 激素水平失衡 |  | E1209 | 体内一种或多种激素失衡。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 |  | E12¦E1209
| 过早绝经 |  | E1210 | 40岁前自发绝经。 | 内分泌、代谢和营养 | 生殖系统和乳腺 |  | E12¦E1210
| 维生素缺乏 |  | E1211 | 体内一种或多种维生素水平较低。 |  |  |  | E12¦E1211
| 甲状腺功能减退症 |  | E1212 | 甲状腺激素水平异常偏低。 |  |  |  | E12¦E1212
| 尿毒症 |  | E1306 | 血液中非蛋白氮浓度异常偏高。 | 肾脏和泌尿道 | 内分泌、代谢和营养 |  | E12¦E1306
| 食欲减退 |  | E2306 | 缺乏对食物的渴望。 | 全身性疾病 | 内分泌、代谢和营养 |  | E12¦E2306
| 食欲增加 |  | E2307 | 强烈的食物欲望。 | 全身性疾病 | 内分泌、代谢和营养 |  | E12¦E2307
| 代谢性酸中毒 |  | E1213 | 系统循环中氢离子浓度增加，导致血清碳酸氢盐水平异常降低。 |  |  |  | E12¦E1213
| 甲状腺功能亢进 |  | E1214 | 甲状腺激素水平异常升高。 |  |  |  | E12¦E1214
| 代谢性碱中毒 |  | E1215 | 一种以血液和其他身体组织异常高碱性（低氢离子浓度）为特征的疾病。 |  |  |  | E12¦E1215
| 营养不良 |  | E1216 | 营养缺乏或不平衡的状态 |  |  | 新增 | E12¦E1216
| 甲状腺炎 |  | E1217 | 甲状腺炎反映了甲状腺的炎症。 |  |  | 新增 | E12¦E1217
肾脏和泌尿道 |  |  | E13 | 肾脏和泌尿道 |  |  | 不可选 | E13
| 排尿困难 |  | E1301 | 排尿困难或疼痛。 |  |  |  | E13¦E1301
| 血尿 |  | E1302 | 尿血。 |  |  |  | E13¦E1302
| 腹膜内容量增高 |  | E1303 | 腹部异常积液。 | 肾脏和泌尿道 | 胃肠道系统 |  | E13¦E1303
| 尿急 |  | E1304 | 突然强烈的排尿冲动。 |  |  |  | E13¦E1304
| 肾功能损害 |  | E1305 | 肾脏不能正常工作的急性或慢性疾病。 |  |  |  | E13¦E1305
|  | 肾衰 | E130501 | 以肾脏无法充分过滤血液为特征的急性或慢性疾病，导致尿毒症和电解质失衡。 |  |  |  | E13¦E1305¦E130501
| 尿毒症 |  | E1306 | 血液中非蛋白氮浓度异常偏高。 | 肾脏和泌尿道 | 内分泌、代谢和营养 |  | E13¦E1306
| 尿道狭窄 |  | E1307 | 尿道任何部位狭窄。无论是否影响排尿。 |  |  |  | E13¦E1307
| 尿频/多尿 |  | E1308 | 间隔时间短或尿量较多；可能由尿液形成增加、膀胱容量减少或下尿路刺激引起。 |  |  |  | E13¦E1308
| 尿潴留 |  | E1309 | 由于无法排尿，尿液在膀胱内蓄积。 |  |  |  | E13¦E1309
| 尿路感染 |  | E1310 | 影响泌尿道任何部位的炎症过程，最常见的是膀胱或尿道。 | 肾脏和泌尿道 | 感染 |  | E13¦E1310
|  | 肾脏感染 | E131001 | 一种影响肾脏的炎性病变。 | 肾脏和泌尿道 | 感染 |  | E13¦E1310¦E131001
| 非特异性肾脏或泌尿系统问题 |  | E1311 | 该报告描述了肾脏或泌尿系统的非特异性问题。注：如果报告描述了一个具体的问题，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E13¦E1311
| 尿石症 |  | E1312 | 由肾结石形成引起的病症（如肾结石、膀胱结石、尿路结石）。 |  |  |  | E13¦E1312
| 间质性膀胱炎 |  | E1313 | 慢性膀胱疾病，导致膀胱或周围盆腔区域复发性不适或疼痛。也称为膀胱疼痛综合征 (BPS)。 |  |  |  | E13¦E1313
| 膀胱壁增厚 |  | E1314 | 膀胱壁增厚，包括膀胱小梁形成。 |  |  |  | E13¦E1314
| 肾积水 |  | E1315 | 一种肾脏中尿液积聚过多导致肾脏肿胀的病症。 |  |  |  | E13¦E1315
| 膀胱功能障碍 |  | E1316 | 膀胱（包括括约肌）功能受损或异常。 |  |  |  | E13¦E1316
| 肾损伤 |  | E1317 | 肾脏创伤性损伤。 |  |  | 修改（编辑） | E13¦E1317
| 尿失禁 |  | E232402 | 无法自主控制尿液从体内排出。 | 全身性疾病 | 肾脏和泌尿道 |  | E13¦E232402
生殖系统和乳腺 |  |  | E14 | 生殖系统和乳腺 |  |  | 不可选 | E14
| 过早绝经 |  | E1210 | 40岁前自发绝经。 | 内分泌、代谢和营养 | 生殖系统和乳腺 |  | E14¦E1210
| 阴道分泌物异常 |  | E1401 | 阴道分泌物具有不同于正常的气味、颜色或质地。 |  |  | 修改（编辑） | E14¦E1401
| ‌乳房不适/乳房疼痛 |  | E1402 | 乳房有疼痛、压痛或不适。 |  |  |  | E14¦E1402
| 乳房硬块 |  | E1403 | 通过触诊或成像识别的乳腺实质异常。这些异常包括钙化、乳腺组织扭曲、存在密度区以及存在良性或恶性肿瘤。 |  |  |  | E14¦E1403
| 宫颈疾病 |  | E1404 | 异常、病理、良性、恶性等改变。 | 生殖系统和乳腺 | 检查和诊断试验 |  | E14¦E1404
| 性交困难 |  | E1405 | 性交疼痛或困难。 |  |  |  | E14¦E1405
| 输卵管穿孔 |  | E1406 | 由于创伤或病理过程导致的输卵管破裂。 | 生殖系统和乳腺 | 手术并发症 |  | E14¦E1406
| 生殖器出血 |  | E1407 | 生殖器异常出血。 |  |  |  | E14¦E1407
|  | 月经间期出血 | E140701 | 在与正常月经期无关的时间内发生的子宫出血。 |  |  |  | E14¦E1407¦E140701
|  | 月经量过多 | E140702 | 月经期间大量失血。 |  |  |  | E14¦E1407¦E140702
| 月经不规律 |  | E1408 | 偏离正常过程；例如延迟、困难、大量、稀少、异常出血等。 |  |  |  | E14¦E1408
| 乳头感觉改变 |  | E1409 | 乳头过度敏感或敏感度改变。 |  |  |  | E14¦E1409
| 乳头溃疡形成 |  | E1410 | 在乳头发生的溃疡。 |  |  |  | E14¦E1410
| 盆腔炎 |  | E1411 | 任何累及宫颈以外女性上生殖道的盆腔感染。 |  |  |  | E14¦E1411
| 直肠阴道瘘 |  | E1412 | 直肠与阴道连接异常。 |  |  |  | E14¦E1412
| 性功能障碍 |  | E1413 | 性交困难、缺乏性交欲望或性交时疼痛。 |  |  |  | E14¦E1413
|  | 勃起功能障碍 | E141301 | 在性活动过程中持续或反复不能达到或维持勃起。 |  |  |  | E14¦E1413¦E141301
| 中毒性休克综合征 |  | E1414 | 由葡萄球菌外毒素引起的一种罕见的急性危及生命的全身性细菌性非接触性传染病。 | 生殖系统和乳腺 | 感染 |  | E14¦E1414
| 子宫穿孔 |  | E1415 | 由于创伤或病理过程导致的子宫破裂。 | 生殖系统和乳腺 | 手术并发症 |  | E14¦E1415
| 膀胱阴道瘘 |  | E1416 | 阴道与膀胱连接异常。 |  |  |  | E14¦E1416
| 未指明的生殖系统或乳房问题 |  | E1417 | 该报告描述了乳房或生殖系统的非特异性问题。注：如果报告描述了一个具体的问题，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E14¦E1417
| 哺乳问题 |  | E1418 | 与哺乳能力相关的问题。 |  |  |  | E14¦E1418
| 阴道干燥 |  | E1419 | 阴道润滑不足引起的阴道口瘙痒和烧灼感。 |  |  |  | E14¦E1419
| 盆腔疼痛 |  | E1420 | 骨盆区疼痛。 | 生殖系统和乳腺 | 全身性疾病 |  | E14¦E1420
| 并乳症 |  | E1421 | 并乳症是指乳房在胸部中部连在一起，导致乳沟缺失。 |  |  | 新增 | E14¦E1421
| 异位妊娠 |  | E1506 | 胚胎或胎儿发育在子宫外的妊娠状况。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 生殖系统和乳腺 |  | E14¦E1506
| 宫颈闭锁不全 |  | E1509 | 妊娠中期，宫颈在无宫缩的情况下异常扩张，导致胎儿过早排出。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 生殖系统和乳腺 |  | E14¦E1509
| 阴道黏膜损伤 |  | E1519 | 阴道粘膜损伤。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 生殖系统和乳腺 |  | E14¦E1519
| 双囊 |  | E2341 | 植入体周围存在两个不同的囊膜层，具有囊间隙。 | 全身性疾病 | 生殖系统和乳腺 |  | E14¦E2341
妊娠、分娩和产褥期 |  |  | E15 | 妊娠、分娩和产褥期 |  |  | 不可选 | E15
| 流产 |  | E1501 | 药物或手术终止妊娠后，子宫内妊娠物完全排出。 |  |  |  | E15¦E1501
|  | 完全性人工流产 | E150101 | 药物或手术终止妊娠后妊娠物完全排出。 |  |  |  | E15¦E1501¦E150101
|  | 人工流产不全 | E150102 | 药物或手术妊娠终止后，子宫内的妊娠产物并不完全排空。 |  |  |  | E15¦E1501¦E150102
|  | 人工流产 | E150103 | 故意流产。 |  |  |  | E15¦E1501¦E150103
|  | 稽留流产 | E150104 | 流产胎儿滞留在子宫内。 |  |  |  | E15¦E1501¦E150104
|  | 自然流产 | E150105 | 人类胎儿在能够存活之前的自然排出。 |  |  |  | E15¦E1501¦E150105
| 羊膜炎 |  | E1502 | 羊膜炎症。 |  |  |  | E15¦E1502
| 新生儿头颅血肿 |  | E1503 | 局限于一个颅骨表面的骨膜下出血，通常是由于骨创伤引起的新生儿良性疾病。 |  |  |  | E15¦E1503
| 绒毛膜羊膜炎 |  | E1504 | 一种涉及绒毛膜、羊膜和羊水的感染，通常也涉及胎盘绒毛和蜕膜。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 感染 |  | E15¦E1504
| 先天性缺陷/畸形 |  | E1505 | 由遗传或在怀孕至出生期间受到影响导致的异常。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 肌肉骨骼系统 |  | E15¦E1505
| 异位妊娠 |  | E1506 | 胚胎或胎儿在子宫外发育的妊娠状态 | 妊娠、分娩和产褥期 | 生殖系统和乳腺 |  | E15¦E1506
| 胎儿窘迫 |  | E1507 | 提示可能存在胎儿窘迫的体征或症状，包括反复性变化减速、胎儿心动过速或心动过缓、晚期减速或低生物物理特征。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 心脏 |  | E15¦E1507
| 宫内缺氧 |  | E1508 | 由胎盘功能不全（通常为胎盘早剥）、先兆子痫毒性、脐带脱垂或麻醉给药并发症等情况引起。 |  |  |  | E15¦E1508
| 宫颈闭锁不全 |  | E1509 | 妊娠中期，宫颈在无宫缩的情况下异常扩张，导致胎儿过早排出。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 生殖系统和乳腺 |  | E15¦E1509
| 阿氏评分低 |  | E1510 | 任何时候的阿氏评分小于7分。这可能是初始或后续的阿氏评分。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 检查和诊断试验 |  | E15¦E1510
| 新生儿畸形 |  | E1511 | 在新生儿期表现为物理或机械原因的解剖异常。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 肌肉骨骼系统 |  | E15¦E1511
| 新生儿听力受损 |  | E1512 | 出生后第一个月内影响听力的异常。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 耳和迷路 |  | E15¦E1512
|  | 新生儿完全性听力损失 | E151201 | 婴儿出生后第一个月内检测或理解声音的能力完全丧失。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 耳和迷路 |  | E15¦E1512¦E151201
|  | 新生儿部分性听力损失 | E151202 | 婴儿在出生后的第一个月内丧失部分察觉或理解声音的能力。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 耳和迷路 | 修改（编辑） | E15¦E1512¦E151202
| 围产期脑损伤 |  | E1513 | 新生儿出生前后发生的脑损伤。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 神经系统 |  | E15¦E1513
| 避孕器使用下怀孕 |  | E1514 | 该妇女尽管使用了避孕装置，但仍怀孕。 |  |  |  | E15¦E1514
| 过早分娩 |  | E1515 | 在正常妊娠结束前分娩存活婴儿。 |  |  |  | E15¦E1515
| 新生儿呼吸窘迫综合征 |  | E1516 | 新生儿以呼吸困难伴发绀为特征的病症。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 呼吸系统 |  | E15¦E1516
| 致畸性 |  | E1517 | 由于暴露于可能干扰胚胎或胎儿发育的药物而出现的异常和/或发育缺陷。 |  |  |  | E15¦E1517
| 儿童毒素暴露 |  | E1518 | 儿童受到毒素影响可能是由于硅胶乳房植入物对胎儿的影响，以及通过母乳喂养而发生。 |  |  |  | E15¦E1518
| 阴道黏膜损伤 |  | E1519 | 阴道粘膜损伤。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 生殖系统和乳腺 |  | E15¦E1519
| 不孕不育症 |  | E1520 | 尝试和进行无保护性行为后至少一年内无法怀孕。女性不孕的原因包括子宫内膜异位症、输卵管阻塞、多囊卵巢综合征等。引起男性不育的原因包括精子生成或功能异常、附睾堵塞、射精管堵塞和尿道下裂等。 |  |  |  | E15¦E1520
| 毒血症 |  | E190103 | 由细菌产物（毒素）经血流传播引起的病症。 | 感染 | 妊娠、分娩和产褥期 |  | E15¦E190103
肌肉骨骼系统 |  |  | E16 | 肌肉骨骼系统 |  |  | 不可选 | E16
| 先天性缺陷/畸形 |  | E1505 | 由遗传或怀孕至出生期间受到影响导致的新生儿异常。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 肌肉骨骼系统 |  | E16¦E1505
| 新生儿畸形 |  | E1511 | 在新生儿期表现为物理或机械原因的解剖异常。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 肌肉骨骼系统 |  | E16¦E1511
| 关节痛 |  | E1601 | 关节疼痛。 |  |  |  | E16¦E1601
| 关节炎 |  | E1602 | 影响关节的炎症过程。 |  |  |  | E16¦E1602
|  | 类风湿关节炎 | E160201 | 一种以关节为主的慢性全身性疾病，以滑膜和关节结构的炎性改变、间叶组织中胶原纤维的广泛纤维素样变性以及骨性结构的萎缩和稀疏为特征。 |  |  |  | E16¦E1602¦E160201
| 骨折 |  | E1603 | 骨的连续性被破坏的骨创伤性或病理性损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1603
|  | 髋部骨折 | E160301 | 股骨头、股骨颈、转子间或转子下区域连续性断裂的髋关节创伤性或病理性损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1603¦E160301
|  | 肢体骨折 | E160302 | 肢体单处或多处创伤性骨折。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1603¦E160302
|  | 多发性骨折 | E160303 | 单骨或多骨同时发生两处或两处以上创伤性骨折。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1603¦E160303
|  | 颅骨骨折 | E160304 | 颅骨的创伤性或病理性损伤，颅骨的连续性被破坏。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1603¦E160304
|  | 椎骨骨折 | E160305 | 脊柱的创伤或病理性损伤，脊椎骨的连续性被破坏。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1603¦E160305
| 结缔组织疾病 |  | E1604 | 影响结缔组织的非肿瘤性或肿瘤性疾病。 |  |  |  | E16¦E1604
| 痛性痉挛/‌肌肉痉挛 |  | E1605 | 肌肉或一组肌肉的持续、突然和不自主的收缩。 |  |  |  | E16¦E1605
|  | 腹部痉挛性绞痛 | E160501 | 涉及腹部肌肉或腹内中空器官的不自主肌肉收缩。 |  |  |  | E16¦E1605¦E160501
| 韧带损伤 |  | E1606 | 构成关节的任何组织纤维带损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1606
| 咀嚼困难 |  | E1607 | 由于下颌疼痛、不适或丧失活动性导致的咀嚼问题。 | 肌肉骨骼系统 | 胃肠道系统 |  | E16¦E1607
| 筋膜炎 |  | E1608 | 筋膜炎症。 |  |  |  | E16¦E1608
| 纤维肌炎 |  | E1609 | 肌肉的炎症和纤维变性。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E16¦E1609
| 头部损伤 |  | E1610 | 头部外伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1610
| 关节过伸 |  | E1611 | 关节用力伸展超出其正常范围。 |  |  |  | E16¦E1611
| 骨整合不充分 |  | E1612 | 活骨和合成植入物表面之间的结构和功能连接不足。 |  |  |  | E16¦E1612
|  | 无菌性松动 | E161201 | 无感染情况下假体组件固定失效。 |  |  |  | E16¦E1612¦E161201
|  | 感染性松动 | E161202 | 有感染情况下假体组件固定失效。 |  |  |  | E16¦E1612¦E161202
| 椎间盘压缩或突出 |  | E1613 | 脊柱软骨组织的退行性、病理性或创伤性变化，导致椎间盘不必要的压迫或突出。 |  |  |  | E16¦E1613
| 关节脱位 |  | E1614 | 两块或多块骨头相接处的异常分离。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1614
|  | 半脱位 | E161401 | 关节内的骨部分脱位。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1614¦E161401
| 关节松弛 |  | E1615 | 关节松动或不稳定。 |  |  |  | E16¦E1615
| 关节运动范围减少 |  | E1616 | 发现关节的柔韧性低于该个体的预期正常范围。 |  |  |  | E16¦E1616
|  | 关节强直 | E161601 | 由于关节周围骨、软骨或纤维组织的形成，使关节不能活动。 |  |  |  | E16¦E1616¦E161601
|  | 关节挛缩 | E161602 | 关节的永久性限制，通常由肌肉区域的长期痉挛引起。 |  |  |  | E16¦E1616¦E161602
|  | 肌肉强直 | E161603 | 一种不自主的、持续的强直、紧张的肌肉状态，对被动运动有明显的抵抗力。 |  |  |  | E16¦E1616¦E161603
|  | 关节纤维化 | E161604 | “关节纤维化”，其特征为胶原生成过多和粘连，导致关节活动受限和疼痛。 |  |  |  | E16¦E1616¦E161604
|  | 关节锁住 | E161605 | 关节交锁或假性交锁。若为假性交锁，使用编码E1616——关节活动度丧失。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1616¦E161605
| 骨折畸形愈合 |  | E1617 | 骨愈合不良，导致解剖对线不良。 |  |  |  | E16¦E1617
| 假体周围金属症 |  | E1618 | 也称为金属沉着病。包括柄颈病、无菌性纤维化或因金属腐蚀和磨损碎屑释放导致的局部坏死。 |  |  |  | E16¦E1618
| 肌张力减退 |  | E1619 | 肌张力水平异常偏低。 |  |  |  | E16¦E1619
| 肌肉/肌腱损伤 |  | E1620 | 肌肉或肌腱组织的任何损伤，包括拉伤。 |  |  |  | E16¦E1620
| 肌肉无力/萎缩 |  | E1621 | 一块或多块肌肉的强度和/或质量降低。 | 肌肉骨骼系统 | 神经系统 |  | E16¦E1621
| 肌痛 |  | E1622 | 来自肌肉或一组肌肉的痛觉。 | 肌肉骨骼系统 | 全身性疾病 |  | E16¦E1622
| 颈痛 |  | E1623 | 颈部疼痛。 | 肌肉骨骼系统 | 全身性疾病 |  | E16¦E1623
| 颈部僵硬 |  | E1624 | 颈部活动受限，通常伴有疼痛。 |  |  |  | E16¦E1624
| 骨折不愈合/延迟愈合 |  | E1625 | 骨折不愈合或延迟愈合。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1625
| 骨外骨化 |  | E1626 | 在正常骨骼外形成骨或骨性物质。包括异位或异位骨化、骨化性肌炎。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1626
| 骨质溶解 |  | E1627 | 骨溶解，特指骨钙质的移除或流失。 |  |  |  | E16¦E1627
| 骨髓炎 |  | E1628 | 骨或骨髓感染。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E16¦E1628
| 骨质减少/骨质疏松症 |  | E1629 | 骨组织钙化或密度降低。 |  |  |  | E16¦E1629
| 多发性肌炎 |  | E1630 | 影响肌肉的一种特发性炎症性疾病。表现为对称性近端肌无力和骨骼肌酶升高。 |  |  |  | E16¦E1630
| 脊柱损伤 |  | E1631 | 脊柱骨损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1631
| 滑膜炎 |  | E1632 | 滑膜炎症。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E16¦E1632
| 牙折 |  | E1633 | 牙齿任何部分断裂。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E16¦E1633
| 肢体不等长 |  | E1634 | 下肢或上肢长度之间的差异。 |  |  |  | E16¦E1634
| 非特异性肌肉骨骼问题 |  | E1635 | 报告描述了肌肉骨骼系统的非特异性问题。注：如果报告描述了特定问题，但相关术语不存在，请使用“适当术语/代码不可用”。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1635
| 牙齿脱落 |  | E1636 | 一颗或多颗牙齿从口腔脱落。 |  |  |  | E16¦E1636
| 滑囊炎 |  | E1637 | 充液垫（滑囊）的炎症。 |  |  |  | E16¦E1637
| 软骨损害 |  | E1638 | 软骨损伤。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1638
| 关节撞击 |  | E1639 | 与关节相关的撞击。可以是植入物-骨、植入物-软组织或植入物-植入物撞击。 |  |  |  | E16¦E1639
| 乳突炎 |  | E1640 | 乳突骨内的骨性气房感染。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E16¦E1640
| 肢体疼痛 |  | E1641 | 手臂和/或腿部疼痛。 |  |  |  | E16¦E1641
| 脊柱畸形 |  | E1642 | 脊柱异常弯曲和/或结构和位置异常。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1642
| 肌腱病变 |  | E1643 | 过度使用性肌腱损伤，其特征为疼痛、弥漫性或局限性肿胀以及功能受损的组合。这类问题包括肌腱炎、腱病、肌腱撕裂以及肌腱周围膜的炎症。 |  |  |  | E16¦E1643
| 骨筋膜室综合征 |  | E1644 | 闭合肌肉间室压力增加到足以减少血液循环的状况，例如由于间室容积减少或间室内容物增加，或两者兼有。 | 肌肉骨骼系统 | 血管系统 | 修改（编辑） | E16¦E1644
| 关节积血 |  | E1645 | 关节内出血。 | 肌肉骨骼系统 | 血管系统 |  | E16¦E1645
| 骨刻痕 |  | E1646 | 在骨边缘形成的压痕，无骨断裂。 | 肌肉骨骼系统 | 手术并发症 |  | E16¦E1646
| 外生性骨疣 |  | E1647 | 从骨表面向外突出的良性肥大，通常含有软骨成分，如骨刺/骨赘。 |  |  |  | E16¦E1647
| 髋臼突出 |  | E1648 | 伴随股骨头通过骨盆骨发生移位的髋臼缺损。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1648
| 关节摩擦音 |  | E1649 | 因骨骼、软骨、骨折部位等之间摩擦产生的刺耳音或感觉。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1649
| 关节病 |  | E1650 | 关节疾病和障碍（如肩袖关节病、肩袖撕裂关节病 (CTA)）。如存在更具体的术语，应使用相应术语和代码，例如E1602。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1650
| 背痛 |  | E1651 | 背部任何部位疼痛。 | 肌肉骨骼系统 | 全身性疾病 | 修改（编辑） | E16¦E1651
| 关节内游离体 |  | E1652 | 关节腔内存在纤维性、骨性、软骨性或骨软骨性碎片。 |  |  | 修改（编辑） | E16¦E1652
| 髌骨轨迹异常 |  | E1653 | 膝关节屈曲时髌骨相对于滑车沟的异常对位或运动；可描述为髌骨不稳定或髌骨外侧移位 |  |  | 新增 | E16¦E1653
| 骨折复位对位不良 |  | E2126 | 骨折复位后解剖对线丢失。 | 手术并发症 | 肌肉骨骼系统 | 修改（编辑） | E21¦E2126
| 假体周围骨折 |  | E2127 | 关节置换假体或植入物周围骨折。这些可能发生在术中或术后。 | 手术并发症 | 肌肉骨骼系统 | 修改（编辑） | E21¦E2127
| 步行或姿势困难 |  | E2302 | 行走、步态或保持姿势（坐位、站立）的任何持续性问题。 | 全身性疾病 | 肌肉骨骼系统 |  | E16¦E2302
| 反射减弱 |  | E0146 | 反射反应减弱或消失 | 神经系统 | 与肌肉和骨骼系统相关的 | 新增 | E01¦E0146
皮肤和皮下组织 |  |  | E17 | 皮肤和皮下组织 |  |  | 不可选 | E17
| 擦伤 |  | E1701 | 摩擦或刮擦引起的皮肤浅表损伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1701
| 血管性水肿 |  | E1702 | 由于血管暂时性浆液渗漏导致皮肤深层快速肿胀。 | 皮肤和皮下组织 | 全身性疾病 |  | E17¦E1702
| 水疱 |  | E1703 | 皮肤表层下方的液体聚集。 |  |  |  | E17¦E1703
| 烧伤 |  | E1704 | 因暴露于腐蚀性化学品、极热、极冷或过度辐射而导致的损伤或组织损伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1704
|  | 肠道灼伤 | E1005 | 肠道热损伤。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E17¦E1704¦E1005
|  | 胃食管灼伤 | E1013 | 胃或食管的热、化学或辐射损伤。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E17¦E1704¦E1013
|  | 腐蚀性烧伤/化学性烧伤 | E170401 | 因接触化学物质而引起的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1704¦E170401
|  | 冻伤 | E170402 | 因暴露于极冷环境而导致局部组织损伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1704¦E170402
|  | 放射烧伤 | E170403 | 因暴露于 x 射线、镭、阳光、电离辐射或任何其他类型的辐射能而引起的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1704¦E170403
|  | 一度烧伤 | E170404 | 仅影响表皮，引起红斑但不起泡的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1704¦E170404
|  | 二度烧伤 | E170405 | 影响表皮和真皮的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 | 修改（编辑） | E17¦E1704¦E170405
|  | 三度烧伤 | E170406 | 延伸至深层和下层组织的皮肤烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 | 修改（编辑） | E17¦E1704¦E170406
| 烧灼感 |  | E1705 | 刺痛或灼热感，不一定伴有发红或刺激的体征。 | 皮肤和皮下组织 | 全身性疾病 |  | E17¦E1705
|  | 皮肤烧灼感 | E170501 | 皮肤刺痛或发热的感觉，不一定伴有发红或皮肤刺激的体征。 | 皮肤和皮下组织 | 全身性 疾病 | 修改（编辑） | E17¦E1705¦E170501
| 癌细胞播散 |  | E1706 | 在医疗过程中扩散良性或恶性组织。 |  |  |  | E17¦E1706
| 瘙痒 |  | E1708 | 一种刺激的感觉，产生搔抓的欲望。 |  |  |  | E17¦E1708
| 黄疸 |  | E1709 | 由于高胆红素血症引起的皮肤、粘膜和眼睛的黄色色素沉着。 |  |  |  | E17¦E1709
| 局部皮肤病损 |  | E1710 | 影响皮肤并局限于特定区域的病理过程。 |  |  |  | E17¦E1710
| 脱皮 |  | E1711 | 表皮的脱落或缺失，如在晒伤、猩红热后脱皮或中毒性表皮坏死松解症中所出现的情况。 |  |  |  | E17¦E1711
| 光毒性 |  | E1712 | 一种非免疫、化学诱导的光敏类型。 |  |  |  | E17¦E1712
| 囊袋糜烂 |  | E1713 | 容纳器械的患者组织囊袋侵蚀。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1713
| 皮疹 |  | E1714 | 影响外观和/或质地的皮肤皮疹。 |  |  |  | E17¦E1714
| 瘢痕 |  | E1715 | 在伤口愈合过程中形成的新组织。 |  |  |  | E17¦E1715
|  | 异常瘢痕形成 | E171501 | 与伤口愈合不良相关的过度或异常瘢痕（例如瘢痕疙瘩或增生性瘢痕）。 |  |  | 修改（编辑） | E17¦E1715¦E171501
| 皮肤变色 |  | E1716 | 皮肤颜色的任何异常变化。 |  |  |  | E17¦E1716
|  | 红斑 | E171601 | 皮肤变红。 |  |  |  | E17¦E1716¦E171601
|  | 皮肤色素沉着过度 | E171602 | 由于黑色素沉积过多，皮肤变黑。 |  |  |  | E17¦E1716¦E171602
|  | 皮肤色素减退 | E171603 | 由于黑色素生成或沉积减少导致的皮肤颜色异常变浅。 |  |  |  | E17¦E1716¦E171603
| 皮肤病变 |  | E1717 | 累及皮肤。 |  |  |  | E17¦E1717
| 皮肤糜烂 |  | E1718 | 仅累及表皮层的皮肤渐进性破损或浅表溃疡，愈合后无瘢痕形成。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E17¦E1718
| 皮肤感染 |  | E1719 | 由细菌、病毒、寄生虫或真菌引起的影响皮肤的炎症过程。 | 皮肤和皮下组织 | 感染 |  | E17¦E1719
| 皮肤炎症/刺激 |  | E1720 | 影响皮肤的炎症过程。体征包括红疹、瘙痒和水疱形成。典型的例子有接触性皮炎、特应性皮炎和脂溢性皮炎。 |  |  |  | E17¦E1720
|  | 脓肿 | E172001 | 以新形成的组织腔内脓液积聚为特征的炎症过程。 | 皮肤和皮下组织 | 感染 |  | E17¦E1720¦E172001
|  | 蜂窝织炎 | E172002 | 由细菌感染引起的真皮和皮下组织炎症。 | 皮肤和皮下组织 | 感染 |  | E17¦E1720¦E172002
|  | 接触性皮炎 | E172003 | 由皮肤与刺激性物质或过敏原直接接触引起的炎症性皮肤病。 |  |  |  | E17¦E1720¦E172003
|  | 湿疹 | E172004 | 一种皮炎，其特征为红色、瘙痒、鳞屑或结痂性斑片，可为慢性或间歇性。 |  |  |  | E17¦E1720¦E172004
|  | 放射性皮炎 | E172005 | 暴露于生物有效水平的电离辐射导致的皮肤炎症反应。 |  |  |  | E17¦E1720¦E172005
|  | 荨麻疹 | E172006 | 以风团伴内部苍白和边缘发红为特征的一过性、瘙痒性皮疹。 |  |  |  | E17¦E1720¦E172006
|  | 风团 | E172007 | 体表光滑、稍隆起的区域，比周围皮肤更红或更苍白。 |  |  |  | E17¦E1720¦E172007
|  | 肉芽肿 | E2317 | 通常由感染性微生物、异物或胆固醇沉积物引起的炎症反应。其特征是出现上皮样组织细胞和慢性炎症。 | 全身性疾病 | 皮肤和皮下组织 |  | E17¦E1720¦E2317
| 皮肤裂伤 |  | E1721 | 因摩擦或剪切引起的皮肤组织破损。 |  |  |  | E17¦E1721
| 皮下结节 |  | E1722 | 皮下组织可触及一小块异常包块。 |  |  |  | E17¦E1722
| 皮肤褶皱 |  | E1723 | 皮肤的折叠、隆起或皱褶。 |  |  |  | E17¦E1723
| 皮肤干燥 |  | E1724 | 皮肤质地变干并呈片状。 |  |  |  | E17¦E1724
| 注射部位肿胀 |  | E1725 | 皮下积液或气腔（例如液体汇集），通常由输液或注射问题引起。不包括炎症。 |  |  | 修改（技术） | E17¦E1725
| 皮肤浸渍 |  | E1726 | 因渗出液或外用制剂导致伤口及周围组织过度潮湿，引发组织液化性软化。 |  |  |  | E17¦E1726
| 伤口异味 |  | E1727 | 伤口或皮肤出现无法用其他原因解释的恶臭味。这可能包括因坏死、生物负荷或其他影响伤口愈合的因素所导致的异味。 |  |  |  | E17¦E1727
| 指甲疾病 |  | E1728 | 指（趾）甲异常，例如指甲或趾甲的颜色、形状、质地或厚度问题。 |  |  | 修改（编辑） | E17¦E1728
| 非特异性皮肤和皮下组织疾病 |  | E1729 | 报告中描述了皮肤或皮下组织的非特异性问题。注：若报告中描述了具体问题但相关术语不存在，请使用“无适当术语/代码可用”。 |  |  | 修改（编辑） | E17¦E1729
| 痤疮 |  | E1730 | 皮肤中皮脂腺堵塞（黑头或白头）、发炎或感染，表现为疼痛的脓性和/或红色丘疹和脓疱，可能发展为囊肿和结节。 |  |  | 新增 | E17¦E1730
| 皮下气肿 |  | E1731 | 皮下或深层软组织中存在气体或空气；可能被描述为软组织气肿或皮下气体积聚。 |  |  | 新增 | E17¦E1731
|  | 毛细血管扩张 | E0526 | 皮肤表面可见的细小损伤血管簇，表现为红色、蓝色或紫色的细线状（又称蜘蛛状血管或线状血管）。 | 血管系统 | 皮肤 | 新增 | E05¦E0526
| 容易出现瘀青 |  | E2005 | 自发或轻微接触后出现瘀伤。 | 损伤 | 皮肤和皮下组织 |  | E17¦E2005
良性、恶性及性质不明的肿瘤 |  |  | E18 | 良性、恶性及性质不明的肿瘤 |  |  | 不可选 | E18
| 癌症 |  | E1801 | 异常细胞分裂不受控制，侵入附近组织，也可能通过血液和淋巴系统扩散到身体其他部位的一组疾病。 |  |  |  | E18¦E1801
|  | 乳腺癌 | E180101 | 发生于乳腺组织的恶性肿瘤。 |  |  |  | E18¦E1801¦E180101
|  | 乳房植入物相关性间变大细胞淋巴瘤 | E180102 | 与乳房植入体相关并由大的间变性细胞组成的非霍奇金淋巴瘤。WHO BIA-ALCL 诊断标准包括 CD30 阳性表达 (CD30 +) 和间变性淋巴瘤激酶 (ALK-) 阴性。 |  |  |  | E18¦E1801¦E180102
|  | 平滑肌肉瘤 | E180103 | 一种起源于平滑肌细胞的恶性肿瘤，几乎可发生于人体的任何部位，但最常见于子宫、腹部或盆腔。 |  |  |  | E18¦E1801¦E180103
|  | 淋巴瘤 | E180104 | 累及淋巴结、骨髓和/或结外部位的 B 淋巴细胞或 T 淋巴细胞恶性（克隆性）增生。包括非霍奇金淋巴瘤和霍奇金淋巴瘤。 |  |  |  | E18¦E1801¦E180104
| 囊肿 |  | E1802 | 囊状封闭的膜状结构，可能是空的或含有液体或无定形物质。 |  |  |  | E18¦E1802
| 结节 |  | E1803 | 小肿块、肿胀或组织团块。 |  |  |  | E18¦E1803
| 实体瘤 |  | E1804 | 通常不含囊肿或液体区域的异常组织块。实体瘤可能为良性（非癌性）或恶性（癌性）。不同类型的实体瘤因形成它们的细胞类型而得名。如果肿瘤与术语癌症相关，则应使用这些术语。 |  |  | 修改（编辑） | E18¦E1804
| 良性肿瘤 |  | E1805 | 身体某部位出现新的异常组织增生，但不提示存在恶性病变，可能包括良性肿瘤等非恶性病变。 |  |  | 修改（编辑） | E18¦E1805
感染 |  |  | E19 | 感染 |  |  | 不可选 | E19
| 脑炎 |  | E0114 | 影响脑实质的急性炎症过程。 | 神经系统 | 感染 |  | E19¦E0114
| 脑膜炎 |  | E0121 | 以脑和/或脊髓的脑膜急性炎症为特征的疾病。 | 神经系统 | 感染 |  | E19¦E0121
| 脓毒症 |  | E0306 | 血流中存在致病微生物，引起快速进展的全身反应，可能导致休克。症状包括发热、寒战、心动过速和呼吸频率增加。是需要紧急就医的医疗急症。 | 血液和淋巴系统 | 感染 |  | E19¦E0306
| 心内膜炎 |  | E0610 | 心内膜炎症。 | 心脏 | 感染 |  | E19¦E0610
| 感染性肺炎 |  | E0733 | 局灶性或弥漫性影响肺实质的急性和/或慢性炎症。 | 呼吸系统 | 感染 |  | E19¦E0733
|  | 支气管肺炎 | E073301 | 终末细支气管壁的急性炎症。 | 呼吸系统 | 感染 |  | E19¦E0733¦E073301
| 呼吸道感染 |  | E0744 | 影响呼吸道的传染病。 | 呼吸系统 | 感染 |  | E19¦E0744
| 球结膜水肿 |  | E0803 | 眼球粘膜和眼睑内衬水肿。 | 眼 | 感染 |  | E19¦E0803
| 眼内炎 |  | E0816 | 眼内液体或组织的炎症，通常由微生物引起。 | 眼 | 感染 |  | E19¦E0816
| 眼部感染 |  | E0818 | 眼睛任何部位的感染，包括眼睑。 | 眼 | 感染 |  | E19¦E0818
|  | 眼内感染 | E081801 | 眼内感染。 | 眼 | 感染 |  | E19¦E0818¦E081801
| 胰腺炎 |  | E1021 | 胰腺炎症。 | 胃肠道系统 | 感染 |  | E19¦E1021
| 腹膜炎 |  | E1024 | 由于细菌或真菌感染引起的腹膜炎症。 | 胃肠道系统 | 感染 |  | E19¦E1024
| 肝脏感染 |  | E1102 | 肝脏炎症；通常由病毒感染引起，但有时由毒物引起。 | 肝胆系统 | 感染 |  | E19¦E1102
| 尿路感染 |  | E1310 | 影响泌尿道任何部位的炎症过程，最常见的是膀胱或尿道。 | 肾脏和泌尿道 | 感染 |  | E19¦E1310
|  | 肾脏感染 | E131001 | 一种影响肾脏的炎性病变。 | 肾脏和泌尿道 | 感染 |  | E19¦E1310¦E131001
| 中毒性休克综合征 |  | E1414 | 由葡萄球菌外毒素引起的一种罕见的急性危及生命的全身性细菌性非接触性传染病。 | 生殖系统和乳腺 | 感染 |  | E19¦E1414
| 绒毛膜羊膜炎 |  | E1504 | 一种涉及绒毛膜、羊膜和羊水的感染，通常也涉及胎盘绒毛和蜕膜。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 感染 |  | E19¦E1504
| 纤维肌炎 |  | E1609 | 肌肉的炎症和纤维变性。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E19¦E1609
| 骨髓炎 |  | E1628 | 骨或骨髓感染。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E19¦E1628
| 滑膜炎 |  | E1632 | 滑膜炎症。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E19¦E1632
| 皮肤感染 |  | E1719 | 由细菌、病毒、寄生虫或真菌引起的影响皮肤的炎症过程。 | 皮肤和皮下组织 | 感染 |  | E19¦E1719
| 脓肿 |  | E172001 | 以新形成的组织腔内脓液积聚为特征的炎症过程。 | 皮肤和皮下组织 | 感染 |  | E19¦E172001
| 蜂窝织炎 |  | E172002 | 由细菌感染引起的真皮和皮下组织炎症。 | 皮肤和皮下组织 | 感染 |  | E19¦E172002
| 细菌性感染 |  | E1901 | 由革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌引起的急性感染性疾病。 |  |  |  | E19¦E1901
|  | 细菌耐药性 | E190101 | 对抗生素和抗菌剂（例如 MRSA 或 VRE）耐药的感染。 |  |  |  | E19¦E1901¦E190101
|  | 化脓性感染 | E190102 | 由产脓微生物引起的感染。 |  |  |  | E19¦E1901¦E190102
|  | 毒血症 | E190103 | 由细菌产物（毒素）经血流传播引起的病症。 | 感染 | 妊娠、分娩和产褥期 |  | E19¦E1901¦E190103
| 真菌感染 |  | E1902 | 由真菌引起的感染。 |  |  |  | E19¦E1902
| 性传播感染 |  | E1903 | 主要通过性接触而获得的疾病。 |  |  |  | E19¦E1903
| 亚临床感染 |  | E1904 | 指由致病微生物引起但未出现可察觉症状或体征的感染状态。 |  |  |  | E19¦E1904
| 传染性海绵样脑病 |  | E1905 | 与朊病毒相关的一组罕见退行性脑部疾病，例如克雅氏病 (CJD) 或牛海绵状脑病 (BSE)。 |  |  |  | E19¦E1905
| 未明确的感染 |  | E1906 | 报告描述了非特异性或未识别的感染。注：如报告描述了特定感染，请使用相应术语，如E1901、E1902、E1907，或更详细的三级术语。 |  |  | 修改（编辑） | E19¦E1906
| 病毒感染 |  | E1907 | 任何由病毒引起的疾病。 |  |  |  | E19¦E1907
|  | 巨细胞病毒感染 | E190701 | 疱疹病毒科的一个属，β疱疹病毒亚科，感染唾液腺、肝、脾、肺、眼和其他器官，在这些器官中产生具有核内包涵体的特征性增大细胞。 |  |  |  | E19¦E1907¦E190701
| 伤口感染 |  | E2012 | 伤口感染。这不包括术后伤口感染。 | 损伤 | 感染 |  | E19¦E2012
| 术后伤口感染 |  | E2115 | 手术皮肤切口感染。 | 手术并发症 | 感染 |  | E19¦E2115
| 菌血症 |  | E2205 | 与血流中存在活菌相关的病症，无论是否与活动性疾病相关。 | 检查和诊断试验 | 感染 |  | E19¦E2205
| 鼻窦炎 |  | E2122 | 与植入手术或器械相关或与之相关的鼻窦炎症（肿胀和发红）。 | 手术并发症 | 感染 |  | E19¦E2122
| 医疗器械使用部位感染 |  | E2123 | 植入或侵入性医疗器械的局部感染。 | 手术并发症 | 感染 | 修改（编辑） | E21¦E2123
| 耳部感染 |  | E0908 | 耳部感染。 | 耳和迷路 | 感染 | 修改（编辑） | E09¦E0908
|  | 外耳炎 | E090801 | 累及外耳和耳道的感染过程。 | 耳和迷路 | 感染 |  | E19¦E0908¦E090801
|  | 中耳炎 | E090802 | 一种累及中耳的感染性病变，包括急性中耳炎、慢性中耳炎、慢性化脓性中耳炎、分泌性中耳炎（OME）等。 | 耳和迷路 | 感染 |  | E19¦E0908¦E090802
| 迷路炎 |  | E0910 | 内耳迷路的炎症，会导致头晕和听力减退或失真。 | 耳和迷路 | 感染 |  | E19¦E0910
| 乳突炎 |  | E1640 | 乳突骨内的骨性气房感染。 | 肌肉骨骼系统 | 感染 |  | E19¦E1640
损伤 |  |  | E20 | 损伤 |  |  | 不可选 | E20
| 外伤性脑损伤 |  | E0102 | 脑损伤 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0102
|  | 脑膨出 | E010201 | 脑组织和脑膜通过先天性或创伤性颅骨开口形成的疝。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0102¦E010201
| 脑震荡 |  | E0108 | 头部受到机械力作用导致的创伤性脑损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0108
| 神经损伤 |  | E0123 | 神经组织损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0123
|  | 视神经损伤 | E012301 | 视神经损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0123¦E012301
| 神经系统损伤 |  | E0124 | 中枢或外周神经系统损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0124
|  | 脊髓损伤 | E012401 | 脊髓创伤性损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0124¦E012401
| 外周神经损伤 |  | E0128 | 周围神经系统损伤。 | 神经系统 | 损伤 |  | E20¦E0128
| 呛噎 |  | E0710 | 由喉或气管阻塞引起的呼吸障碍。 | 呼吸系统 | 损伤 |  | E20¦E0710
| 勒颈 |  | E0749 | 压迫喉、喉咽或气管以及颈动脉或颈静脉干扰呼吸。 | 呼吸系统 | 损伤 |  | E20¦E0749
| 眼部损伤 |  | E0819 | 眼睛损伤。 | 眼 | 损伤 |  | E20¦E0819
|  | 角膜擦伤 | E081901 | 角膜上皮损伤。 |  |  |  | E20¦E0819¦E081901
|  | 眼灼伤 | E081902 | 眼睛任何部位的灼伤，包括化学灼伤。 | 眼 | 损伤 |  | E20¦E0819¦E081902
|  | 视网膜脱离 | E081903 | 视网膜内层与下方色素上皮层分离。 |  |  |  | E20¦E0819¦E081903
|  | 视网膜损伤 | E081904 | 由于毒性、暴露于强光或创伤导致的视网膜损伤。 | 眼 | 损伤 |  | E20¦E0819¦E081904
|  | 视网膜破裂 | E081905 | 玻璃体与视网膜分离时发生的视网膜小裂孔。可能导致视网膜脱离。 |  |  |  | E20¦E0819¦E081905
|  | 玻璃体分离 | E081906 | 玻璃体脱离视网膜。 | 眼 | 手术并发症 |  | E20¦E0819¦E081906
| 耳损伤 |  | E0912 | 外耳、中耳或内耳的结构性损伤。 | 耳和迷路 | 损伤 | 修改（编辑） | E09¦E0912
| 腹膜裂伤 |  | E1023 | 腹膜被切开或撕裂。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E20¦E1023
| 骨折 |  | E1603 | 骨的连续性被破坏的骨创伤性或病理性损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1603
|  | 髋部骨折 | E160301 | 股骨头、股骨颈、转子间或转子下区域连续性断裂的髋关节创伤性或病理性损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1603¦E160301
|  | 肢体骨折 | E160302 | 肢体单处或多处创伤性骨折。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1603¦E160302
|  | 多发性骨折 | E160303 | 单骨或多骨两处及以上同时发生创伤性骨折。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1603¦E160303
|  | 颅骨骨折 | E160304 | 颅骨的创伤性或病理性损伤，颅骨的连续性被破坏。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1603¦E160304
|  | 椎骨骨折 | E160305 | 脊椎骨连续性破坏的脊柱创伤性或病理性损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1603¦E160305
| 韧带损伤 |  | E1606 | 构成关节的任何组织纤维带损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1606
| 头部损伤 |  | E1610 | 头部外伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1610
| 关节脱位 |  | E1614 | 两块或多块骨头相接处的异常分离。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1614
|  | 半脱位 | E161401 | 关节内的骨部分脱位。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1614¦E161401
| 脊柱损伤 |  | E1631 | 脊柱骨损伤。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1631
| 牙折 |  | E1633 | 牙齿任何部分断裂。 | 肌肉骨骼系统 | 损伤 |  | E20¦E1633
| 擦伤 |  | E1701 | 摩擦或刮擦引起的皮肤浅表损伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E1701
| 烧伤 |  | E1704 | 因暴露于腐蚀性化学品、极热、极冷或过度辐射而导致的损伤或组织损伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E1704
|  | 肠道灼伤 | E1005 | 肠道热损伤。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E20¦E1704¦E1005
|  | 胃食管灼伤 | E1013 | 胃或食管的热、化学或辐射损伤。 | 胃肠道系统 | 损伤 |  | E20¦E1704¦E1013
|  | 化学烧伤 | E170401 | 因接触化学物质而引起的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E1704¦E170401
|  | 冷灼 | E170402 | 因暴露于极冷环境而导致局部组织损伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E1704¦E170402
|  | 放射烧伤 | E170403 | 因暴露于x射线、镭、阳光、电离辐射或任何其他类型的辐射能而引起的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E1704¦E170403
|  | 一度烧伤 | E170404 | 仅影响表皮，引起红斑但不起泡的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E1704¦E170404
|  | 二度烧伤 | E170405 | 影响表皮和真皮的烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 | 修改（编辑） | E17¦E1704¦E170405
|  | 三度烧伤 | E170406 | 延伸至深层和下层组织的皮肤烧伤。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 | 修改（编辑） | E17¦E1704¦E170406
| 骨碎片脱落 |  | E2001 | 积聚的骨碎片脱落。 |  |  |  | E20¦E2001
| 瘀斑/挫伤 |  | E2002 | 未破坏皮肤的软组织损伤，其特征是血液渗漏到周围区域。 |  |  |  | E20¦E2002
|  | 心肌挫伤 | E0615 | 心脏挫伤。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E20¦E2002¦E0615
| 化学暴露 |  | E2003 | 通过触摸、吸入或吞食的方式接触化学物质。 |  |  |  | E20¦E2003
| 碾压伤 |  | E2004 | 身体或身体某一部分受到创伤性压迫。 |  |  |  | E20¦E2004
| 易淤伤 |  | E2005 | 自发或轻微接触后出现瘀伤。 | 损伤 | 皮肤和皮下组织 |  | E20¦E2005
| 组织糜烂 |  | E2006 | 任何类型的外部或内部人体组织的侵蚀或分解，包括但不限于仅涉及外部组织层的皮肤、牙齿、粘膜或躯体。若糜烂发生于植入器械周围的组织时，组织分解可能导致植入材料移位和丢失，并可能导致进一步的并发症，如感染或脓肿。 |  |  |  | E20¦E2006
|  | 囊袋糜烂 | E1713 | 容纳器械的患者组织囊袋侵蚀。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E2006¦E1713
|  | 皮肤糜烂 | E1718 | 仅累及表皮层的皮肤渐进性破损或浅表溃疡，愈合后无瘢痕形成。 | 皮肤和皮下组织 | 损伤 |  | E20¦E2006¦E1718
| 跌倒 |  | E2007 | 突然向下的移动，通常导致损伤。 |  |  |  | E20¦E2007
| 患者体内异物 |  | E2008 | 任何物体（包括器械和/或器械碎片）无意留在体内的事件。这包括作为风险缓解或手术补救程序的一部分留在体内的器械，因为其存在或位置并非最初所预期。 | 损伤 | 手术并发症 |  | E20¦E2008
|  | 器械嵌入组织 | E200801 | 器械和/或器械碎片嵌入患者组织和/或斑块中。 | 损伤 | 手术并发症 |  | E20¦E2008¦E200801
| 裂伤 |  | E2009 | 任何组织的割伤或撕裂。 |  |  |  | E20¦E2009
| 针扎 / 针刺 |  | E2010 | 针头（或其他尖锐物体）刺伤，可能导致暴露于血液或其他体液。 |  |  |  | E20¦E2010
| 患者卡在装置中 |  | E2011 | 患者缠绕或卡在器械内。 |  |  |  | E20¦E2011
| 伤口感染 |  | E2012 | 伤口感染。这不包括术后伤口感染。 | 损伤 | 感染 |  | E20¦E2012
| 组织破裂 |  | E2013 | 组织强力撕裂或破坏。 |  |  |  | E20¦E2013
| 组织破坏 |  | E2014 | 由损伤或疾病或老化引起的，以组织部分/完全破坏为特征的过程。破坏可能是暂时性的或永久性的，可能与(1)损伤或(2)受累器官或系统的功能丧失相关。 |  |  |  | E20¦E2014
|  | 压力性损伤/溃疡 | E201401 | 因外部压力导致的组织损伤。 |  |  | 修改（技术） | E20¦E2014¦E201401
| 组织损伤 |  | E2015 | 报告描述了皮肤或皮下组织的非特异性损伤。注：如果报告描述了特定损伤，但相关术语不存在，请使用E2402。 |  |  | 修改（编辑） | E20¦E2015
| 会阴损伤 |  | E2016 | 会阴创伤性损伤和/或损伤。 |  |  | 修改（编辑） | E20¦E2016
| 电休克 |  | E2104 | 短暂、意外暴露于器械电流引起的电击。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E20¦E2104
|  | 装置电击递送不当 | E210401 | 患者导线意外触电。这包括对医疗保健专业人员的电击或对患者身体不正确部位的电击。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E20¦E2104¦E210401
| 暴露于被体液污染的器械 |  | E2105 | 暴露于或接触他人的血液或体液。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E20¦E2105
| 放射病综合征 |  | E2116 | 由于全身（或大部分）过度暴露于电离辐射而导致的以疾病为特征的复杂症状，称为辐射损伤。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E20¦E2116
| 气道烧伤 |  | E0762 | 因吸入高温气体导致的上呼吸道烧伤。 |  |  | 新增 | E07¦E0762
手术并发症 |  |  | E21 | 手术并发症 |  |  | 不可选 | E21
| 硬膜撕裂 |  | E0144 | 硬脑膜损伤，伴或不伴任何其他脑膜层损伤。 | 神经系统 | 手术并发症 |  | E21¦E0144
| 玻璃体分离 |  | E081906 | 玻璃体脱离视网膜。 | 眼 | 手术并发症 |  | E21¦E081906
| 直肠吻合口瘘 |  | E1026 | 直肠吻合口破裂导致的泄漏。 | 胃肠道系统 | 手术并发症 | 作废 | E21¦E1026
| 骨刻痕 |  | E1646 | 在骨边缘形成的压痕，无骨断裂。 | 肌肉骨骼系统 | 手术并发症 |  | E21¦E1646
| 患者体内异物 |  | E2008 | 任何物体（包括器械和/或器械碎片）无意留在体内的事件。这包括作为风险缓解或手术补救程序的一部分留在体内的器械，因为其存在或位置并非最初所预期。 | 损伤 | 手术并发症 |  | E21¦E2008
|  | 器械嵌入组织 | E200801 | 器械和/或器械碎片嵌入患者组织和/或斑块中。 | 损伤 | 手术并发症 |  | E21¦E2008¦E200801
| 粘连 |  | E2101 | 一种连接原本相互分离的身体部位的纤维组织带。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E21¦E2101
| 麻醉期间知晓 |  | E2102 | 允许在全身麻醉下形成外显和内隐记忆的意识状态。 |  |  | 修改（编辑） | E21¦E2102
| 器械对组织过度刺激 |  | E2103 | 高于预期水平的刺激程度。 |  |  |  | E21¦E2103
| 电击 |  | E2104 | 短暂、意外暴露于器械电流引起的电击。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E21¦E2104
|  | 患者导联电击 | E210401 | 来自患者导联的意外电击。这包括对医疗保健专业人员的电击或对患者身体不正确部位的电击。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E21¦E2104¦E210401
| 暴露于被体液污染的器械 |  | E2105 | 暴露于或接触他人的血液或体液。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E21¦E2105
| 体外假体疼痛 |  | E2106 | 与体外人工替代装置相关的疼痛 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E21¦E2106
| 植入物故障 |  | E2107 | 医用植入物故障。 |  |  | 作废 | E21¦E2107
| 吻合失败 |  | E2108 | 通过手术建立的体内管状结构之间的连接失效。包括吻合口漏。 |  |  |  | E21¦E2108
| 植入物部位疼痛 |  | E2109 | 局限于器械植入部位的疼痛。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E21¦E2109
| 止痛不足 |  | E2110 | 由于治疗疼痛的医学方法缺失或失效而持续存在的不适感。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E21¦E2110
| 注射部位反应 |  | E2111 | 输注或注射部位发生的强烈反应，通常为免疫反应。 |  |  | 修改 (技术) | E21¦E2111
| 术中疼痛 |  | E2112 | 外科手术期间发生的疼痛。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E21¦E2112
| 镇静过度 |  | E2113 | 镇静水平高于预期水平。 |  |  |  | E21¦E2113
| 穿孔 |  | E2114 | 穿过膜或其他组织或材料的孔或开口。 |  |  |  | E21¦E2114
|  | 血管穿孔 | E0511 | 血管壁完整性全层破坏导致的血管损伤。 | 血管系统 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E0511
|  | 大血管穿孔 | E051101 | 血管壁完整性全层破坏导致的腔静脉、肺动脉、肺静脉或主动脉损伤。 | 血管系统 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E051101
|  | 心脏穿孔 | E0604 | 心脏出现获得性穿孔。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E0604
|  | 二尖瓣穿孔 | E0614 | 由于创伤或病理过程导致的二尖瓣组织破裂。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E0614
|  | 鼻窦穿孔 | E0745 | 由于创伤或病理过程导致的窦组织破裂。 | 呼吸系统 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E0745
|  | 角膜穿孔 | E0811 | 由于创伤或病理过程导致的角膜组织破裂。 | 眼 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E0811
|  | 肠穿孔 | E1006 | 由于创伤或病理过程引起的小肠壁或大肠壁破裂。 | 胃肠道系统 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E1006
|  | 食管穿孔 | E1022 | 食管壁存在孔洞或其他类型开口，食管内容物可通过孔洞进入纵隔。 | 胃肠道系统 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E1022
|  | 输卵管穿孔 | E1406 | 由于创伤或病理过程导致的输卵管破裂。 | 生殖系统和乳腺 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E1406
|  | 子宫穿孔 | E1415 | 由于创伤或病理过程导致的子宫破裂。 | 生殖系统和乳腺 | 手术并发症 |  | E21¦E2114¦E1415
|  | 器官穿孔 | E211401 | 由于创伤或病理过程导致的器官破裂。 |  |  |  | E21¦E2114¦E211401
| 术后伤口感染 |  | E2115 | 手术皮肤切口感染。 | 手术并发症 | 感染 |  | E21¦E2115
| 放射病综合征 |  | E2116 | 由于全身（或大部分）过度暴露于电离辐射而导致的以疾病为特征的复杂症状，称为辐射损伤。 | 手术并发症 | 损伤 |  | E21¦E2116
| 弄摆综合征 |  | E2117 | 患者无意识或习惯性操作导致的人工心脏起搏器、化疗口、滴注阀或类似植入式诊断或治疗器械脱位、故障或其他故障。 |  |  |  | E21¦E2117
| 非计划性拔管 |  | E2118 | 将先前插入中空器官或通道（通常是气道）内的导管拔出。 |  |  |  | E21¦E2118
| 辐射暴露 |  | E2119 | 人或人体的一部分意外暴露于辐射。这可能包括暴露于医疗保健专业人员，或暴露于预期接受治疗或诊断辐射的患者身体的错误部位。这包括电离辐射和非电离辐射。 |  |  |  | E21¦E2119
| 骨水泥植入综合征 |  | E2120 | 一种罕见且可能致命的骨水泥手术围手术期并发症，其特征是低血压、缺氧、心律失常，严重的情况下会导致心脏骤停。 |  |  |  | E21¦E2120
| 临床内漏 |  | E2121 | 在进行腹主动脉瘤腔内修复术（EVAR）手术后，观察到患者动脉瘤囊内持续存在血流/压力的情况。如果患者出现其他体征和症状表明内漏的存在，这些体征和症状也应进行编码。 | 手术并发症 | 血管系统 |  | E05¦E2121
| 鼻窦炎 |  | E2122 | 与植入手术或器械相关或与之相关的鼻窦炎症（肿胀和发红）。 | 手术并发症 | 感染 |  | E21¦E2122
| 医疗器械使用部位感染 |  | E2123 | 植入或侵入性医疗器械的局部感染。 | 手术并发症 | 感染 | 修改（编辑） | E21¦E2123
| 非计划性血管通路丢失 |  | E2124 | 意外地将先前插入血管内的管路拔除。 |  |  |  | E21¦E2124
| 复杂性局部疼痛综合征 |  | E2125 | 一种在软组织或神经损伤后出现的病症，患者会经历持续的严重疼痛，该疼痛使人衰弱，可累及肢体或身体其他部位，同时伴有感觉过敏和局部自主神经功能障碍。 | 手术并发症 | 神经系统 | 修改（编辑） | E21¦E2125
| 骨折复位对位不良 |  | E2126 | 骨折复位后解剖对线丢失。 | 手术并发症 | 肌肉骨骼系统 | 修改（编辑） | E21¦E2126
| 假体周围骨折 |  | E2127 | 关节置换假体或植入物周围骨折。这些可能发生在术中或术后。 | 手术并发症 | 肌肉骨骼系统 | 修改（编辑） | E21¦E2127
| 植入物部位硬化症 |  | E2128 | 组织或结构硬化/增厚的病理过程。 |  |  | 修改（编辑） | E21¦E2128
| 腹膜透出液异常 |  | E2129 | 腹膜透析废液的外观或其他特征发生改变（例如，混浊或变色）。 |  |  | 修改（编辑） | E21¦E2129
| 移植物衰竭 |  | E2130 | 移植移植物失败。 |  |  | 修改（编辑） | E21¦E2130
| 器械对组织的不当刺激 |  | E2131 | 由电刺激引起的组织（如神经、肌肉）的非预期反应。 |  |  |  | E21¦E2131
| 器械植入部位炎症 |  | E2132 | 植入性或侵入性医疗器械导致的局部炎症。 |  |  |  | E21¦E2132
| 局部麻醉药全身毒性（LAST） |  | E2133 | 因局部麻醉药血浆浓度升高所致的全身性不良反应。 |  |  | 新增 | E21¦E2133
| 给药部位疼痛 |  | E2134 | 输注或注射部位疼痛 |  |  | 新增 | E21¦E2134
| 眼部手术并发症 |  | E2135 | 由涉及结膜或邻近组织的眼部外科手术引发的任何并发症，包括但不限于结膜下滤过泡形成（如小梁切除术、青光眼滤过手术）。具体包括滤过泡缺失、感染、渗漏、穿孔、组织变薄、瘢痕形成，或影响手术部位及周围眼部结构的其他不良变化。 | 手术并发症 | 眼 | 新增 | E21¦E2135
| 牙龈退缩 |  | E2136 | 牙龈组织退缩或缺失，导致牙根面暴露 |  |  | 新增 | E21¦E2136
| 躯体不对称 |  | E2332 | 身体各部位或器官之间比例失衡或缺失。 | 全身性疾病 | 手术并发症 |  | E21¦E2332
| 伤口裂开 |  | E2340 | 手术闭合后伤口裂开或分离的并发症。 | 全身性疾病 | 手术并发症 |  | E21¦E2340
| 色素弥散综合征 |  | E0847 | 由于手术或器械植入，虹膜色素释放到前房并沉积在小梁网中的情况。 | 眼 | 手术并发症 |  | E21¦E0847
| 角膜内皮细胞丧失 |  | E0848 | 角膜内皮细胞密度降低。 | 眼 | 手术并发症 |  | E21¦E0848
| 后囊膜混浊 |  | E0849 | 残余晶状体上皮细胞增殖并迁移至后囊膜。 | 眼 | 手术并发症 |  | E21¦E0849
| 操作后胆汁漏 |  | E1108 | 肝脏或软组织突然发生非预期的胆汁渗漏。 | 肝胆系统 | 手术并发症 |  | E21¦E1108
| 胆管炎 |  | E1109 | 胆管炎症。 | 肝胆系统 | 手术并发症 |  | E21¦E1109
| 手术中心脏瓣膜损伤 |  | E0624 | 手术中心脏瓣膜损伤或功能异常事件（例如瓣叶或腱索撕裂）。 | 心脏 | 手术并发症 |  | E21¦E0624
检查和诊断试验 |  |  | E22 | 检查和诊断试验。 |  |  | 不可选 | E22
| 肺动脉楔压高 |  | E0507 | 通过插入远端肺动脉的导管测量的平均左心房压较高。 | 血管系统 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0507
| 肺动脉楔压低 |  | E0508 | 通过插入远端肺动脉的导管测量的平均左心房压较低。 | 血管系统 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0508
| 心肌酶升高 |  | E0603 | 心肌酶较正常水平升高。 | 心脏 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0603
| 最大呼气流率降低 |  | E0713 | 肺完全充气后用力呼气期间产生的最大流速降低。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 | 修改（编辑） | E07¦E0713
| 最大呼气流率升高 |  | E0714 | 肺完全充气后用力呼气期间产生的最大流速升高。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 | 修改（编辑） | E07¦E0714
| 呼吸频率降低 |  | E0715 | 呼吸频率异常下降。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0715
| 呼吸频率升高 |  | E0716 | 呼吸频率异常增加。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0716
| 用力呼气量降低 |  | E0719 | 在特定时间内，用力肺活量的呼出比例下降。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0719
| 用力呼气量升高 |  | E0720 | 在特定时间内，用力肺活量的呼出比例增加。 | 呼吸系统 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E0720
| 高血糖症 |  | E1205 | 血液中葡萄糖水平异常偏高。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E1205
|  | 血酮体升高/糖尿病酮症酸中毒 | E120501 | 酮体升高，包括因糖尿病未控制而导致酮体积聚产生的代谢性酸中毒。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 | 修改（编辑） | E12¦E1205¦E120501
| 低血糖症 |  | E1206 | 血液中葡萄糖水平异常偏低。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E1206
| 激素水平失衡 |  | E1209 | 体内一种或多种激素失衡。 | 内分泌、代谢和营养 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E1209
| 宫颈疾病 |  | E1404 | 异常、病理、良性、恶性等改变。 | 生殖系统和乳腺 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E1404
| 阿氏评分低 |  | E1510 | 任何时候的Apgar评分小于7分。这可能是初始或后续的apgar评分。 | 妊娠、分娩和产褥期 | 检查和诊断试验 |  | E22¦E1510
| 血气异常 |  | E2201 | 血气测量异常。 |  |  |  | E22¦E2201
| 血氧饱和度高 |  | E2202 | 氧气与血红蛋白结合程度的高水平，以百分比表示，通过将实际氧含量除以最大氧容量再乘以100计算得出。血氧饱和度通常使用脉搏血氧仪测量。 | 检查和诊断试验 | 呼吸系统 |  | E22¦E2202
| 血氧饱和度低 |  | E2203 | 氧气与血红蛋白结合程度的低水平，以百分比表示，通过将实际氧含量除以最大氧容量再乘以100计算得出。血氧饱和度通常使用脉搏血氧仪测量。 | 检查和诊断试验 | 呼吸系统 |  | E22¦E2203
| 乳酸脱氢酶增加 |  | E2204 | 实验室检查结果表明生物样本中的乳酸脱氢酶浓度升高。 |  |  |  | E22¦E2204
| 菌血症 |  | E2205 | 与血流中存在活菌相关的病症，无论是否与活动性疾病相关。 | 检查和诊断试验 | 感染 |  | E22¦E2205
| 金属离子水平升高 |  | E2206 | 血液或血清中钴、铬、钛、镍、钼等金属离子水平升高，通常与使用的医疗器械相关。 |  |  | 修改（编辑） | E22¦E2206
| 透亮线 |  | E2207 | x线片上观察到透亮线。 |  |  |  | E22¦E2207
全身性疾病 |  |  | E23 | 全身性疾病 |  |  | 不可选 | E23
| 速发严重过敏反应 |  | E040202 | 暴露于过敏原导致的急性免疫反应。对于进展为全身性休克的疾病，使用 E040201-过敏性休克。 | 免疫系统 | 全身性疾病 | 修改（编辑） | E23¦E040202
| 光幻视 |  | E083802 | 在闭眼和无视觉光线的情况下出现的客观视觉感觉。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E23¦E083802
| 烧灼感 |  | E1705 | 刺痛或灼热感，不一定伴有发红或刺激的体征。 | 皮肤和皮下组织 | 全身性疾病 |  | E23¦E1705
|  | 皮肤烧灼感 | E170501 | 皮肤刺痛或发热的感觉，不一定伴有发红或皮肤刺激的体征。 | 皮肤和皮下组织 | 全身性 疾病 | 修改（编辑） | E17¦E1705¦E170501
| 愈合不良 |  | E1707 | 由于伤口愈合一个或多个阶段的因素，导致任何身体组织的修复不当。包括任何身体组织的愈合受损。 | 全身性疾病 |  |  | E23¦E1707
| 体温波动 |  | E2301 | 体温变化超出正常体温范围。 |  |  |  | E23¦E2301
|  | 发热 | E230101 | 由于身体自身的反应导致体温升高超过正常水平。 |  |  |  | E23¦E2301¦E230101
|  | 体温过高 | E230102 | 体温异常升高。不同于发热。 |  |  |  | E23¦E2301¦E230102
|  | 体温过低 | E230103 | 体温异常降低。 |  |  |  | E23¦E2301¦E230103
| 步行或姿势困难 |  | E2302 | 行走、步态或保持姿势（坐位、站立）的任何持续性问题。 | 全身性疾病 | 肌肉骨骼系统 |  | E23¦E2302
| 包膜挛缩 |  | E2303 | 植入物周围形成的瘢痕组织挛缩。 |  |  |  | E23¦E2303
| 寒战 |  | E2304 | 身体颤抖或中度震颤常伴有冷感。 |  |  |  | E23¦E2304
| 发绀 |  | E2305 | 皮肤和粘膜的蓝色或紫色变色，由血液中氧合血红蛋白量减少引起。 |  |  |  | E23¦E2305
| 食欲减退 |  | E2306 | 缺乏进食欲望。 | 全身性疾病 | 内分泌、代谢和营养 |  | E23¦E2306
| 食欲增加 |  | E2307 | 进食欲望强烈。 | 全身性疾病 | 内分泌、代谢和营养 |  | E23¦E2307
| 畸形/毁形 |  | E2308 | 外观、形状、大小或排列的改变。 |  |  |  | E23¦E2308
| 沉积物 |  | E2309 | 外源性无机物在组织或体腔中蓄积。 |  |  |  | E23¦E2309
|  | 钙沉淀 | E230901 | 钙盐在组织中沉积。 |  |  |  | E23¦E2309¦E230901
| 发汗 |  | E2310 | 大量出汗。 |  |  |  | E23¦E2310
| 不适 |  | E2311 | 精神或身体上的不安、疼痛或痛苦的感觉。 |  |  |  | E23¦E2311
| 疲劳 |  | E2312 | 全身无力状态，无法集中足够精力完成日常活动。 |  |  |  | E23¦E2312
|  | 疲惫 | E231201 | 极度疲劳；无法对刺激做出反应。 |  |  |  | E23¦E2312¦E231201
| 纤维化 |  | E2313 | 纤维组织的形成。 |  |  |  | E23¦E2313
|  | 粘连 | E2101 | 连接正常分离身体区域的纤维组织带。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E23¦E2313¦E2101
| 瘘管 |  | E2314 | 两个解剖结构之间异常的上皮性连通。 | 全身性疾病 | 肌肉骨骼系统 |  | E23¦E2314
| 液体分泌物 |  | E2315 | 孔口、伤口或组织中除血液以外的液体流出或泄漏。 |  |  |  | E23¦E2315
|  | 脓性分泌物 | E231501 | 脓液或脓性渗出物从孔口或伤口流出或排出。 |  |  |  | E23¦E2315¦E231501
| 异物反应 |  | E2316 | 组织中存在外源性物质诱发的炎症反应。 |  |  |  | E23¦E2316
| 肉芽肿 |  | E2317 | 通常由感染性微生物、异物或胆固醇沉积物引起的炎症反应。其特征是出现上皮样组织细胞和慢性炎症。 | 全身性疾病 | 皮肤和皮下组织 |  | E23¦E2317
| 毛发脱落 |  | E2318 | 脱发通常来自头皮，可能导致秃发或扩散到整个头皮或表皮。 |  |  |  | E23¦E2318
| 疝气 |  | E2319 | 器官或纤维脂肪组织的一部分通过开口或薄弱区域突出。 |  |  |  | E23¦E2319
| 高血压 |  | E2320 | 血压异常偏高。 |  |  |  | E23¦E2320
| 低血压 |  | E2321 | 血压异常偏低。 |  |  |  | E23¦E2321
| 充血 |  | E2322 | 某一部位或器官的血液量增加；肿胀或充血。 |  |  |  | E23¦E2322
| 增生 |  | E2323 | 器官或组织中细胞数量异常增加，并随之增大。 |  |  |  | E23¦E2323
| 失禁 |  | E2324 | 粪便和/或尿液不自主地从体内排出。 |  |  |  | E23¦E2324
|  | 大便失禁 | E232401 | 无法自主控制粪便从体内排出。 | 全身性疾病 | 胃肠道系统 |  | E23¦E2324¦E232401
|  | 尿失禁 | E232402 | 无法自主控制尿液从体内排出。 | 全身性疾病 | 肾脏和泌尿道 |  | E23¦E2324¦E232402
| 组织浸润 |  | E2325 | 外源性物质渗入组织或细胞。 |  |  |  | E23¦E2325
| 炎症 |  | E2326 | 身体局部发红、肿胀或发热并经常疼痛的状况。 |  |  |  | E23¦E2326
| 坏死 |  | E2327 | 不可逆损伤导致的细胞或组织或器官的一部分病理性死亡。 |  |  |  | E23¦E2327
| 阻塞/闭塞 |  | E2328 | 解剖通道内容物正常流动受阻或闭塞。 |  |  |  | E23¦E2328
| 开裂 |  | E2329 | 内脏器官裂开或破裂，内容物暴露或排出。 |  |  |  | E23¦E2329
| 疼痛 |  | E2330 | 与实际或潜在组织损伤相关或用此类术语描述的令人不快的感觉和情绪体验。 |  |  |  | E23¦E2330
|  | 头痛 | E0116 | 头部各部位疼痛，不局限于任何神经分布区。 | 神经系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E0116
|  | 眼痛 | E0820 | 眼睛疼痛感。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E0820
|  | 耳痛 | E0907 | 耳痛或耳痛。 | 耳和迷路 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E0907
|  | 腹痛 | E1002 | 腹部区域有疼痛感。 | 胃肠道系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E1002
|  | 肌痛 | E1622 | 来自肌肉或一组肌肉的痛觉。 | 肌肉骨骼系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E1622
|  | 颈痛 | E1623 | 颈部疼痛。 | 肌肉骨骼系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E1623
| 背痛 |  | E1651 | 背部任何部位疼痛。 | 肌肉骨骼系统 | 全身性疾病 | 修改（编辑） | E16¦E1651
|  | 医疗器械性疼痛 | E2106 | 由外部人工替换器械引发的疼痛。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E2106
|  | 植入物部位疼痛 | E2109 | 局限于器械植入部位的疼痛。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E2109
|  | 止痛不足 | E2110 | 由于治疗疼痛的医学方法缺失或失效而持续存在的不适感。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E2110
|  | 操作性疼痛 | E2112 | 外科手术期间发生的疼痛。 | 手术并发症 | 全身性疾病 |  | E23¦E2330¦E2112
|  | 胸痛 | E233001 | 胸部疼痛。 |  |  |  | E23¦E2330¦E233001
| 苍白 |  | E2331 | 面部外观不健康，呈苍白或白色。 |  |  |  | E23¦E2331
| 躯体不对称 |  | E2332 | 身体各部位或器官之间比例失衡或缺失。 | 全身性疾病 | 手术并发症 |  | E23¦E2332
| 脱垂 |  | E2333 | 器官或身体组织脱落或凸出的状况。 |  |  |  | E23¦E2333
| 下垂 |  | E2334 | 部分身体下垂或向下移位。 |  |  |  | E23¦E2334
| 对器械中药物成分的不良反应 |  | E2335 | 对药械组合产品中药物成分产生的任何局部或全身不良反应。 |  |  |  | E23¦E2335
| 休克 |  | E2336 | 需要立即医疗干预的危及生命的状况。其特征为血流减少，可能导致多个器官损伤。 |  |  |  | E23¦E2336
|  | 过敏性休克 | E040201 | 从过敏反应进展的全身性休克，以组织灌注显著减少，引起缺氧和低血压为特征，如果不治疗可导致死亡。 | 免疫系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2336¦E040201
|  | 心源性休克 | E233601 | 心脏泵血功能原发性衰竭导致的休克，如心肌梗死、严重心肌病或心脏机械性梗阻或压迫。 |  |  |  | E23¦E2336¦E233601
|  | 低血糖性休克 | E233602 | 胰岛素依赖型糖尿病患者因胰岛素过量、未进食或剧烈运动导致低血糖反应。 |  |  |  | E23¦E2336¦E233602
|  | 低血容量性休克 | E233603 | 血容量不足以维持足够的心输出量、血压和组织灌注导致的休克。 |  |  |  | E23¦E2336¦E233603
|  | 神经源性休克 | E233604 | 神经源性血管扩张导致的休克，可由脑外伤或出血、脊髓损伤、深部全身麻醉或椎管内麻醉、或中毒性中枢神经系统抑制产生。 |  |  |  | E23¦E2336¦E233604
|  | 感染性休克 | E233605 | 由感染引起的器官损伤或损害引起的急性循环衰竭状态，导致危险的低血压。 |  |  |  | E23¦E2336¦E233605
| 狭窄 |  | E2337 | 血管、导管或管道狭窄或变窄。 | 全身性疾病 | 血管系统 |  | E23¦E2337
|  | 再狭窄 | E233701 | 治疗后狭窄复发。 |  |  |  | E23¦E2337¦E233701
| 肿胀/水肿 |  | E2338 | 损伤或炎症导致的身体部位尺寸增大或扩大。 |  |  |  | E23¦E2338
|  | 大脑水肿 | E0103 | 因积液过多引起的脑水肿。 | 神经系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E0103
|  | 肺水肿 | E0736 | 液体在肺组织中蓄积，引起气体交换障碍，可能导致呼吸衰竭。 | 呼吸系统 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E0736
|  | 角膜水肿 | E0807 | 角膜混浊、肿胀。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E0807
|  | 角膜基质水肿 | E080701 | 房水进入角膜基质引起肿胀。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E080701
|  | 角膜微囊性水肿 | E080702 | 与佩戴角膜接触镜有关的炎症性角膜水肿，其形态学特征为存在上皮微囊。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E080702
|  | 黄斑性水肿 | E0830 | 视网膜内液体和蛋白质在黄斑中蓄积，可能导致肿胀和中心视力下降。 | 眼 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E0830
|  | 血管性水肿 | E1702 | 由于血管暂时性浆液渗漏导致皮肤深层快速肿胀。 | 皮肤和皮下组织 | 全身性疾病 |  | E23¦E2338¦E1702
|  | 外周水肿 | E233801 | 液体积聚在外周血管系统灌注的组织中。 |  |  |  | E23¦E2338¦E233801
|  | 关节积液 | E233802 | 关节腔/滑膜腔的异常液体积聚。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2338¦E233802
| 溃疡 |  | E2339 | 由皮肤或粘膜破损（无法愈合）引起的身体外表面或内表面开放性溃疡。 |  |  |  | E23¦E2339
| 伤口裂开 |  | E2340 | 手术闭合后伤口裂开或分离的并发症。 | 全身性疾病 | 手术并发症 |  | E23¦E2340
| 双囊 |  | E2341 | 植入体周围存在两个不同的囊膜层，具有囊间隙。 | 全身性疾病 | 生殖系统和乳腺 |  | E23¦E2341
| 多器官功能不全综合征 |  | E2342 | 两个或多个器官或器官系统完全受损。也称为多器官衰竭。 |  |  |  | E23¦E2342
| 血流动力学不稳定 |  | E2343 | 血压异常或不稳定。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2343
| 声音改变 |  | E2344 | 声音的音调或音质发生变化，听起来可能微弱、刺耳、嘶哑或其他异常。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2344
| 中暑 |  | E2345 | 暴露于高温下引起的一组症状，包括意识模糊、皮肤干燥、癫痫发作、体温升高、精神状态改变等。 包括热射病和热衰竭。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2345
| 肥大 |  | E2346 | 器官大小因细胞增大而增大，而非因为细胞数量的增多。 |  |  |  | E23¦E2346
| 呼出气味 |  | E2347 | 异常的口气（例如：口臭、水果味/甜味口气）。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2347
| 异常黏液分泌物 |  | E2348 | 黏膜分泌的黏液在量、粘稠度和/或颜色上的任何异常。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2348
| 戒断综合征 |  | E2349 | 物质特异性器质性脑综合征，在停止或减少成瘾物质的摄入后发生。 |  |  |  | E23¦E2349
| 医疗器械使用部位刺激 |  | E2350 | 皮肤以外的身体组织刺激。 对于皮肤刺激，使用E1720-皮肤炎症/刺激。 |  |  |  | E23¦E2350
| 萎缩 |  | E2351 | 身体部位、细胞、器官或其他组织的尺寸减小。 对于肌肉萎缩，使用E1621-肌无力/萎缩。 |  |  |  | E23¦E2351
| 盆腔疼痛 |  | E1420 | 骨盆区疼痛。 | 生殖系统和乳腺 | 全身性疾病 |  | E14¦E1420
| 运动能力下降 |  | E2352 | 身体进行剧烈活动的能力降低。 |  |  | 修改（编辑） | E23¦E2352
| 痂皮 |  | E2353 | 在皮肤伤口愈合过程中形成的干燥、粗糙的保护性硬壳。 |  |  | 新增 | E23¦E2353
| 牙周病 |  | E2354 | 累及牙齿支持结构的慢性炎症性疾病。 |  |  | 新增 | E23¦E2354
与临床体征、症状或状况相关的其他术语/代码 |  |  | E24 | 其他 |  |  | 不可选 | E24
| 信息不充分 |  | E2401 | 尚不清楚是否发生了任何健康影响，或似乎已经发生了健康影响，但尚无足够的信息对临床体征、症状和状况进行分类。 |  |  |  | E24¦E2401
| 无适当临床体征、症状和状况术语/代码 |  | E2402 | 任何其他术语均未充分描述临床体征、症状和状况。注：除非无其他可行代码，否则不得使用该代码。提交不良事件报告时，应记录首选术语。该信息将用于确定是否应将新术语添加到代码表中。 |  |  | 修改（编辑） | E24¦E2402
| 无临床体征、症状和状况 |  | E2403 | 事件未累及患者，或未观察到患者出现临床症状或症状变化。 |  |  |  | E24¦E2403

## F
附件名称：附件 F
附件标题：健康影响-健康后果
发布编号：2026
附件描述： 描述医疗器械不良事件/事故对受影响人员造成的后果的术语/代码。
附件说明： 本附件中的术语/代码描述了医疗器械不良事件/事故对受影响人员造成的后果。产生的后果可能包括最终患者结局和/或使用附件 E 采集的临床体征、症状和状况所需的干预或手术。很可能需要使用多个术语。IMDRF 术语和定义使用美式拼写。 在适当的情况下，“device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当的情况下，“patient(患者)”一词应被解释为以下所有或任何一种含义：用户、操作人员、受事件影响的任何其他人。
附件批准日期：2026 年 1 月
一级术语 | 二级术语 | 三级术语 | 代码 | 定义 | 状态 | 代码层次结构
治疗反应的变化 |  |  | F01 | 对疾病或病症的治疗或治愈反应的改变。 |  | F01
| 治疗反应减弱 |  | F0101 | 医疗治疗产生的预期和有益效果的减弱或完全消失。 | 修改（技术） | F01¦F0101
| 治疗反应增强 |  | F0102 | 医疗治疗产生的预期和有益效果的增强。 |  | F01¦F0102
| 非预期治疗效果 |  | F0103 | 医学治疗导致的非预期的有益效果。 |  | F01¦F0103
| 治疗反应延迟 |  | F0104 | 达到医疗治疗所产生的预期和有益效果所需的时间增加。 | 新增 | F01¦F0104
死亡 |  |  | F02 | 生命的终止。 |  | F02
| 胎死宫内 |  | F0201 | 宫内死亡；受孕产物从子宫排出后未能显示呼吸、心跳或随意肌明确运动的证据，无复苏的可能性。 |  | F02¦F0201
脑死亡 |  |  | F03 | 大脑和脑干功能永久性丧失，表现为对外界刺激无反应性、无反射和呼吸暂停。 |  | F03
延误诊断 |  |  | F04 | 器械性能导致患者诊断出现具有临床意义的延误。 |  | F04
延误医治/治疗 |  |  | F05 | 器械性能导致患者治疗延迟或中断。 | 修改（技术） | F05
后续医疗程序中断 |  |  | F06 | 器械的使用妨碍或影响了后续医疗程序或药品/器械的使用。时间间隔因素不予考虑，且不考虑器械是否发生损坏或故障。 |  | F06
现有疾病加重 |  |  | F07 | 器械的使用已导致现有疾病或状况恶化，此为器械使用的直接后果。 | 修改（技术） | F07
住院或住院时间延长 |  |  | F08 | 因使用器械造成的健康损害导致患者住院或住院时间延长。 |  | F08
| 重症监护 |  | F0801 | 患者需要入住重症监护室或延长入住重症监护室的时间。 |  | F08¦F0801
| 紧急转院 |  | F0802 | 患者因需要更高层级的医疗服务，而需要紧急转院至其他医疗机构的状况。 | 新增 | F08¦F0802
胎儿伤害 |  |  | F09 | 胎儿窘迫、先天性躯体或精神功能障碍或出生缺陷，不包括胎儿死亡。 |  | F09
不充分/不适当的治疗或诊断暴露 |  |  | F10 | 患者未接受器械的预期治疗或因器械性能问题导致治疗不足。此情况包括操作过程中电刺激强度或辐射剂量不足/不当。 | 修改（技术） | F10
| 未能进行治疗 |  | F1001 | 由于器械性能问题，患者未能进行治疗。 |  | F10¦F1001
| 不相容输血 |  | F1002 | 接受不正确或不相容的全血或血液成分输血。 |  | F10¦F1002
| 漏服剂量 |  | F1003 | 未在规定的给药间隔内用药或接受给药。 |  | F10¦F1003
| 剂量不足 |  | F1004 | 某种物质的暴露量或摄入量不足。 |  | F10¦F1004
|  | 辐射剂量不足 | F100401 | 单个照射野的辐射剂量低于预期。 |  | F10¦F1004¦F100401
| 剂量过量 |  | F1005 | 某种物质的暴露量或摄入量过高。 |  | F10¦F1005
|  | 辐射剂量过量 | F100501 | 单次照射的辐射剂量超出预期。​ |  | F10¦F1005¦F100501
| 治疗不充分/疾病恶化 |  | F1006 | 由于治疗不充分导致疾病随时间恶化。 | 作废 | F10¦F1006
| 接触受污染器械/感染风险 |  | F1007 | 暴露于非无菌器械或存在感染风险的环境 |  | F10¦F1007
| 非预期暴露 |  | F1008 | 患者和/或医护人员意外暴露于药物或其他物质的情况，包括经皮肤、粘膜和呼吸道等任何暴露途径。 |  | F10¦F1008
| 不恰当治疗 |  | F1009 | 患者接受了不必要或过度的治疗，包括因假阳性诊断而实施的治疗，以及过度的刺激或电击治疗。药物或放射线过量使用的情况应使用代码F1005或其子项。 |  | F10¦F1009
| 治疗不足 |  | F1010 | 患者接受了适当类型但剂量或强度不足的治疗，包括刺激或电击治疗强度不足。不恰当治疗的情况，请使用代码F1009；药物或放射线剂量不足的情况，请使用代码F1004或其子项。 |  | F10¦F1010
非严重的伤害/疾病/损伤 |  |  | F11 | 一种非严重伤害、疾病或损伤，仅需少量干预或无需干预即可治疗，包括仅进行监测。 |  | F11
严重的伤害/疾病/损伤 |  |  | F12 | 需要住院或医疗干预的严重损伤、疾病或损害。 |  | F12
| 慢性疾病 |  | F1201 | 长期存在，不能通过疫苗预防或通过药物治愈，也不会自行消失的疾病。 |  | F12¦F1201
| 残疾 |  | F1202 | 任何影响个人开展所需活动的身体或精神损伤 |  | F12¦F1202
| 危及生命的疾病或损伤 |  | F1203 | 患者所患的疾病或遭受的损伤，如果不进行治疗，将造成致命后果。 |  | F12¦F1203
| 永久性损伤 |  | F1204 | 健康状况不可逆恶化。 |  | F12¦F1204
| 暂时性损伤 |  | F1205 | 健康状况可逆性恶化。 |  | F12¦F1205
误诊/误分类 |  |  | F13 | 对疾病或其他问题的错误诊断或分类。 |  | F13
护理时间延长 |  |  | F14 | 临床治疗时间或操作时间显著延长。 |  | F14
已识别的器械或操作并发症 |  |  | F15 | 患者经历与器械或手术相关的并发症。 | 修改（编辑） | F15
预期寿命缩短 |  |  | F16 | 个体寿命缩短。低于正常时间或平均寿命。 |  | F16
镇静 |  |  | F17 | 患者需要镇静或额外镇静治疗。 |  | F17
康复治疗 |  |  | F18 | 患者需要治疗以促进从损伤或疾病中恢复的过程。 |  | F18
手术干预 |  |  | F19 | 需要实施一次或多次外科手术，包括经皮或微创手术，或改变当前手术。 |  | F19
| 额外手术 |  | F1901 | 在原计划包括手术在内的干预措施之外，仍需要进行的手术干预。 |  | F19¦F1901
| 截肢 |  | F1902 | 患者需要手术切除肢体、四肢或其他体外部位。 |  | F19¦F1902
| 移除器械 |  | F1903 | 患者需要进行有创矫正手术以取出器械或器械的部件/碎片。 |  | F19¦F1903
| 器械重新定位 |  | F1904 | 患者需要接受有创矫正手术，重新定位器械。这包括植入式、外科侵入性（穿透身体表面）或侵入性（穿透自然人体孔口或永久性人工开口，如造口）器械。 |  | F19¦F1904
| 器械翻修或更换 |  | F1905 | 患者需要接受侵入性矫正手术，对器械进行更换/翻修。这包括植入式、外科侵入性（穿透身体表面）或侵入性（穿透自然人体孔口或永久性人工开口，如造口）器械。 |  | F19¦F1905
| 调整手术方式 |  | F1906 | 对原计划中的外科手术进行变更。 |  | F19¦F1906
| 更复杂的手术 |  | F1907 | 较原计划的更为复杂、更为全面或更为广泛的手术（例如，经皮手术改为开放性手术）。 |  | F19¦F1907
|  | 机器人辅助手术转为其他手术 | F190701 | 手术最初计划使用机器人辅助完成，但在术中转为其他手术方式。这种转变可能源于机器人系统的局限性、技术问题，或外科医生为安全有效地完成手术而做出的选择。 | 新增 | F19¦F1907¦F190701
| 手术时间延长 |  | F1908 | 手术时间比预期更长。 |  | F19¦F1908
| 推迟外科手术 |  | F1909 | 无法按照最初安排完成外科手术，拟推迟一段时间再考虑实施。 |  | F19¦F1909
| 取消/中止外科手术 |  | F1910 | 外科手术被中止或无法完成。 适用于无信息表明手术是否将在后期进行，或已知手术不会继续进行的情形。 若已知手术已推迟或将在后期进行，则使用F1909 - 推迟外科手术。 | 修改（编辑） | F19¦F1910
严重公共卫生威胁 |  |  | F20 | 导致多例个体面临死亡、严重损伤或严重疾病风险，需要立即采取补救措施的任何事件类型。 |  | F20
非预期恶化 |  |  | F21 | 患者病情的非预期恶化。 |  | F21
非预期诊断干预 |  |  | F22 | 需要完成原计划外的诊断干预。 |  | F22
| 活检 |  | F2201 | 需要取出患者组织或体液标本以明确诊断，包括活检及血液样本。 | 修改（技术） | F22¦F2201
| 内窥镜诊断操作 |  | F2202 | 患者需要额外的或非预期的内窥镜诊断操作。 |  | F22¦F2202
| 需要影像检查 |  | F2203 | 需要进行原计划外的影像检查。 |  | F22¦F2203
| IVD检测 |  | F2204 | 患者需要进行额外的或非预期的的IVD检测。 |  | F22¦F2204
计划外医疗干预 |  |  | F23 | 患者需要接受原计划以外的医疗干预，不包括手术。 |  | F23
| 需要额外器械 |  | F2301 | 使用额外或替代器械以达到最佳效果。 |  | F23¦F2301
|  | 需使用同类型额外器械 | F230101 | 指需使用与原器械类型、预期用途均相同的额外器械，以继续或完成既定操作或治疗的情形。 | 新增 | F23¦F2301¦F230101
|  | 需使用不同类型额外器械 | F230102 | 指原器械使用后或发生故障后，为降低风险、避免患者受到伤害，需使用其他类型或预期用途不同的额外器械的情形。包括使用互补器械或替代器械处理相关并发症。 | 新增 | F23¦F2301¦F230102
| 输血 |  | F2302 | 患者需要接受全血或成分血输血。 |  | F23¦F2302
| 需要药物治疗 |  | F2303 | 患者需要使用新的/额外相关药物治疗或加大现有药物的用药剂量。 |  | F23¦F2303
| 预防性治疗 |  | F2304 | 用于预防可能的疾病或症状进行的药物或诊疗措施。 |  | F23¦F2304
| 放射治疗 |  | F2305 | 患者需要额外的放射治疗。 |  | F23¦F2305
| 复苏 |  | F2306 | 患者需要进行复苏抢救 |  | F23¦F2306
| 器械重新编程 |  | F2307 | 患者需要重新设置植入式或其他可编程器械的参数或程序。 |  | F23¦F2307
| 麻醉下医学治疗 |  | F2308 | 患者需要在麻醉状态下进行非手术治疗。 | 修改（编辑） | F23¦F2308
| 通气治疗 |  | F2309 | 患者需接受通气治疗，或显著延长现有的通气治疗时间。 |  | F23¦F2309
健康影响信息不充分 |  |  | F24 | 目前尚不明确是否产生健康影响，或者可能已经产生健康影响，但信息不足无法对其进行分类。 |  | F24
非预期器械不良事件 |  |  | F25 | 患者在使用该器械时出现了此前未识别或未预期的并发症。 |  | F25
无健康后果或影响 |  |  | F26 | 未发生与不良事件相关的明显伤害。 |  | F26
| 临床使用/暴露前发现的问题 |  | F2601 | 不良事件发生于临床操作过程中或操作即将开始前，但在造成伤害前被识别并纠正。 示例1：某体外诊断器械（IVD）出现错误检测结果，但在做出治疗决策之前已识别其错误，且未造成具有临床意义的诊断延误； 示例2：某手术器械在使用前检查中发生故障，故障得到修复或更换了备用器械，且未造成具有临床意义的手术延迟。 | 修改（编辑） | F26¦F2601
非临床操作过程中发现的问题 |  |  | F27 | 不良事件发生于器械在非患者直接相关的场景或操作中，且不可能对患者造成任何影响。 示例1：在检测外部质量评估 (EQA) 样本时，IVD 出现错误检测结果； 示例2：某手术器械在清洁和（或）维护过程中发生故障。 | 修改（编辑） | F27
无适当健康影响术语/代码 |  |  | F28 | 现有术语均无法充分描述该健康影响。 注：除非无其他适用编码可用，否则不得使用此代码。提交不良事件报告时，应记录首选术语。此信息将用于判定是否需在代码表中新增术语。 | 修改（编辑） | F28
死亡与报告的不良事件无关 |  |  | F29 | 患者已死亡，但经确认该不良事件并非导致患者死亡的原因。若该不良事件可与其他明确识别的健康影响相关联，亦可选择其他相应术语。 | 修改（编辑） | F29
疾病进展 |  |  | F30 | 因器械性能问题导致疾病随着时间推移而恶化（如疗效不足、干预延迟）。 | 修改（编辑） | F30
治疗/疗法取消/终止 |  |  | F31 | 患者治疗中断，或无法完成。这适用于以下情况：没有信息表明治疗是否将在稍后进行，或已知治疗将不会继续。若明确治疗已进行或将在稍后进行，则使用F05 - 延误医治/治疗。 | 修改（编辑） | F31

## G
附件名称：附件G
附件内容：医疗器械组件
发布编号：2026
附件描述： 用于描述医疗器械不良事件/事故中涉及或受其影响的部件和组件的术语/代码。
附件说明： 这些术语用于描述医疗器械不良事件/事故中涉及或受其影响的部件和组件的术语/代码。若某一组件本身也可作为独立医疗器械使用，则不应采用附录G中的术语。IMDRF 术语和定义使用美式拼写。 在适当的情况下，“device(器械)”一词应被解释为以下所有或任何一种：医疗器械、体外诊断医疗器械、医疗器械配件、医疗器械零件和/或组件。 在适当情况下，'患者'一词应解释为指以下所有或任何人员：使用者、操作者、受事件影响的任何其他人员"。
附件批准日期: 2026年1月
一级术语 | 二级术语 | 三级术语 | 代码 | 定义 | 状态 | 代码层次结构
生物和化学 |  |  | G01 | 作用方式涉及生物反应过程（如作用于抗体的试纸条）和化学反应或转化（如活性炭吸收剂）的组件。 | 不可选 | G01
| 吸收器 |  | G01001 | 被设计用来吸收或稀释某种物质的部件或材料。 |  | G01¦G01001
| 烧灼头 |  | G01002 | 用于通过热能或电流使血管凝固封闭或破坏组织的部件。 |  | G01¦G01002
| 器械添加成分或试剂 |  | G01003 | 添加到器械中用于制造成品或成为成品一部分的耗材。 |  | G01¦G01003
| 气体清除部件 |  | G01004 | 从气流或环境中除去某些气体的部件。 |  | G01¦G01004
| 单体液体 |  | G01005 | 与聚合物粉末反应形成粘合剂、树脂或粘固剂的液体。 |  | G01¦G01005
| 试纸 |  | G01006 | 经过化学处理的介质，设计用于在特定量的触发物质存在下发生反应。 |  | G01¦G01006
| 聚合物粉末 |  | G01007 | 与单体液体反应形成粘合剂、树脂或粘固剂的粉末。 |  | G01¦G01007
电气和磁性 |  |  | G02 | 与磁力相关的部件，或诸如控制和引导电流的微芯片和晶体管。还包括通过电子系统表示、存储或传输信息的组件。 | 不可选 | G02
| 天线 |  | G02001 | 用于发射或接收电磁信号的组件。 |  | G02¦G02001
| 电池 |  | G02002 | 用于通过化学反应产生电流的组件。 |  | G02¦G02002
| 电池充电器 |  | G02003 | 用于恢复电池容量的设备。 |  | G02¦G02003
| 电缆，电气 |  | G02004 | 用来远距离传输信号或电力的细长多股电线。 |  | G02¦G02004
|  | 电缆夹/扎带 | G0200401 | 用于拉紧、牵引、固定或穿线电缆的组件。 |  | G02¦G02004¦G0200401
|  | 电缆套管 | G0200402 | 用于保护电缆和电线免受磨损、潮湿和其他影响因素的组件。 |  | G02¦G02004¦G0200402
| 电路板 |  | G02005 | 带有导电轨道和形成电路的电子元件的非导电板。 |  | G02¦G02005
| 断路器 |  | G02006 | 一种用于在电路过载时断开电路的组件。 |  | G02¦G02006
| 计算机硬件 |  | G02007 | 构建计算机的物理组件（电子电路和输入/输出设备）。 |  | G02¦G02007
|  | 计算机处理器 | G0200701 | 通过执行指令指定的基本算术、逻辑、控制和输入/输出操作来执行计算机程序指令的组件。 |  | G02¦G02007¦G0200701
|  | 内存/存储 | G0200702 | 任何能够以机器可读格式保存数据的组件。 |  | G02¦G02007¦G0200702
|  | 网络接口 | G0200703 | 计算机和其他相互连接的计算机之间的连接点。 |  | G02¦G02007¦G0200703
| 计算机软件 |  | G02008 | 指示计算机如何工作的数据集或计算机指令集。 |  | G02¦G02008
|  | 驱动器 | G0200801 | 用于控制 CPU 和外围设备之间交互的计算机接口。 |  | G02¦G02008¦G0200801
|  | 软件接口 | G0200802 | 程序之间以及与硬件通信所用的语言、代码和消息。 |  | G02¦G02008¦G0200802
|  | 用户界面 | G0200803 | 控制用户和系统之间交互的计算机程序。 |  | G02¦G02008¦G0200803
|  | 固件 | G0200804 | 作为只读软件驻留在该设备上的计算机指令和数据。计算机在处理过程中无法修改此类软件。 |  | G02¦G02008¦G0200804
| 冷却模块 |  | G02009 | 降低设备或系统温度的组件。 |  | G02¦G02009
| 器械编程器 |  | G02010 | 用于将数据传输到可编程集成电路的硬件。 |  | G02¦G02010
| 器械读取器 |  | G02011 | 用于读取存储器和设备属性的硬件。 |  | G02¦G02011
| 分立电子元件 |  | G02012 | 仅为一个电路（无源或有源），而非集成电路的单个电子元件。 |  | G02¦G02012
|  | 电容器 | G0201201 | 一种用来储存电荷的电子元件。 |  | G02¦G02012¦G0201201
|  | 熔断器 | G0201202 | 在出现过载时阻止电流流动的电气组件。 |  | G02¦G02012¦G0201202
|  | 电感器 | G0201203 | 向电路引入电动势的部件，通常是围绕电线的线圈。 |  | G02¦G02012¦G0201203
|  | 电阻器 | G0201204 | 限制电流流动的电子元件。 |  | G02¦G02012¦G0201204
|  | 螺线管 | G0201205 | 一种电子元件，由围绕可移动铁芯的线圈组成，设计用作开关或继电器。 |  | G02¦G02012¦G0201205
|  | 换能器 | G0201206 | 将一种能量转换成另一种能量的电子元件。 |  | G02¦G02012¦G0201206
|  | 半导体 | G0201207 | 利用某些材料的可变电导率的电子元件，包括晶体管和二极管。 |  | G02¦G02012¦G0201207
|  | 穿心电容 | G0201208 | 确保密封条件下，一种用于从密封外壳导出电流的元件。 |  | G02¦G02012¦G0201208
| IC（集成电路）芯片 |  | G02013 | 包含许多互连晶体管和其他组件的微电子电路。 |  | G02¦G02013
| 显示器 |  | G02014 | 设计用于直观呈现信息的组件。对于触摸屏，使用 G0204004。 |  | G02¦G02014
|  | 指示器 | G0201401 | 显示系统运行状态或引起注意的部件。 |  | G02¦G02014¦G0201401
|  | 屏幕 | G0201402 | 电子设备上显示图像和数据的面板或区域。 |  | G02¦G02014¦G0201402
| 电导线/电线 |  | G02015 | 用于以电子方式连接两个位置的涂层或无涂层电线。不得用于患者连接。 |  | G02¦G02015
|  | 电极 | G0201501 | 一小块金属或其他导电物质，用于将电流传入或传出电源、设备。不得用于患者连接。 |  | G02¦G02015¦G0201501
|  | 接地绑带/电线 | G0201502 | 在故障条件下将电流从电子装置安全导出的电线或绑带。 |  | G02¦G02015¦G0201502
|  | 线束 | G0201503 | 一组设计用于连接特定器械的电线或电缆。 |  | G02¦G02015¦G0201503
| 信号混合器 |  | G02016 | 用于混合信号的电子元件。 |  | G02¦G02016
| 电气端口 |  | G02017 | 连接另一器械或部件的电子电路。 |  | G02¦G02017
| 发射器 |  | G02018 | 晶体管中的电子源电极或系统中的任何源。 |  | G02¦G02018
| 耳机/耳麦 |  | G02019 | 一种覆盖在耳朵上的部件，通过它你可以在没有其他人听到的情况下聆听。有些耳机带有麦克风，用于与其他人或设备通信。 |  | G02¦G02019
| 加热器 |  | G02020 | 用于提高空气、气体或水或物体的温度的设备。 |  | G02¦G02020
| 集线器 |  | G02021 | 设计作为其他器械或组件的中心连接的电子组件。 |  | G02¦G02021
| 逆变器 |  | G02022 | 将直流电转换为交流电的电气元件。 |  | G02¦G02022
| 磁体 |  | G02023 | 吸引铁并产生磁场的组件。 |  | G02¦G02023
| 振荡器 |  | G02024 | 用于产生波信号的电子元件。 |  | G02¦G02024
| 患者导联 |  | G02025 | 一种绝缘电缆，设计用于连接电气设备和病人。 |  | G02¦G02025
|  | 电极导线 | G0202501 | 用于将电流从器械传导至电极导线的电缆。 |  | G02¦G02025¦G0202501
|  | 患者电极 | G0202502 | 设计用于与患者接触的电导体，包括除颤器电极板。 |  | G02¦G02025¦G0202502
| 电源线 |  | G02026 | 设计用于将电气设备连接到电源插座的柔性电缆。 |  | G02¦G02026
| 电源 |  | G02027 | 向器械供电的组件。 |  | G02¦G02027
| 压力传感器探头 |  | G02028 | 探头部件，用于将压力变化转换为变化的电信号。 |  | G02¦G02028
| 打印机 |  | G02029 | 将文本或图像传输到纸张或其他承印物上的电子元件。 |  | G02¦G02029
| 接收器 |  | G02030 | 捕捉输入的电磁信号并将其转换为听觉或视觉信号的电子元件。 |  | G02¦G02030
| 接收刺激器 |  | G02031 | 作为人工耳蜗的一部分，一种植入部件，用于接收来自外部部件的信号，然后解码信号并将其传输到大脑。 |  | G02¦G02031
| 扫描仪 |  | G02032 | 用于生成图像的数字化形式，以便将数据输入计算机的电子部件；或设计用于在指定频率范围内搜索信号的接收器。 |  | G02¦G02032
| 扬声器/发声器 |  | G02033 | 将电信号转换为可听到的声音的组件。 |  | G02¦G02033
| 开关/继电器 |  | G02034 | 用于断开或改变电路中连接的机械或电子元件（如按钮）。 |  | G02¦G02034
|  | 电源开关 | G0203401 | 用于调节设备电源的开关。 |  | G02¦G02034¦G0203401
|  | 继电器 | G0203402 | 用于断开或改变电路中连接的电子元件。 |  | G02¦G02034¦G0203402
| 遥测 |  | G02035 | 通过电信方式从远程信源传输和接收数据的组件。 |  | G02¦G02035
| 温度补偿器 |  | G02036 | 用于补偿一个系统的温度，以响应另一个系统或环境中的温度变化。 |  | G02¦G02036
| 恒温器 |  | G02037 | 通过控制加热/冷却系统的启动和停止来调节温度的组件。 |  | G02¦G02037
| 变压器 |  | G02038 | 将交流电升高或降低至适用于其他电气设备或部件输出的组件。 |  | G02¦G02038
| 发送器 |  | G02039 | 传播电磁波的组件。 |  | G02¦G02039
| 用户输入设备 |  | G02040 | 使用可移动手柄创建计算机两轴输入的组件。 |  | G02¦G02040
|  | 操纵杆 | G0204001 | 使用可移动手柄创建计算机两轴输入的控制组件。 |  | G02¦G02040¦G0204001
|  | 键盘/小键盘 | G0204002 | 由机械键组成，按下机械键创建计算机输入的组件。 |  | G02¦G02040¦G0204002
|  | 麦克风 | G0204003 | 将声音转换为电信号的组件。 |  | G02¦G02040¦G0204003
|  | 触摸屏 | G0204004 | 按下屏幕上的显示后操作设备的控制组件。 |  | G02¦G02040¦G0204004
|  | 焊接 | G02041 | 电子元件之间的连接，通常与印刷电路板相连。 |  | G02¦G02041
测量 |  |  | G03 | 能够测量某物以获得结果的组件。 | 不可选 | G03
| 分析仪 |  | G03001 | 设计用于进行分析的任何组件。 |  | G03¦G03001
|  | 氧分析仪 | G0300101 | 用于测量气体混合物中氧气浓度的组件。 |  | G03¦G03001¦G0300101
| 孔径调测仪 |  | G03002 | 测量开口尺寸或增大开口直径的仪器。 |  | G03¦G03002
| 校准品 |  | G03003 | 用于设定仪器操作参数的标准品或参考物质。 |  | G03¦G03003
| 时钟 |  | G03004 | 用于指示一天中时间的部件。 |  | G03¦G03004
| 计数器 |  | G03005 | 用于跟踪某事发生次数的组件。 |  | G03¦G03005
| 比色皿 |  | G03006 | 设计用于与光学传感器配合使用，以测量所含物质的光学特性的透明容器。 |  | G03¦G03006
| 量规/仪表 |  | G03007 | 用于直观指示系统状态的组件。 |  | G03¦G03007
|  | 流量计 | G0300701 | 用于测量流体流速的部件。 |  | G03¦G03007¦G0300701
|  | 压力计 | G0300702 | 设计用于测量压力的组件。 |  | G03¦G03007¦G0300702
|  | 温度计 | G0300703 | 设计用于测量温度的组件。 |  | G03¦G03007¦G0300703
| 标记 |  | G03008 | 标识位置、地点或路径的视觉指示器，包括不透射线标记物。 |  | G03¦G03008
| 移液管 |  | G03009 | 用于准确转移液体体积的测量组件，一般包括刻度管。 |  | G03¦G03009
| 指针 |  | G03010 | 用于显示刻度上位置的指示器组件。 |  | G03¦G03010
| 天平/标尺 |  | G03011 | 用于称重的组件或具有刻度分级的指示组件。 |  | G03¦G03011
| 传感器 |  | G03012 | 通过产生可被测量或解析的信号感知刺激的组件。 |  | G03¦G03012
|  | 气泡传感器 | G0301201 | 用来指示系统中气泡存在的组件。 |  | G03¦G03012¦G0301201
|  | 氧气传感器 | G0301202 | 旨在对空间或环境中存在的氧气或氧气含量做出响应的传感器。 |  | G03¦G03012¦G0301202
|  | 光感器 | G0301203 | 用于检测光线的组件。 |  | G03¦G03012¦G0301203
|  | 压力传感器 | G0301204 | 设计用于响应空间内压力水平或表面压力的传感器。 |  | G03¦G03012¦G0301204
|  | 传感器探头 | G0301205 | 设计用于伸入某一位置进行感知的组件。应在出现涉及探头而非传感器的问题时使用。 |  | G03¦G03012¦G0301205
|  | 温度传感器 | G0301206 | 旨在响应空间、表面或环境温度的传感器。 |  | G03¦G03012¦G0301206
| 计时器 |  | G03013 | 用于测量时间间隔的组件。 |  | G03¦G03013
| 对照材料 |  | G03014 | 质控品/质控材料。 |  | G03¦G03014
| 拭子 |  | G03015 | 固定在棍子末端的吸水垫或材料块，通常用于涂抹药物或取样。 |  | G03¦G03015
| 托盘 |  | G03016 | 有凸起边缘的扁平浅容器。 |  | G03¦G03016
机械 |  |  | G04 | 通常利用发动机或电力驱动工作的器械的部件。 | 不可选 | G04
| 接入端口 |  | G04001 | 用于引入或移除医疗设备或任何物质的组件。 |  | G04¦G04001
| 执行器 |  | G04002 | 移动或控制机制或系统的组件。 |  | G04¦G04002
| 适配器 |  | G04003 | 使不同的装置相互兼容的组件。 |  | G04¦G04003
| 排气阀 |  | G04004 | 用于排除空间或液体中空气的组件。 |  | G04¦G04004
| 锚钉 |  | G04005 | 设计用于将器械或器械的一部分固定在适当位置的组件。 |  | G04¦G04005
|  | 固定器 | G0400501 | 用于将器械固定在人体腔内的凸起物。 |  | G04¦G04005¦G0400501
| 涂药器（敷料器） |  | G04006 | 用于将物质转移到表面的组件。 |  | G04¦G04006
| 自动注射系统 |  | G04007 | 设计用于将气体或液体泵入空间或环境而无需外部干预的系统。 |  | G04¦G04007
| 袋 |  | G04008 | 柔性容器，通常有一个开口。 |  | G04¦G04008
| 球 |  | G04009 | 任何形状为球形的组件。 |  | G04¦G04009
| 球囊 |  | G04010 | 用于扩张和收缩的囊袋。 |  | G04¦G04010
| 轴承 |  | G04011 | 为支撑或减少摩擦而设计的活动部件之间的接触点。 |  | G04¦G04011
| 风箱 |  | G04012 | 通过膨胀和收缩，经阀门或孔吸入空气并通过管道排出的组件。 |  | G04¦G04012
| 皮带 |  | G04013 | 由在轴或滑轮上移动的窄带材料组成的组件。 |  | G04¦G04013
| 瓶 |  | G04014 | 用于储液的刚性或半刚性容器。 |  | G04¦G04014
| 呼吸回路 |  | G04015 | 在麻醉机中，向患者输送气态麻醉剂和氧气以及排出二氧化碳的通道。回路可以是开放式或封闭式。 |  | G04¦G04015
| 刷子 |  | G04016 | 由安装在手柄或固定架上的毛发或刷毛组成的组件。 |  | G04¦G04016
| 衬套 |  | G04017 | 用于减少旋转轴的摩擦的圆柱形金属套管。 |  | G04¦G04017
| 线缆，机械/结构 |  | G04018 | 用于固定物体的细长多股绳索或金属丝。 |  | G04¦G04018
| 套管 |  | G04019 | 插入体内的刚性或半刚性管。 |  | G04¦G04019
|  | 套管座 | G0401901 | 连接套管的金属或塑料组件。 |  | G04¦G04019¦G0401901
| 盖子 |  | G04020 | 用于封闭容器或器械开口的组件。 |  | G04¦G04020
| 载体 |  | G04021 | 用于辅助支撑、移动或运送其他器械或物体的组件。 |  | G04¦G04021
| 脚轮 |  | G04022 | 用于连接物体使其可移动的旋转滚轮或轮子。 |  | G04¦G04022
| 导管 |  | G04023 | 插入体内，允许注入或抽出液体或保持通道开放的柔性管。 |  | G04¦G04023
|  | 导管座 | G0402301 | 连接导管的小型金属或塑料组件。 |  | G04¦G04023¦G0402301
| 单元容器（杯/皿/槽/小室等） |  | G04024 | 用于收集和/或转移材料、试剂或样本的容器组件。 |  | G04¦G04024
| 链 |  | G04025 | 通常由金属制成的，用于连接其他组件的互连链路集合。 |  | G04¦G04025
| 腔/室 |  | G04026 | 贮液器/存储器的组件。 |  | G04¦G04026
| 底架/支撑架 |  | G04027 | 用于支撑其他组件或设备的支撑框架，例如电子设备的内部框架。 |  | G04¦G04027
| 离合器 |  | G04028 | 接通和断开电力传输的组件。 |  | G04¦G04028
| 涂层材料 |  | G04029 | 一层覆盖在器械表面的材料。 |  | G04¦G04029
| 线圈 |  | G04030 | 由一系列连续的环状物体所构成的结构。 |  | G04¦G04030
|  | 固定螺旋 | G0403001 | 用于将器械固定或锚定在人体组织内的线圈。 |  | G04¦G04030¦G0403001
| 准直器 |  | G04031 | 由吸收材料制成的隔膜或隔膜系统，用于定义和限制辐射束的尺寸和方向。 |  | G04¦G04031
| 浓缩器 |  | G04032 | 用于增加物质单位体积重量的部件。 |  | G04¦G04032
| 圆锥体 |  | G04033 | 三维部件，一端为扁平圆形，另一端为尖头，从一端到另一端平滑地逐渐变细。 |  | G04¦G04033
| 连接器/耦合器 |  | G04034 | 用作部件之间连接的组件，在必要时便于断开和重新连接。 |  | G04¦G04034
|  | 连接器针 | G0403401 | 器械的突出部件，允许其通过开口被固定。 |  | G04¦G04034¦G0403401
|  | 公 | G0403402 | 公接头 | 新增 | G04¦G04034¦G0403402
|  | 母 | G0403403 | 母接头 | 新增 | G04¦G04034¦G0403403
| 控制器 |  | G04035 | 用于控制或调节另一器械运行的组件。 |  | G04¦G04035
| 压缩机 |  | G04036 | 增加空气或气体压力的部件。 |  | G04¦G04036
| 罩 |  | G04037 | 用于隐藏、包围或保护某种东西的物体。 |  | G04¦G04037
| 袖带 |  | G04038 | 一种环绕某一部位或其他组件或者装置的带状结构。 |  | G04¦G04038
| 杯 |  | G04039 | 呈凹半球形状的部件。 |  | G04¦G04039
| 瓣尖/瓣叶 |  | G04040 | 薄片状组件，通常用作单向阀的一部分。 |  | G04¦G04040
| 切割器/刀片 |  | G04041 | 一种用于切片或切割的组件。 |  | G04¦G04041
| 圆柱体 |  | G04042 | 具有平坦圆形末端和长直侧面的三维零件。 |  | G04¦G04042
| 器械折叠器 |  | G04043 | 一种用于折叠或压缩某物的组件。 |  | G04¦G04043
| 器械展开器 |  | G04044 | 用于以系统的方式安装或分配某些东西的组件。 |  | G04¦G04044
| 隔膜 |  | G04045 | 由柔性板或隔板组成的部件。 |  | G04¦G04045
| 圆顶 |  | G04046 | 呈凸半球形状的部件。 |  | G04¦G04046
| 推出器 |  | G04047 | 将器械或组件推出的机制。 |  | G04¦G04047
| 悬挂支架 |  | G04048 | 用于悬挂医疗设备的结构件。 |  | G04¦G04048
| 延长器 |  | G04049 | 用于加长结构的组件。 |  | G04¦G04049
| 织物 |  | G04050 | 由纺织纤维制成的布。 |  | G04¦G04050
| 风扇/风机 |  | G04051 | 通过平面旋转产生气流的部件。 |  | G04¦G04051
| 紧固件 |  | G04052 | 用于将物品固定在原位的部件。 |  | G04¦G04052
|  | 粘合剂 | G0405201 | 任何将两面或多面粘在一起的物质。可以单独提供，或随其他物品提供，如胶带。 |  | G04¦G04052¦G0405201
|  | 螺栓 | G0405202 | 圆柱形连接元件，可有螺纹/螺母连接形成紧固件。 |  | G04¦G04052¦G0405202
|  | 夹钳 | G0405203 | 一种用于以机械方式将物品牢固地固定在一起的组件。 |  | G04¦G04052¦G0405203
|  | 夹子 | G0405204 | 用于将物品固定安装在一起的小组件。 |  | G04¦G04052¦G0405204
|  | 固定金属丝 | G0405205 | 设计用于结构或其他目的的金属丝。 |  | G04¦G04052¦G0405205
|  | 栓锁 | G0405206 | 用于固定活动部件的紧固件，通常由固定在槽中的杆组成。 |  | G04¦G04052¦G0405206
|  | 钉子 | G0405207 | 一端为尖头，另一端通常扁平的针形紧固件。 |  | G04¦G04052¦G0405207
|  | 螺母 | G0405208 | 用于与螺栓啮合的螺纹紧固件。 |  | G04¦G04052¦G0405208
|  | 针 | G0405209 | 用于固定另一个物体的小且细长的分离组件。 |  | G04¦G04052¦G0405209
|  | 插脚 | G0405210 | 器械的尖头部分，通常设计用于将器械安装到其他物体上。 |  | G04¦G04052¦G0405210
|  | 保持器 | G0405211 | 用于将物品固定在原位的物理组件。 | 修改（技术） | G04¦G04052¦G0405211
|  | 铆钉 | G0405212 | 一种类似于大头针的紧固件，一端为尖头，用于穿过要连接的部件，另一端扁平。 |  | G04¦G04052¦G0405212
|  | 螺钉 | G0405213 | 带有锥形螺纹轴和用于与传动工具啮合的头部的紧固部件。 |  | G04¦G04052¦G0405213
|  | 吻合钉 | G0405214 | 一种由一根弯曲的金属丝组成的紧固件，用于刺穿并将两个或多个表面固定在一起。 |  | G04¦G04052¦G0405214
|  | 缝线 | G0405215 | 用于外科手术闭合伤口、连接组织或紧固器械组件（例如织物与金属丝支架框架）的单丝或多丝材料。 |  | G04¦G04052¦G0405215
|  | 固定胶带 | G0405216 | 一种细长、扁平、柔韧的材料，通常用于粘合或固定。 |  | G04¦G04052¦G0405216
| 纤维 |  | G04053 | 任何由细长材料制成的组件。 |  | G04¦G04053
| 过滤器 |  | G04054 | 一种从流经物中去除杂质的部件。 |  | G04¦G04054
| 法兰 |  | G04055 | 用于加强或稳定器械或加强其与其他表面固定的突出边缘。 |  | G04¦G04055
| 箔 |  | G04056 | 薄而柔韧的金属片。 |  | G04¦G04056
| 气体交换器 |  | G04057 | 用于在两个或多个位置之间传输气体的组件。 |  | G04¦G04057
| 垫圈 |  | G04058 | 设计用于在连接表面之间形成密封的预成型材料。 |  | G04¦G04058
| 齿轮 |  | G04059 | 用于与另一个有齿的物体啮合并传送运动的齿轮。 |  | G04¦G04059
| 发生器 |  | G04060 | 用于产生电、蒸汽或气体的组件。 |  | G04¦G04060
| 导引器 |  | G04061 | 用于引导另一个物体通过的组件。 |  | G04¦G04061
| 导丝 |  | G04062 | 设计用于帮助定位体内医疗器械的柔性金属丝。 |  | G04¦G04062
| 手柄 |  | G04063 | 用于手持使用的设备的一部分。 |  | G04¦G04063
| 连接头 |  | G04064 | 导线和发生器之间的连接点。 |  | G04¦G04064
| 缝合环 |  | G04065 | 一种支撑材料环，旨在提供稳定的表面，以便周围组织附着。 |  | G04¦G04065
| 热交换器 |  | G04066 | 设计用于在液体和/或气体之间通过屏障或向环境传递热量的组件。 |  | G04¦G04066
| 铰链 |  | G04067 | 一种用于连接两个物体并使其能够相对摆动的组件。 |  | G04¦G04067
| 支撑物/固定物 |  | G04068 | 设计用于固定/支撑另一个物体的组件，如支撑架 | 修改（技术） | G04¦G04068
| 软管 |  | G04069 | 设计用于输送液体或气体的软管。 |  | G04¦G04069
| 外壳 |  | G04070 | 包裹和保护设备的刚性外壳。 |  | G04¦G04070
| 加湿器 |  | G04071 | 用于增加气体中水分含量的组件。 |  | G04¦G04071
| 液压系统 |  | G04072 | 一种利用流体压力来实现运动的系统。 |  | G04¦G04072
| 叶轮 |  | G04073 | 离心泵、压缩机或其他通过旋转来移动流体的机器的旋转部件。 |  | G04¦G04073
| 插入器 |  | G04074 | 便于特定器械插入的组件。 |  | G04¦G04074
| 绝缘 |  | G04075 | 设计为减少热、声或电传播的材料。 |  | G04¦G04075
| 隔离器 |  | G04076 | 设计为限制两个组件之间相互作用的材料或结构。 |  | G04¦G04076
| 钳口 |  | G04077 | 利用相对的部件来闭合和固定物体的组件。 |  | G04¦G04077
| 接头 |  | G04078 | 设计为物体之间连接的组件；可以是柔性的或刚性的。 |  | G04¦G04078
| 旋钮 |  | G04079 | 用于调节或控制的圆形块状物或球状物。 |  | G04¦G04079
| 标签 |  | G04080 | 器械上用于识别其性质、所有权或其他器械特征的任何书面、印刷或图形材料。 |  | G04¦G04080
| 瓣叶 |  | G04081 | 由两个铰接在中心的薄叶片组成的装置；通常设计用于控制流体流动。 | 作废 | G04¦G04081
| 控制杆 |  | G04082 | 绕固定点旋转的刚性条。 |  | G04¦G04082
|  | 脚踏板 | G0408201 | 设计为用脚操作的杠杆。 |  | G04¦G04082¦G0408201
| 内衬 |  | G04083 | 放置于腔体或容器内壁用于保护或绝缘的组件。 |  | G04¦G04083
| 储存匣/试剂槽 |  | G04084 | 设备中设计用于容纳进入机件的消耗性材料的隔层。 |  | G04¦G04084
| 歧管 |  | G04085 | 一种分支管道或通道系统；通常用于引导液体或气体的流动。 |  | G04¦G04085
| 面罩 |  | G04086 | 设计用于放置在鼻子和/或嘴上的柔性形状组件。 |  | G04¦G04086
| 机械混合器 |  | G04087 | 设计用于混合材料的机械组件。 |  | G04¦G04087
| 膜 |  | G04088 | 一种由薄而柔韧的片状材料制成、用作边界或分隔两个腔室的部件。 |  | G04¦G04088
| 网片 |  | G04089 | 由交错的细丝构成的细密网状结构的组件。 |  | G04¦G04089
| 发动机/马达 |  | G04090 | 将任何形式的能量转换为产生或传递运动（动能）的机器。 |  | G04¦G04090
| 安装座/安装架 |  | G04091 | 设计用于便于一个物体与另一个物体连接的结构组件。 |  | G04¦G04091
| 针 |  | G04092 | 形状细长且尖锐的组件。 |  | G04¦G04092
| 喷嘴 |  | G04093 | 用于调节和引导液体或气体流动的组件。 |  | G04¦G04093
| 包装 |  | G04094 | 用于在使用前容纳、识别和保护器械的外包装。 |  | G04¦G04094
| 垫 |  | G04095 | 通常是一种柔软的垫状材料，用于防止人员受伤或器械损坏。可由用于吸收液体的吸收材料制成。 |  | G04¦G04095
| 面板 |  | G04096 | 形成器械或组件表面的硬质片材。 |  | G04¦G04096
| 板 |  | G04097 | 用于连接、加固或构成其他结构一部分的薄而平的板或条。对于具有凸起边缘的扁平浅容器，请使用 G03016 - 托盘。 | 修改（编辑） | G04¦G04097
| 插头 |  | G04098 | 设计用于嵌入设备或其他物体开口中的组件。 |  | G04¦G04098
| 活塞 |  | G04099 | 机器、工具或器械中用于推动或推进另一个物体、液体或气体的组件。 |  | G04¦G04099
| 柱/支柱/立柱 |  | G04100 | 支撑、放置或对准其他部件的固定牢固的直立件。 |  | G04¦G04100
| 密封材料 |  | G04101 | 用于将其他部件密封在一起的树脂、胶水或其他物质。 |  | G04¦G04101
| 探针 |  | G04102 | 设计用于伸入某一位置进行操作或测量的组件。 |  | G04¦G04102
| 处理器 |  | G04103 | 用于制备或处理材料的组件。不应用于计算机处理器。 |  | G04¦G04103
| 滑轮 |  | G04104 | 改变力的方向的组件（如皮带或链条）。 |  | G04¦G04104
| 泵 |  | G04105 | 便于使液体或空气流动的组件。 |  | G04¦G04105
| 推送杆 |  | G04106 | 通过推动来推进某物的组件。 |  | G04¦G04106
| 棘轮 |  | G04107 | 允许或迫使其他部件沿单一方向运动的组件。 |  | G04¦G04107
| 导轨 |  | G04108 | 用于支撑、连接、引导或防止跌落的杆。 |  | G04¦G04108
|  | 侧轨 | G0410801 | 连接在某物侧面的支持性或保护性轨道。 |  | G04¦G04108¦G0410801
| 调节器 |  | G04109 | 设计用于控制过程或条件的组件。 |  | G04¦G04109
| 储液器 |  | G04110 | 设计用于储液的容器。 |  | G04¦G04110
| 环 |  | G04111 | 圆形带状组件。 |  | G04¦G04111
| 杆/轴 |  | G04112 | 用于传输运动或连接其他组件的长圆柱形杆。 |  | G04¦G04112
| 密封 |  | G04113 | 防止材料通过接头或开口泄漏的组件。 |  | G04¦G04113
| 减震器 |  | G04114 | 设计用于减弱或衰减力的机械组件。 |  | G04¦G04114
| 套管 |  | G04115 | 在器械其他部件或其他物体上滑动的圆柱形装置。 |  | G04¦G04115
| 载玻片 |  | G04116 | 一种扁平的矩形玻璃，可将标本固定在其上进行显微镜研究。 |  | G04¦G04116
| 插口 |  | G04117 | 设计为其他部件可插入的开口组件。 |  | G04¦G04117
| 垫片 |  | G04118 | 一种设计为旨在将物体分隔开的组件。 |  | G04¦G04118
| 弹簧 |  | G04119 | 设计为在受载时弯曲并在卸载后恢复原状的弹性组件。 |  | G04¦G04119
| 支撑组件 |  | G04120 | 设计用于支撑物体的组件。 |  | G04¦G04120
| 转向丝 |  | G04121 | 设计用于操纵器械的导丝。 |  | G04¦G04121
| 支架 |  | G04122 | 放置在血管、管腔或导管内用于促进愈合或缓解阻塞的支架。 |  | G04¦G04122
| 旋塞阀 |  | G04123 | 一种作用类似于水龙头的旋转组件，用于调节流体流量，并在完全关闭时完全停止流动。 |  | G04¦G04123
| 塞子 |  | G04124 | 设计用于关闭开口的组件。 |  | G04¦G04124
| 应力释放装置 |  | G04125 | 设计为与接头配合使用以防止软管或电缆因过度弯曲而受损的结构。 |  | G04¦G04125
| 通芯针 / 管芯针 |  | G04126 | 设计用于穿过针、导管或套管以使其变硬或清除碎屑的细金属丝。 |  | G04¦G04126
| 注射器 |  | G04127 | 一种设计为刚性圆柱体的组件，其一端带有芯杆，另一端设有出液口。 |  | G04¦G04127
| 台面 |  | G04128 | 通常由一个或多个垂直支脚支撑的表面光滑的部件。 |  | G04¦G04128
| 头端 |  | G04129 | 物体的尖头或圆形末端。 |  | G04¦G04129
| 工具 |  | G04130 | 与器械一同交付以支持其组装或运行的组件，不属于器械的一部分。仅在没有其他术语描述组件的情况下使用。 |  | G04¦G04130
| 运动转换组件 |  | G04131 | 一种旨在将旋转运动转换为另一种类型运动的旋转部件（例如偏心轮）。 |  | G04¦G04131
| 捕集器 |  | G04132 | 设计用于捕获或清除气泡或液体的组件。 |  | G04¦G04132
| 套管针/穿刺器 |  | G04133 | 设计用于刺穿体腔壁以抽取液体或放置导管或其他器械的尖锐、细长的杆状器械。 |  | G04¦G04133
| 管道 |  | G04134 | 用于容纳或输送液体或气体的一种刚性或柔性的长中空圆柱体。 |  | G04¦G04134
|  | 毛细管 | G0413401 | 液体在其中克服重力向上流动的细管。 |  | G04¦G04134¦G0413401
| 阀 |  | G04135 | 设计用于控制液体或气体流动的机械组件。 |  | G04¦G04135
|  | 控制阀 | G0413501 | 调节液体或气体流动的阀门。 |  | G04¦G04135¦G0413501
|  | 鲁尔阀 | G0413502 | 包含鲁尔接头的阀。 |  | G04¦G04135¦G0413502
|  | 单向阀 | G0413503 | 用于仅允许单向流动的阀门。 |  | G04¦G04135¦G0413503
|  | 控制夹 | G0413504 | 医疗器械系统中用于阻断流动的夹紧组件。包括滚轮夹、滑动夹和压紧夹。 | 新增 | G04¦G04135¦G0413504
| 蒸发器 |  | G04136 | 用于气化液体（如药物）的部件。 |  | G04¦G04136
| 振动器 |  | G04137 | 设计用于产生振动的机械组件。 |  | G04¦G04137
| 垫圈 |  | G04138 | 用作物体间机械密封的扁平圆盘。 |  | G04¦G04138
| 焊接 |  | G04139 | 焊接两个或两个以上部件所形成的连接。 |  | G04¦G04139
| 轮 |  | G04140 | 由带有辐条的圆形轮辋或实心圆盘组成，设计为在轴或轴颈上旋转的机械组件。 |  | G04¦G04140
| 窗口 |  | G04141 | 设计用于目视检查或让光线通过的装置中的透明面板。 |  | G04¦G04141
| 快门/遮光器 |  | G04142 | 控制或阻挡光线或辐射通过的孔径。 |  | G04¦G04142
| 穿刺器 |  | G04143 | 设计用于进入或刺穿容器（如静脉输液袋或瓶）以便通过给药装置进行液体输送的非手术组件 | 新增 | G04¦G04143
光学 |  |  | G05 | 涉及视觉、光线或图像或与之相关的组件。 | 不可选 | G05
| 摄像头 |  | G05001 | 一种拍摄照片的装置，通常由一个带有光圈的不透光外壳组成，光圈上装有快门镜头，通过该镜头可以聚焦并记录物体的图像。 |  | G05¦G05001
| 胶片 |  | G05002 | 一种用于在暴露于电磁辐射时捕捉图像的拍照材料。 |  | G05¦G05002
| 成像仪 |  | G05003 | 设计用于创建或记录视觉呈现的部件。 |  | G05¦G05003
| 激光器 |  | G05004 | 用于发射相干光单色光束的部件。 |  | G05¦G05004
| LED（发光二极管） |  | G05005 | 一种当电流通过时会发光的二极管。 |  | G05¦G05005
| 镜片 |  | G05006 | 聚焦（集中）或分散电磁辐射的电或光学元件。 |  | G05¦G05006
| 光源 |  | G05007 | 产生可见光的组件。 |  | G05¦G05007
|  | 灯泡 | G0500701 | 可产生光或热的组件。 |  | G05¦G05007¦G0500701
| 镜子 |  | G05008 | 由抛光表面组成的组件，设计用于反射光线。 |  | G05¦G05008
| 光纤 |  | G05009 | 由细玻璃纤维制成的用于透光的导管。 |  | G05¦G05009
安全性 |  |  | G06 | 安全性相关组件。 | 不可选 | G06
| 报警 |  | G06001 | 设计用于通过发出信号提示特定事件发生的部件。 |  | G06¦G06001
|  | 声音报警 | G0600101 | 设计用于通过发出声音来提示特定事件发生的部件。 |  | G06¦G06001¦G0600101
|  | 视觉报警 | G0600102 | 设计用于通过可见方式来提示特定事件发生的部件。 |  | G06¦G06001¦G0600102
| 紧急按钮或开关 |  | G06002 | 设计用于强制关闭机器或器械的按钮和电路。 |  | G06¦G06002
| 故障安全系统 |  | G06003 | 设计用于防止器械或系统发生故障、不安全或未经授权的操作的组件。 |  | G06¦G06003
| 锁定机制 |  | G06004 | 设计用于固定、闭合或锁紧的紧固组件。 |  | G06¦G06004
| 保护器/防护罩 |  | G06005 | 设计用于防止伤害或防止其他组件受损的组件。 |  | G06¦G06005
| 安全联锁 |  | G06006 | 一种机械或电子元件，设计用于防止由于器械状态变化而导致的意外动作，通常用于防止对操作者的伤害或器械本身的损坏。 |  | G06¦G06006
|  | 防针刺装置 | G0600601 | 集成在器械中防止针刺伤的装置。 |  | G06¦G06006¦G0600601
| 安全阀 |  | G06007 | 一种阀门，其设计用于自动打开，以将系统内的压力维持在规定压力以下。 |  | G06¦G06007
其他 |  |  | G07 | 其他。 | 不可选 | G07
| 部件/组件/子组件术语不适用 |  | G07001 | 该设备没有单独的部件、组件或子配件，或者将报告的事件与单个部件、组件或子配件联系起来是不合适的。如果问题涉及或影响整体器械而非特定组件，则使用该术语。 | 修改（编辑） | G07¦G07001
| 无适当组件术语/代码 |  | G07002 | 部件、组件或子组件未通过任何其他术语进行充分描述。注：除非无其他可行代码，否则不得使用该代码。提交不良事件报告时，应记录首选术语。该信息将用于确定是否应将新术语添加到代码表中。 | 修改（编辑） | G07¦G07002
| 缺少组件信息 |  | G07003 | 目前没有足够的信息来对医疗器械组件进行分类，或者也没有足够的信息来确定某个医疗器械组件是否受到了影响 | 修改（技术） | G07¦G07003